## RTG pevny
Opis technicko - medicínskych parametrov a vlastností
| Verejný obstarávateľ/Kupujúci: Fakultná nemocnica Trenčín |  | Príloha č. 2 SP/Zmluvy
Predmet zákazky/Zmluvy: Digitálny pevný RTG prístroj
Uchádzač/Dodávateľ: názov, sídlo, IČO................................................................................................................................................................
Obchodný názov zariadenia: ................................................................................................................................................................................
Výrobca, typ: ........................................................................................................................................................................................................
ŠUKL kód: ...............................
Digitálny pevný RTG prístroj
I. Technické špecifikácie RTG prístroja
Technické špecifikácie RTG prístroja |  | Podmienka | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
1 | Typ prístroja | stabilný typ prístroja, ukotvený do podlahy
2 | Typ detektora | CsI
3 | Počet detektorov - 2 ks jeden v stole a jeden vo vertigrafe | 1 ks pevný, 1 ks vyberateľný
4 | Automatiké nabíjanie akumulátora detektoru alebo nábjíčka s min. 2 akumulátormi pre detektor | áno
5 | Vertikálny statív výklopný s AEC s funkciou plnej motorizácie | áno
6 | Rozmer aktívnej plochy dektora (výška x šírka) | minimálne 33 x 42 cm v stole a min. 42x42 cm vo vertikálnom statíve
7 | Rozlíšenie detektora pri vysokom kontraste | min. 3 lp/mm
8 | Rozlíšenie – rozsah šedi | minimálne 14 bit
9 | Čas cyklu – možnosť snímkovať ďalšiu expozíciu | maximálne 8 sekúnd
10 | Čas zobrazenia snímky po expozícii | maximálne 12 sekúnd
11 | Výstupný výkon generátora | minimálne 65 kW
12 | Rozsah kV pri 1 kV krokoch | minimálne od 40 kV do 150 kV v prípade použitia žiariča s integrovaným VN transformátorom rozsah minimálne od 40 kV do 130 kV
13 | Rozsah nastavenia | minimálne od 0,5 mA do 650 mA
14 | RTG žiarič nad stolom s minimálnym maximálnym výkonom zodpovedajúci výkonu RTG generátora | áno
15 | Veľkosť malého ohniska | maximálne 0,6 mm
16 | Veľkosť veľkého ohniska | maximálne 1,2 mm
17 | Tepelná kapacita anódy | minimálne 300 kHU
18 | Bucky clona vo vertigrafe aj v stole | áno
19 | Pacientsky stôl | fixný elevačný
20 | Pacientský rádiotransparentný stôl s plávajúcou doskou (priečne aj pozdĺžne) | áno
21 | Rozmer stola (dĺžka x šírka) | minimálne 210 cm x 80 cm
22 | Nosnosť stola | min.250 kg
23 | Dosiahnuteľná minimálna úroveň výšky stola | minimálne 60 cm
24 | Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u (DAP) | áno
25 | Zabudované laserové zameriavanie a kolimačné svetlo | áno
26 | Autotracking | áno
27 | Expozičná automatika | áno
28 | DAP meter | áno
II. Akvizičná stanica pre RTG prístroje
Technické špecifikácie akvizičnej stanice pre RTG prístroje |  | Podmienka | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
29 | Operačný systém | Windows alebo Linux
30 | Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie | áno
31 | Hard disk | minimálne 500 GB alebo pamäť na min. 50 000 obrazov v DICOM formáte
32 | Pamäť RAM | minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB
33 | Minimálne DICOM verzia 3 alebo novšia, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Storage Commitment, DICOM zasielanie snímiek na PACS | áno
34 | Užívateľské rozhranie v slovenskom, alebo v českom, alebo v anglickom jazyku. Manuál v slovenskom alebo v českom jazyku | áno
35 | Monitor akvizičnej stanice s rozmerom minimálne 23 palcov, s rozlíšením minimálne 1920x1080 | áno
III. Doplnková výbava pre RTG prístroje
Technické špecifikácie pre doplnkovú výbavu RTG prístroja |  | Podmienka | Hodnota parametra ponúkaného zariadenia
36 | Mobilný bezdrótový detektor s rozmerom aktívnej plochy dektora minimálne 35 x 43 cm s držiakom a ochranným krytom s integrovanou antirozptylovou mriežkou pre detektor | áno
37 | Mobilný bezdrôtový detektor pre vyšetrovanie novorodencov s rozmermi 24 x 30 cm ( tolerancia ± 2 cm s citlivosťou na minimalizáciu dávky pre novorodeneckého pacienta | min. 4 lp/mm
V ..........................................dňa: ................. 2020
.....................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu