## prístroj s príslušenstvom
Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:
Chirurgický telemanipulátor, 1 ks
Typ zariadenia:
Výrobca:
minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre | MJ | Požadovaná hodnota | Hodnota parametra predkladateľa ponuky
Telemanipulátor musí byť určený pre vykonávanie operačných výkonov na pacientoch | áno/nie | áno
Minimálna konfigurácia robotického systému: - Nezávislé riadiace centrum ovládané chirurgom- chirurgická časť - Pacientský vozík s operačnými ramenami- operačná pacientska časť - Videoveža s procesorom, audio a dátového prenosu | áno/nie | áno
1ks Simulátor (výukový modul kompatibilný pre robotický systém) | áno/nie | áno
Systém - chirurgická časť musí umožňovať prenos pohybou ruky operátora z nezávislého riadiaceho centra na robotické ramená pacientskeho vozíka s diaľkovým ovládaním operačnej činnosti s variabilným prístupom k operačnému poľu. | áno/nie | áno
Ovládanie robotického systému (vrátane všetkých nástrojov a kamery ) z jedného nezáviského riadiaceho centra riadeného hlavným operátorom | áno/nie | áno
Všetky ramená musia byť kompatibilné s robotickými nástrojmi a kamerou | áno/nie | áno
Eliminácia trasu ruky operátora na ramená a nástroje | áno/nie | áno
Možnosť nastavenia citlivosti na prenos pohybu operátora | áno/nie | áno
Pacientsky vozík- operačná pacientska časť vybavený motorickým pohonom a štyrmi robotickými ramenami | áno/nie | áno
Vybavenie pacientskeho vozíka laserovým zameriavačom pre správne zameranie cieľovej anatómie | áno/nie | áno
Videoveža s obrazovkou, so svetelným zdrojom pre kameru | áno/nie | áno
Zobrazenie operačného poľa v HD kvalite v operačnom centre a na obrazovke video-veže | áno/nie | áno
Zobrazenie operačného poľa v operačnom centre musí byť v 3D kvalite bez nutnosti použitia 3D okuliarov | áno/nie | áno
Možnosť fluorescenčného zobrazenia v reálnom čase ako v nezávislom riadiacom centre tak aj na dotykovej obrazovke video-veže | áno/nie | áno
Možnosť znázornenia min. dvoch externých videozdrojov v reálnom čase v zornom poli chirurga a na obrazovke video-veže | áno/nie | áno
Nástroje musia umožňovať používanie integrovaných elektrokoagulačných prístrojov v priebehu operácie | áno/nie | áno
Systém musí obsahovať: - 3 ks endoskopov 8mm šikmých 30° - 1 ks endoskopov 8mm priamych 0° - 4 sitá na sterilizáciu endoskopov - 1 ks integrovaný elektrokoagulačný prístroj s monopolárnou, bipolárnou koaguláciou a 1 ks integrovaný elektrokoagulačný prístroj s pokročilou bipolárnou koaguláciou | áno/nie | áno
Štartovacia sada (starter kit) spotrebného materiálu a trénovacich nástrojov pre robotickú operatívu k robotickému systému | áno/nie | áno
Iniciálna sada na humánne použitie - 3 ks monopolárnych káblov - 1 ks tyčinka pre kontrolu priechodnosti kanýl - 3 ks bipolárnych káblov | áno/nie | áno
komponenty systému
konzola operatéra, 1 ks
Hmotnosť max 265,0 kg | áno/nie | áno
Výška min. 145 a max 180 cm, | áno/nie | áno
Šírka max 100 cm | áno/nie | áno
Hĺbka max 90 cm | áno/nie | áno
Min 3D HD stereo zobrazovač s rozlíšením min 1080i | áno/nie | áno
Hlavné (nástrojové) ovládače s možnosťou prenosu silovej a torznej spätnej väzby | áno/nie | áno
Ergonomický ovládací panel | áno/nie | áno
Digitálny dotykový panel pre prístup k audiu, videu, užívateľskému profilu a systémovým nastaveniam | áno/nie | áno
Panel pedálového ovládania: ovládanie mnohopolárnych, bipolárnych a pokročilých nástrojov a kamier | áno/nie | áno
Konektory pripravené k integrácii simulátora | áno/nie | áno
Kolieska | áno/nie | áno
Pojazdný operačný systém, 1 ks
Hmotnosť max 825,0 kg | áno/nie | áno
Výška min 173,5 a max 250 cm | áno/nie | áno
Šírka max 100 cm | áno/nie | áno
Hĺbka max 150 cm | áno/nie | áno
Počet ramien: min 4 | áno/nie | áno
Priblíženie ramena k portu max do 4,3 cm | áno/nie | áno
Doporučená vzdialenosť portov min 6 cm | áno/nie | áno
Prístup k operačnému poľu min 8 – 12mm multiportový | áno/nie | áno
Optimalizácia pohybových rozsahov a spätná väzba (silová a torzná) | áno/nie | áno
Automatické nastavenie | áno/nie | áno
Ovládanie: dotykový panel | áno/nie | áno
Záložné napájacie batérie | áno/nie | áno
Kolieska | áno/nie | áno
Veža zobrazovacieho zariadenia, 1 ks
Hmotnosť max 260 kg | áno/nie | áno
Výška min. 190 a max 225 cm | áno/nie | áno
Šírka max 70 cm | áno/nie | áno
Hĺbka max 95 cm | áno/nie | áno
Výstupy pre zdroj videa, pre výstupy 3D HD videa a možnosť záznamu na USB resp. na externý zdroj nahrávania | áno/nie | áno
Dotyková obrazovka s možnosťou telestrácie min 61 cm | áno/nie | áno
Možnosť prekryvu chirurgického obrazu a nastavenia ovládania systému | áno/nie | áno
Kolieska | áno/nie | áno
Pohybový rozsah
Uhol otočenia do min 504° | áno/nie | áno
Uhol sklonu min +/-75° | áno/nie | áno
Pohybový rozsah pozdĺž osi vloženého nástroja min 34,3 cm | áno/nie | áno
Stupne voľnosti nástrojov – min 7 | áno/nie | áno
Rotácia min 540° | áno/nie | áno
Automatická filtrácia trasenia | áno/nie | áno
Endoskop | áno/nie | áno
Priemer min 8 mm | áno/nie | áno
Zorné pole min 80 stupňov | áno/nie | áno
Optické zväčšenie min 10x | áno/nie | áno
Digitálne zväčšenie min 4x | áno/nie | áno
Integrované fluorescenčné zobrazenie 3D HD | áno/nie | áno
Automatické zaostrovanie, vyváženie bielej farby a 3D kalibrácia | áno/nie | áno
Inštrumentárium pre chirurgické, gynekologické a urologické výkony
Elektrochirurgické jednotky 2 ks
Kompatibilné so systémom | áno/nie | áno
Zaškolenie obsluhy: min. 8 školiacich cyklov pre jedného chirurga a jedného asistenta | áno/nie | áno
Doprava na miesto realizácie | áno/nie | áno
inštalácia | áno/nie | áno
funkčná skúška | áno/nie | áno
odovzdanie dokumentácie | áno/nie | áno
lehota dodania do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy | áno/nie | áno
platobné podmienky: faktúra vystavená po dodaní predmetu zákazky, splatnosť faktúr 60 dní | áno/nie | áno
Komplet servisný plán- v rámci záručného servisu
názov položky: | min. požiadavky: | Hodnota parametra predkladateľa ponuky
Záručná doba (s vykonaním bezpečnostnej technickej kontroly doporučenej výrobcom zariadenia po dobu záruky | 24 mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky ( podpisom preberacieho protokolu a protokolu o zaškolení obsluhy zariadení) s výnimkou spotrebného materiálu, kde záručná doba je min. 90 dní (záručná doba plynie odo dňa nasledujúceho odo dňa prevzatia tovaru)
Výkon servisu | v mieste plnenia
reakcia na požiadavky zákazníka od nahlásenia požiadavky, | do 24 hod (tel, mail)
kompletná dodávka a montáž originálnych náhradných dielov počas záručnej doby | áno
servisný zásah vrátane servisných prác a dopravy | áno
bežné opravy a bezpečnostno- technické a preventívne kontroly podľa platnej legislatívy a odporučenia výrobcu zariadení včítane kalibrácií a validácii podľa platných technických STN noriem a právnych predpisov | áno
užívateľská podpora a poradenská činnosť pri odstraňovaní závad | 24 hodín 7 dní v týždni
online diagnostika | áno
Servisný technik predávajúceho je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie predmetu zmluvy do 24 hodín od nahlásenia. V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika predávajúceho do miesta inštalácie zariadení, je predávajúci oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do 12 hodín od nahlásenia. Uvedený nástup na odstránenie vady je splnený aj v prípade ak predávajúci poskytne kupujúcemu pohotovostnú telefonickú podporu dostupnú 24 hodín 7 dni v týždni. | áno
sw upgrady | áno
rozšírený výmenný program (endoskopy a simulátor | áno
garancia doby funkčnosti systému | 98%
Obchodné meno, sídlo a kontakt ( email a tel. č.) na predkladateľa ponuky:
Obchodné meno výrobcu zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:
Typové označenie zariadenia/ logického celku, resp. prídavných zariadení/príslušenstva:
Dátum vypracovania cenovej ponuky:
Pečiatka + podpis

## spotrebný materiál
Spotrebný materiál a chirurgické nástroje k robotickému telemanipulátoru počas travania rámcovej zmluvy ( 2 roky)
Výrobca:
názov položky: | Počet balení | pre počet operácií
Ochranná izolačná gumička pre monopolárne zakrivené nožnice | 38 | 380
5 - 8 mm tesnenie kanyly | 140 | 350x4
12 - 8 mm reduktor staplerovej kanyly | 18 | 108
Monopolárne zakrivené nožnice | 38 | 380
Veľký ihelec | 16 | 240
Cadierové kliešte | 8 | 144
Kliešte ProGrasp | 13 | 232
Bipolárne kliešte Maryland | 15 | 210
Fenestrované bipolárne kliešte | 11 | 152
Extra veľký ihelec SutureCut | 5 | 75
Klipovač pre veľké svorky | 1
Malý retraktor na uchopenie | 1 | 10
8 mm kanyla | 8
8 mm kanyla, dlhá | 4
8 mm tupý obturátor | 3
8 mm tupý obturátor, dlhý | 1
12 mm staplérová kanyla | 2
12 mm staplérový obturátor bez čepele | 2
Rúškovanie prístrojového ramena | 50 | 250x4
Rúškovanie stĺpa | 19 | 380
Kábel nástroja na monopolárnu energiu, ( napr.zelený) (4 m) | 3
Kábel nástroja na bipolárnu energiu, ( napr.modrý )(5 m) | 3
Tesnenie staplérovej kanyly | 11 | 110
Utesňovač ciev Vessel Sealer predĺžený | 4 | 24
SynchroSeal | 2 | 12
Staplér SureForm 60 | 3 | 18
Náplň SureForm stapléra 60 ( napr.modrý) | 5 | 60
Náplň SureForm stapléra 60 ( napr. zelený) | 2 | 24
Staplér SureForm 45 | 14 | 84
Náplň SureForm stapléra 45 ( napr.zelený) | 16 | 192
Náplň SureForm stapléra 45 (napr. čierny) | 1 | 12
lehota dodania do 14 dní od doručenia čiastkovej objednávky, počas trvania zmluvy ( 2 roky) | áno
platobné podmienky: faktúra po dodaní čiastkovej objednávky, splatnosť faktúr: 60 dní | áno
Dátum vypracovania cenovej ponuky:
Pečiatka + podpis