V Považskej Bystrici dňa  6.2.2023

VEC: 	Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď

Predmet zákazky: „Rekonštrukcia pôrodnej sály – Zdravotnícka technológia“ – Vybavenie lôžkami a operačnou technikou

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku VO č. 11/2023 pod značkou 1328-MST dňa 17.01.2023 a v európskom vestníku VO 2023/S 011-026842 dňa 16.01.2023.

Zákazka realizovaná prostredníctvom IS JOSEPHINE

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie.

Znenie žiadosti:

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov časť 2. Operačné lampy a operačné stoly.

4. Operačný stôl mobilný elektrický, gynekologický

Požiadavka:  Mobilný elektromechanický operačný stôl (bez hydrauliky) s otočnými, elektricky vodivými kolieskami

Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať elektrohydraulický stôl? Nakoľko väčšina renomovaných výrobcov na trhu poskytuje elektrohydraulické stoly a daný parameter nie je z medicínskeho hľadiska podstatný aký pohon má stôl.

Odpoveď

Verejný obstarávateľ akceptuje úpravu parametra na „ Mobilný elektromechanický alebo elektrohydraulický operačný stôl s otočnými elektricky vodivými kolieskami „

Požiadavka: výška stola min. 600 – 890mm

Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať výšku stola 680 – 890 mm.

Odpoveď

Verejný obstarávateľ akceptuje výšku stola min 680 – 890 mm

Nové znenie upravených parametrov pol.4 Operačný stôl mobilný elektrický, gynekologický bude upravené aj v Prílohe č.1 Technická špecifikácia – Operačné lampy a operačné stoly Súťažných podkladov.