VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

zastúpení Ministerstvom zdravotníctva SR

Výtlačok jediný

Počet listov:  18

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

k Výzve v rámci zriadeného Dynamického nákupného systému

Predmet zákazky:

„Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu“

Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky podľa § 58 až 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoVO“)

Súťažné podklady sú vlastníctvom Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „MZ SR“.  Záujemca môže súťažné podklady použiť len v súvislosti s prípravou ponuky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

1.	Predmet zákazky	3

2.	Komplexnosť dodávky	3

3.	Komplexnosť dodávky	3

4.	Zdroj finančných prostriedkov	3

5.	Podmienky predloženia ponuky	4

6.	Jazyk ponuky	4

7.	Predkladanie a obsah ponuky	5

8.	Lehota na predkladanie ponúk	5

9.	Platnosť  (viazanosť) ponuky	5

10.	Zábezpeka ponuky	6

11.	Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky	6

12.	Náklady na ponuku	6

13.	Variantné riešenie	6

14.	Predkladanie žiadostí o súťažné podklady	6

15.	Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky	6

16.	Komunikácia a vysvetlenie	6

17.	Vysvetlenie súťažných podkladov	7

18.	Otváranie ponúk (ku konkrétnej výzve)	7

19.	Vyhodnotenie ponúk a pravidlá uskutočnenia elektronickej aukcie	8

20.	Kritériá na vyhodnocovanie ponúk	11

21.	Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk a uzavretie zmluvy	19

22.	Subdodávatelia	19

23.	Generálna klauzula	19

24.	Prílohy	19

##### Všeobecné informácie

Identifikácia verejného obstarávateľa č. 1

Názov: 	Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Adresa: 	Rastislavova 43, 041 90 Košice

IČO: 	00606707

DIČ: 		2021141969

Zastúpený: 	generálny riaditeľ - MUDr. Milan Maďar, MPH

ekonomický riaditeľ - Ing. Roman Švarc

medicínsky riaditeľ - MUDr. Peter Linkesch

Identifikácia verejného obstarávateľa č. 2

Názov: 	Fakultná nemocnica Trnava

Adresa: 	A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

IČO: 	00610381

DIČ: 		2021191084

Zastúpený: 	generálny riaditeľ - MUDr. Daniel Žitňan

ekonomický riaditeľ - Ing. Gabriela Demčáková

medicínsky riaditeľ - MUDr. Viliam Vadrna, MBA

Kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Názov: 	Ministerstvo zdravotníctva SR

Odbor verejného obstarávania

Adresa: 	Limbová 2, 837 52 Bratislava

Kontaktná osoba: 	Ing. Ondrej Kuruc, PhD.

Telefón:	+421/2 59373297

E-mailová adresa:	ondrej.kuruc@health.gov.sk

Adresa stránky, kde je možný prístup k dokumentácii VO: https://josephine.proebiz.com/

## Predmet zákazky

Predmetom verejného obstarávania je dodanie dvoch magnetických rezonancií a poskytnutie záručného servisu.

Rozsah verejného obstarávania - hlavný kód CPV:

33113000-5	Zobrazovacie zariadenie pre magnetickú rezonanciu

Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1a, č. 1b a č. 1c – špecifikácia týchto súťažných podkladov.

Predpokladaná hodnota zákazky je:

MRI prístroj č. 1		1 300 000 EUR bez DPH

MRI prístroj č. 2		1 300 000 EUR bez DPH

MRI prístroj č. 2 – špeciálna výbava	   100 000 EUR bez DPH

2 700 000 EUR bez DPH

Lehota plnenia: do 120 kalendárnych dní odo dňa účinnosti Kúpnej zmluvy.

## Komplexnosť dodávky

Zaradený záujemca  predloží ponuku na celý predmet výzvy tak, ako je definovaný v týchto súťažných podkladoch.

## Typ zmluvy

Kúpna zmluva.

## Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejných obstarávateľov.

## Podmienky predloženia ponuky

Zaradený záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Zaradený záujemca predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch.

Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady (doporučený formát je „PDF“) a vyplnenie elektronického formulára, ktorý odpovedá návrhu na plnení kritérií uvedeného v súťažných podkladoch.

V prípade, že zaradený záujemca predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihliadať.

Ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle zaradeného záujemcu, že chce za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok.

Ponuku môžu predkladať zaradení záujemcovia (fyzické, právnické osoby alebo skupina fyzických alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne). V prípade, že je zaradeným záujemcom skupina, takýto zaradený záujemca je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou, ak tento doklad nepredložil počas zaradenia do DNS. V prípade, ak bude ponuka skupiny zaradených záujemcov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.

Zaradený záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Zaradený záujemca nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky (v konkrétnej výzve) členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči zaradeného záujemcu, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

## Jazyk ponuky

Zaradený záujemca predkladá ponuku v slovenskom alebo českom jazyku. Ak je jej súčasťou doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenčiny; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.

## Predkladanie a obsah ponuky

Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) podľa § 49 ods. 6 písm. b) ZoVO do systému JOSEPHINE, umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com.

Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným zaradeným záujemcom do daného zriadeného Dynamického nákupného systému. Zaradený záujemca sa prihlasuje do systému pomocou eID alebo svojich hesiel, ktoré nadobudol v rámci autentifikačného procesu.

Autentifikovaný zaradený záujemca si po prihlásení do systému JOSPEHINE v záložke „Moje  obstarávania“ vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke ponuky.

Zaradeným záujemcom navrhovaná celková cena verejného obstarávania uvedená na 2 desatinné miesta uvedená v EUR bez DPH, ktorú uchádzač vloží do systému JOSEPHINE. V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované naskenované doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, ktoré musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

Ponuka bude obsahovať:

- titulný list, v ktorom musí byť uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a emailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ so zaradeným záujemcom komunikovať, obchodné meno zaradeného záujemcu a označenie súťaže,

- vyplnená príloha č. 1a a 1b súťažných podkladov – Špecifikácia, podpísaná štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za zaradeného záujemcu nahratá vo formáte pdf.,

- návrh zaradeného záujemcu na plnenie predmetu zákazky vložený do systému JOSEPHINE (príloha č. 2a a 2b súťažných podkladov),

- zmluva s prílohami, podpísaná štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za zaradeného záujemcu nahratá vo formáte pdf. (príloha č. 3a a 3b súťažných podkladov),

- vyhlásenie zaradeného záujemcu, podpísané štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za zaradeného záujemcu nahraté vo formáte pdf. (príloha č. 4 súťažných podkladov).

## Lehota na predkladanie ponúk

Ponuky musia byť doručené do 21.10.2019 do 10:00 hod.

Ponuka zaradeného záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa elektronicky neotvorí.

## Platnosť  (viazanosť) ponuky

Viazanosť ponúk je do 3 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doručením ponuky uchádzač súhlasí s tým, že verejný obstarávateľ má právo predĺžiť viazanosť ponúk o 1 mesiac odo dňa uplynutia pôvodnej lehoty, a to najviac 2 krát bez potreby vypýtať si súhlasné stanovisko uchádzača. V prípade, ak verejný obstarávateľ bude potrebovať predĺžiť viazanosť ponúk o dlhší čas, požiada uchádzača o súhlas s predĺžením viazanosti jeho ponuky. Bez súhlasu uchádzača nebude možné predĺžiť viazanosť ponúk o dlhší čas ako je uvedené v druhej vete tohto odseku.

## Zábezpeka ponuky

Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

## Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

Zaradený záujemca môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať prostredníctvom funkcionality webovej aplikácie JOSEPHINE v primeranej lehote pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Zaradený záujemca pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).

## Náklady na ponuku

## Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša zaradený záujemca bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.

Ponuky a dokumenty súvisiace s touto zákazkou doručené do miesta sídla verejného obstarávateľa sa počas plynutia lehoty viazanosti a ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk zaradeným záujemcom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní.

## Variantné riešenie

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba požadované riešenia.

## Predkladanie žiadostí o súťažné podklady

Zaradený záujemca nebude žiadať o súťažné podklady, nakoľko tieto mu budú sprístupnené cez webovú aplikáciu JOSEPHINE. Všetky vysvetlenia a prípadné úpravy budú zverejnené vo webovej aplikácií JOSEPHINE.

## Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak cena za celý predmet zákazky bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

## Komunikácia a vysvetlenie

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so zaradenými záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a zaradenými záujemcami počas celého procesu verejného obstarávania.

Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú zaradenému záujemcovi ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak zaradenému záujemcovi bude na ním určený kontaktný email (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne odoslaná informácia, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Zaradený záujemca sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy Zaradený záujemca si môže v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácií s verejným obstarávateľom.

Ak je odosielateľom informácie zaradený záujemca, tak po prihlásení do systému a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom jej odoslania v systéme JOSEPHINE v súlade s funkcionalitou systému.

Verejný obstarávateľ umožňuje zaradeným záujemcom neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom.

## Vysvetlenie súťažných podkladov

Hospodársky subjekt môže požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie. Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme v termíne najneskôr do 3 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Po tejto lehote záujemcovi/zaradenému záujemcovi nezaniká právo požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov, ale verejný obstarávate mu negarantuje doručenie vysvetlenia v lehote určenej zákonom.

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie bude uverejnené vo webovej aplikácií JOSEPHINE pri dokumentoch k tejto zákazke. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručenú okamihom uverejnenia vo webovej aplikácií JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ o jeho uverejnení odošle správu všetkým známym záujemcom v deň uverejnenia.

Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch kedykoľvek počas lehoty na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Všeobecné informácie k webovej aplikácií JOSEPHINE

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.

Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:

Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

Google Chrome.

## Otváranie ponúk (ku konkrétnej výzve)

Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky dňa 21.10.2019 o 13:00 hod. na kontaktnom mieste verejného obstarávateľa: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava.  Otváranie ponúk bude § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.

## Vyhodnotenie ponúk a pravidlá uskutočnenia elektronickej aukcie

Ponuka predložená v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocuje podľa kritérií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Komunikácia medzi uchádzačom/uchádzačmi a verejným obstarávateľom / komisiou na vyhodnotenie ponúk počas vyhodnotenia ponúk bude prebiehať elektronicky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Uchádzač musí písomné vysvetlenie/doplnenie ponuky na základe požiadavky doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom určenej komunikácie v systému JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE upovedomí uchádzača, že jeho ponuka bola vylúčená s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.

Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako- náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.

Súčasťou procesu vyhodnocovania ponúk je aj elektronická aukcia podľa § 54 ZOVO. Podrobnosti o priebehu elektronickej aukcie sú uvedené v tomto bode súťažných podkladov, resp. budú uvedené vo výzve na účasť v elektronickej aukcii. Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Vstupné ponuky zadané do aukčnej siene musia byť zhodné s ponukou predloženou v systéme JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 54 ods. 7 ZOVO vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky, na účasť v elektronickej aukcii

Pravidlá uskutočnenia elektronickej aukcie

Názov eAukcie: „Magnetická rezonancia vrátane poskytnutia záručného servisu“

Ponuky uchádzačov budú posudzované na základe hodnotenia podľa najlepšieho pomeru ceny a kvality so stanovením relatívnych váh jednotlivých kritérií nasledovne:

- Kritérium č. 1: Celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky - max. 85 bodov

- Kritérium č. 2: necenové kritérium č. 1 Technické špecifikácie MRI prístroja - max. 15 bodov

Relatívna váha jednotlivých kritérií je stanovená v bodoch a uvedená na 2 desatinné miesta. Prvky, ktorých hodnoty sú predmetom ponuky uchádzača v eAukcii, sú celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky. Kritérium č. 2: necenové kritérium č. 1 nebude možné v Aukčnom kole meniť. Toto kritérium zostane na úrovni ponuky uchádzača určenej na predbežné vyhodnotenie ponúk a zostane počas priebehu Aukčného kola fixné. Body získané za toto kritérium sa budú v rámci Aukčného kola automaticky pripočítavať k bodom získaným za ostatné kritériá.

Vzorec na výpočet hodnotenia ponúk podľa najlepšieho pomeru ceny a kvality je uvedený v týchto súťažných podkladoch.

Cena bude vyjadrená v EUR bez DPH.

V rámci úplného úvodného vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na vyhodnotenie ponúk vyhlasovateľ určí poradie uchádzačov porovnaním výšky dosiahnutých bodov. Po určení poradia na základe predložených ponúk v systéme JOSEPHINE vyhlasovateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na predloženie nových cien v eAukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej len „Výzva“) vyhlasovateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa eAukcie podľa § 54 ods. 7 ZOVO. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre eAukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním Aukčného kola.

eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ.

V Prípravnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom eAukcie a Popisom aukčného prostredia. Výzva obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia cien, pravidlá predlžovania Aukčného kola a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.

Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v eAukcii, bude v Prípravnom kole a v čase uvedenom vo Výzve sprístupnená eAukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných vstupných ponúk. Každý uchádzač bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku Aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa a priebehu budú uvedené vo Výzve.

Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch uvedených vo Výzve. Na začiatku Aukčného kola sa všetkým uchádzačom zobrazia:

- ich celková ponuková cena v EUR bez DPH,

- ich dosiahnuté body pri jednotlivých kritériách,

- ich celkový počet dosiahnutých bodov,

- ich priebežné umiestnenie (poradie),

prípadne ďalšie informácie v zmysle Výzvy na účasť v elektronickej aukcii.

Predmetom úpravy v eAukcii budú prvky, ktorých hodnoty sú predmetom ponuky uchádzača uvedené v eAukcii a ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch - v Návrhu na plnenie, pričom sa bude automaticky prerátavať celkový počet bodov za všetky hodnotené kritériá spolu. Uchádzači budú upravovať cenu smerom nadol. Technické špecifikácie MRI prístroja nebudú predmetom úpravy v eAukcii.

Vyhlasovateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste (t.j. nebude možné urobiť takú zmenu ponuky, ktorá by v prepočte na body dorovnala počet bodov dosiahnutých uchádzačom s aktuálne najvýhodnejšou ponukou). Uchádzač bude o takto vzniknutej situácii informovaný.

V priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do eAukcie v eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.

V prípade rovnosti kritéria na vyhodnotenie ponúk (teda najlepšieho pomeru ceny a kvality, resp. celkového počtu dosiahnutých bodov) rozhodujú o priebežnom umiestnení (poradí) uchádzačov pomocné vyhodnocovacie kritériá, a to tak, že systém zohľadní časové hľadisko a o priebežnom umiestnení (poradí) uchádzačov rozhoduje skorší čas dosiahnutia celkového počtu bodov.

Minimálny krok zníženia pri kritériu č. 1 je 0,10 % z aktuálnej celkovej ceny v EUR bez DPH daného uchádzača.

Maximálny krok zníženia ceny uchádzača (pri cenovom kritériu) nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri zmene ceny o viac ako 50 %. Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej cene daného uchádzača. Maximálny krok pri necenových kritériách a neaukčných kritériách nie je stanovený.

Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu 20 min.

eAukcia bude ukončená, ak na základe Výzvy nedostane vyhlasovateľ v lehote 20 min. žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených v predchádzajúcich odsekoch.

Koniec eAukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania nových cien (teda pri akejkoľvek úspešnej zmene ceny) v posledných dvoch minútach trvania elektronickej aukcie vždy o ďalšie dve minúty (tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa k času zostávajúcemu do konca kola pridajú celé 2 min.). Počet predĺžení nie je limitovaný. Po ukončení eAukcie už nebude možné upravovať ceny.

Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najlepšieho pomeru ceny a kvality automatizovaným vyhodnotením.

Technické požiadavky na prístup do eAukcie: počítač uchádzača musí byť pripojený na Internet.

Na bezproblémovú účasť v eAukcii je nutné používať jeden z podporovaných internetových

prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,

- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo

- Google Chrome.

Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javaskripty.

Ako súčasť technického vybavenia sa odporúča mať k dispozícii program Adobe Acrobat 6x Standard a vyššiu verziu alebo Adobe Acrobat ReaderDC (httos://get.adobe.com/sk/rader/?promoid=KLXME), ktorý sa použije pri vyhotovení dokumentov a podpisovaní dokumentov vo formáte .pdf. Formát .pdf možno vytvoriť napr. z textového dokumentu (.doc, .rtf a pod.) príslušným SW (napr. PDFcreator, Cute PDF Adobe Acrobat a pod.). Na tento účel nie je možné použiť Acrobat Reader. Ak bude PDF súbor vytvorený z papierovej verzie dokumentu skenovaním, musí byť prevedený na strojovo čitateľný tvar použitím softvéru na prevod textu z obrázkovej podoby do textovej (OCR softvér, napr. ABBYY FineReader a pod.). Dokumenty da predkladajú v strojovo čitateľnom tvare z dôvodu umožnenia fulltextového vyhľadávania v súlade s § 18 písm. d) výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Podrobnejšie informácie o procese eAukcie budú uvedené vo Výzve.

Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie, konektivity na Internet alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní uchádzača v eAukcii) vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať pripravený náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr. notebook s mobilným internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania eAukcie v prípade nepredvídateľných technických problémov na strane vyhlasovateľa.

## Kritériá na vyhodnocovanie ponúk

Ponuky budú vyhodnocované na základe stanovených kritérií v týchto súťažných podkladoch a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najlepší pomer ceny a kvality.

  - Kritérium č. 1: Celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky – max. 85 bodov

1.2 Kritérium č. 2: Technická špecifikácia MRI prístrojov uvedené nižšie – max. 15 bodov

MRI prístroj č. 1 –  max 7,5 bodov

MRI prístroj č. 2 –  max 7,5 bodov

| Technická špecifikácia MRI prístroja č. 1 - Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podkritérium číslo | Atribút | Jednotka | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 1, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 2, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 3, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 4, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 5, počet bodov za splnenie |
|  | RF systém |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Počet cievkových elementov chrbticovej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z (skutočný počet elementov samotnej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z) | počet | 45 a viac, 0.25 bodu |  |  | - | - |
| 1.2.2 | Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) | počet | 50 a viac, 0.25 bodu | 55 a viac, 0.5 bod | 60 a viac, 0.75 bodu | - | - |
| 1.2.3 | Počet cievkových elementov prsníkovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) s možnosťou biopsy | počet | 18 a viac a možnosť biopsy, 0.1 bodu | - | - | -- | - |
| 1.2.4 | Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet | 16 a viac a Tx/Rx, 0.25 bodu | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), musí splniť Tx/Rx | počet | 18 a viac a Tx/Rx, 0.1 bodu | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet | 12 a viac, 0.2 bodu | 16 s viac, 0.4 bodu | - | - | - |
| 1.2.7 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 36 až 45 cm | počet | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu | - | - | - |
| 1.2.8 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 46 až 55 cm | počet | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu | - | - | - |
| 1.2.9 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 56 až 65 cm | počet | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu | - | - | - |
| 1.2.10 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere viac ako 65 cm | počet | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu | - | - | - |
| 1.2.11 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere viac ako 35 cm, na dlhšom rozmere viac ako 55 cm | počet | 18 a viac, 0.1 bodu | 20 a viac, 0.25 bodu | 25 a viac, 0.5 bodu | 30 a viac 0.75 bodu | - |
|  | Iné funkčné vlastnosti |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | synchronizácia s EKG a zároveň dodaný hardware pre monitoring EKG pre všetky typy vyšetrení a cievok vyžadujúce monitoring EKG | áno/nie | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 10 a viac, 0.15 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 15 a viac, 0.3 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 20 a viac, 0.45 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 25 a viac, 0.6 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 30 a viac, 0.75 bodu |
| 1.2.13 | synchronizácia s respiráciou (pre monitoring respirácie požadujeme hardvérové senzory (opasok, alebo zabudované senzory)) | áno/nie | ak sú hardvérové senzory zabudované v pacientskom stole 0.25 bodu | - | - | - | - |
|  | Počítač |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256x256, plné FOV | počet/sekundu | 50000 a viac, 0.15 bodu | 60000 a viac, 0.3 bodu | - | - | - |

| Technická špecifikácia MRI prístroja č. 2 - Fakultná nemocnica Trnava |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podkritérium číslo | Atribút | Jednotka | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 1, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 2, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 3, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 4, počet bodov za splnenie | Bodovaná hodnota atribútu úroveň 5, počet bodov za splnenie |
|  | RF systém |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Počet cievkových elementov chrbticovej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z (skutočný počet elementov samotnej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z) | počet | 45 a viac, 0.25 bodu |  |  | - | - |
| 1.2.2 | Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) | počet | 50 a viac, 0.25 bodu | 55 a viac, 0.5 bod | 60 a viac, 0.75 bodu | - | - |
| 1.2.3 | Počet cievkových elementov prsníkovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) s možnosťou biopsy | počet | 18 a viac a možnosť biopsy, 0.1 bodu | - | - | -- | - |
| 1.2.4 | Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet | 16 a viac a Tx/Rx, 0.25 bodu | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Počet cievkových elementov dedikovanej kolennej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky), musí splniť Tx/Rx | počet | 18 a viac a Tx/Rx, 0.1 bodu | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky) | počet | 12 a viac, 0.2 bodu | 16 s viac, 0.4 bodu | - | - | - |
| 1.2.7 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 36 až 45 cm | počet | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu | - | - | - |
| 1.2.8 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 46 až 55 cm | počet | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu | - | - | - |
| 1.2.9 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere v intervale 56 až 65 cm | počet | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu | - | - | - |
| 1.2.10 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere v intervale 18 až 35 cm, na dlhšom rozmere viac ako 65 cm | počet | 16 a viac, 0.8 bodu | 18 a viac, 0.9 bodu | - | - | - |
| 1.2.11 | Počet cievkových elementov flexibilnej cievky s vlastnosťou úplného obopnutia objektu (vytvorenia kruhu) na dlhšom rozmere pri efektívnom vyšetrení tak, že sa cievkové elementy neprekrývajú, s rozmermi na kratšom rozmere viac ako 35 cm, na dlhšom rozmere viac ako 55 cm | počet | 18 a viac, 0.1 bodu | 20 a viac, 0.25 bodu | 25 a viac, 0.5 bodu | 30 a viac 0.75 bodu | - |
|  | Iné funkčné vlastnosti |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | synchronizácia s EKG a zároveň dodaný hardware pre monitoring EKG pre všetky typy vyšetrení a cievok vyžadujúce monitoring EKG | áno/nie | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 10 a viac, 0.15 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 15 a viac, 0.3 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 20 a viac, 0.45 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 25 a viac, 0.6 bodu | ak dodaná špeciálna telová cievka so zabudovaným EKG s počtom elementov 30 a viac, 0.75 bodu |
| 1.2.13 | synchronizácia s respiráciou (pre monitoring respirácie požadujeme hardvérové senzory (opasok, alebo zabudované senzory)) | áno/nie | ak sú hardvérové senzory zabudované v pacientskom stole 0.25 bodu | - | - | - | - |
|  | Počítač |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | počet rekonštruovaných obr./sek. v matici 256x256, plné FOV | počet/sekundu | 50000 a viac, 0.15 bodu | 60000 a viac, 0.3 bodu | - | - | - |

Spôsob uplatnenia kritérií:

Kritérium č. 1: Celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky.

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke s najnižšou cenou v EUR bez DPH za predmet zákazky. Pri ostatných ponukách sa určí úmerou tak, že hodnotenie ceny sa určí ako podiel najnižšej ceny a ceny hodnotenej ponuky prenásobený maximálnym počtom bodov pre toto kritérium.

Celková cena v EUR bez DPH za predmet zákazky predstavuje súčet za všetky položky uvedené v tabuľke v Prílohe č. 1a a 1b Špecifikácia. Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v eurách bez DPH a zaokrúhlená najviac na 2 desatinné miesta.

Kritérium č. 2: Technické špecifikácie MRI prístroja

- Počet bodov pre podkritériá 1.2.1 až 1.2.14 sa pridelí ku každému podkritériu podľa úrovne atribútu, ktorú uchádzač deklaruje ako splnenú. To znamená, že v prípade ak uchádzač deklaruje hodnotu atribútu pre podkritériá 1.2.1 až 1.2.14, ktorá spadá do úrovne 1, získa príslušný počet bodov pre dané podkritérium uvedený pre úroveň 1. Ak uchádzač deklaruje hodnotu atribútu pre podkritériá 1.2.2, 1.2.6, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12 a 1.2.14, ktorá spadá do úrovne 2, získa príslušný počet bodov pre dané podkritérium uvedený pre úroveň 2. Ak uchádzač deklaruje hodnotu atribútu pre podkritériá 1.2.2, 1.2.11 a 1.2.12, ktorá spadá do úrovne 3, získa príslušný počet bodov pre dané podkritérium uvedený pre úroveň 3. Ak uchádzač deklaruje hodnotu atribútu pre podkritériá 1.2.11 a 1.2.12, ktorá spadá do úrovne 4, získa príslušný počet bodov pre dané podkritérium uvedený pre úroveň 4. Ak uchádzač deklaruje hodnotu atribútu pre podkritérium 1.2.12, ktorá spadá do úrovne 5, získa príslušný počet bodov pre dané podkritérium uvedený pre úroveň 5. V prípade ak uchádzač deklaruje hodnotu atribútu pre podkritériá 1.2.1 až 1.2.14, ktorá nespadá do žiadnej úrovne, nezíska žiadne body pre dané podkritérium.

Celkový počet bodov uchádzača za kritérium č. 2 sa určí ako súčet bodov za jednotlivé podkritéria 1.2.1 až 1.2.14.

Uchádzač musí v Návrhu na plnenie uviesť pre každú požadovanú položku uvedenú vo formulári hodnotu.

Matematický výpočet bodového hodnotenia sa vykoná so zaokrúhlením na dve desatinné miesta.

Každý člen komisie hodnotí každú ponuku samostatne s tým, že dodrží pravidlá určené v tejto časti súťažných podkladov.

Komisia vypracuje súhrnné hodnotenie ponúk a zostaví sa predbežné poradie úspešnosti ponúk v poradí od najvyššieho po najnižšie bodové hodnotenie. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk komisiou verejný obstarávateľ vyzve všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky, na účasť v elektronickej aukcii.

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý v elektronickej aukcii dosiahne najvyšší počet bodov. Ďalšie poradie uchádzačov bude stanovené na základe výsledného počtu bodov vzostupne od najvyššieho po najnižší počet bodov.

## Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk a uzavretie zmluvy

Verejný obstarávateľ zašle v súlade s § 55 ZOVO informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk. Verejný obstarávateľ pristúpi k uzavretiu zmluvy po uplynutí zákonom stanovených lehôt. Verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na poskytnutie súčinnosti k podpisu zmluvy.

Verejný obstarávateľ apeluje na uchádzačov, aby pristúpili zodpovedne k poskytnutiu súčinnosti

k podpisu zmluvy najmä, aby včas zabezpečili registráciu do Registra partnerov verejného  sektora (podľa zákona č. 315/2016 Z. z.), resp. overili registráciu v Registri partnerov verejného sektora podľa § 22 zákona č. 315/2016 Z. z. a to vo vzťahu k sebe ako zmluvnej strane a zároveň vo vzťahu k subdodávateľom, na ktorých sa táto povinnosť vzťahuje podľa zákona č. 315/2016 Z. z. Uchádzač bude postupovať pri registrácií podľa zákona č. 315/2016 Z. z.

## Subdodávatelia

Verejný obstarávateľ umožňuje využitie subdodávateľa/subdodávateľov. Verejný obstarávateľ vyžaduje,

aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko,

adresa pobytu, dátum narodenia.

## Generálna klauzula

Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnené niektorých zákonov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty sa nachádzajú v zákone o verejnom obstarávaní.

## Prílohy

Prílohami k týmto súťažným podkladom sú:

- Príloha č. 1a -  Špecifikácia (MRI prístroj č. 1)

- Príloha č. 1b -  Špecifikácia (MRI prístroj č. 2)

- Príloha č. 1c -  Špecifikácia špeciálnej výbavy MRI prístroja č. 2

- Príloha č. 2 -  Návrh na plnenie

- Príloha č. 3a -  Zmluva (MRI prístroj č. 1)

- Príloha č. 3b -  Zmluva (MRI prístroj č. 2)

- Príloha č. 4 -  Vyhlásenie zaradeného záujemcu