·						·

Vážený záujemca

·						·

Vec

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SP č.1 k predmetu zákazky: Modernizácia RTG pracoviska na urgente II.typu - Digitálny RTG systém so stropným závesom vrátane súvisiacich služieb v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákona o verejnom obstarávaní. Zákazka bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie Bratislava č. 186/2023 zo dňa 25.09.2023, 31740 - MST a v Úradnom vestníku Európskej únie 2023/S 183-570297 zo dňa 22.09.2023

Otázka č.1:

Vzhľadom na skúsenosti pri stavebnej príprave dodávke prístroja ....... do Vašej nemocnice máme nasledovné otázky – požiadavky pre všetky miestnosti (vyšetrovňa, kabínky pacientov, čakáreň, ovládačovňu, ...) súvisiace s inštaláciou prístroja, aby sme mohli odborne naceniť stavebnú časť projektu, požadujeme:

- výkresy jestvujúceho stavu poschodí, kde sa technológia umiestni kvôli statike a projekt súčasnej technológie kvôli zaťaženiu, statike,

- výkresy jestvujúceho stavu vzduchotechniky,

- výkresy jestvujúceho stavu elektro inštalácie,

- výkresy jestvujúceho stavu požiarnej ochrany,

- výkresy jestvujúceho stavu vodoinštalácie a odpadu – kanalizácie,

- ktoré miestnosti požaduje vymaľovať,

- v ktorých miestnostiach požaduje výmenu podlahovej krytiny.

Ktorá strana zmluvy zabezpečí stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby, alebo podľa Vašich skúseností to budete kvalifikovať len ako udržiavacie práce?

Odpoveď k otázke č.1:

K podbodom 1 až 5: bol vložený do dokumentov k predmetu zákazky súbor s názvom „COS-UP-CS_I. etapa.zip“, ktorý obsahuje požadované výkresy.

K podbodu 6: vychádzajúc zo špecifikácie a bodu 3.3 Opisu predmetu zákazky je zrejmé že „Dodávateľ zabezpečí a zrealizuje vo vlastnej réžií všetky stavebné práce/stavebné úpravy, ktoré sú potrebné a nevyhnutné k prevádzke zariadenia na určenom mieste ...“, t.j. k vymaľovaniu má dôjsť na určenom mieste, teda vo vyšetrovni – kde bude prebiehať inštalácia prístroja, ale tiež všade tam kde bude následkom pripájania, či kabeláže potrebné zasiahnuť do pôvodnej maľovky mimo vyšetrovni.

K podbodu 7: vychádzajúc zo špecifikácie a bodu 3.3 Opisu predmetu zákazky je zrejmé, že vymenená má byť antistatická podlaha vo vyšetrovni.

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, všetky potrebné dokumenty, ktoré budú súvisieť s príslušnými stavebnými úpravami zabezpečí dodávateľ, a to v nadväznosti a v súlade s bodom 3.4 Opisu predmetu zákazky.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch a ani v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy, ktorou je Opis predmetu zákazky.

Otázka č.2:

Vaša požiadavka

| 1.4 | Flexibilita stropného závesu umožňujúca simultánny pohyb | min. 4 roviny | ak viac ako 4 roviny tak 1,5 bodu | ak 6 a viac rovín tak 2 body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Na základe našich vedomostí môže mať stropný záves maximálne päť simultánnych motoricky podporovaných pohybov: Tri posuvy x,y,z a dve rotácie röntgenky.

Prosíme Vás o vysvetlenie akú flexibilitu si ešte predstavujete dodať?

Odpoveď k otázke č.2:

Flexibilita stropného závesu umožňujúca simultánny pohyb môže v niektorých prípadoch zahŕňať motorický pohyb v 6 rovinách  – x, y, z, rotácia dve rotácie röntgenky, simultánny pohyb detektora k miestu snímkovania s pohybom röntgenky.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch a ani v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy, ktorou je Opis predmetu zákazky.

Otázka č.3:

Vaša požiadavka

| 1.10 | Vertigraf s predĺženým ramenom s náklonom 90° pre snímkovanie pacienta s obmedzenou hybnosťou | áno/nie | ak áno tak 1,5 bodu | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosíme Vás o vysvetlenie aký stenový statív s predĺženým ramenom (verigraf) požadujete? Aké má byť predĺženie a s akým náklonom +90°/-20°?

Odpoveď k otázke č.3:

Vertigraf požadujeme s ramenom s dĺžkou umožňujúcou náklon v rozsahu -20°/90°.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch a ani v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy, ktorou je Opis predmetu zákazky.

Otázka č.4:

Vaša požiadavka

| 1.24 | Nosnosť pacientskeho stola | min. 320 kg | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosíme Vás o vysvetlenie akú Nosnosť pacientskeho stola požadujete: statické zaťaženie v strede stola alebo dynamické (zdvih s pacientom) zaťaženie v strede stola?

Odpoveď k otázke č.4:

Nosnosť stola min. 320 kg znamená minimálnu hmotnosť, ktorú má byť stôl schopný uniesť v najmenej stabilnom momente – v prípade stola ide o eleváciu (dynamické zaťaženie).

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch a ani v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy, ktorou je Opis predmetu zákazky.

Otázka č.5:

Vaša požiadavka

| 1.49 | Počet užívateľsky naprogramovateľných pozícií | min. 10 | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosíme Vás o vysvetlenie či skutočne Vám postačuje 10 anatomických predvolieb – pozícií?

Odpoveď k otázke č.5:

Požadujeme minimálne 10 programovateľných pozícii – to znamená, že pokiaľ sú v prístroji preddefinované (defaultne) nastavené niektoré pozície, ktorých parametre nie je možné prestavovať podľa potrieb daného vyšetrenia, či pracoviska (na základe praktických skúseností – časté vyšetrenia atď), tie nie sú do tohto počtu započítané. Prístroj musí obsahovať minimálne 10 programovateľných pozícii – teda musí byť možné prispôsobovať 10 pozícii podľa potrieb urgentu.

Na základe uvedeného nedochádza k zmenám v súťažných podkladoch a ani v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy, ktorou je Opis predmetu zákazky.

Otázka č.6:

Vaša požiadavka

| 1.55 | Dva farebné min. 3 Mpix monitory popisnej stanice | min 21,3" | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.56 | Operačný systém popisnej stanice min. Windows 10 alebo Linux alebo ekvivalent | áno | - | - |  |
| 1.57 | RAM popisnej stanice | min. 8 GB | - | - |  |
| 1.58 | SSD popisnej stanice | min. 500 GB | - | - |  |
| 1.59 | Príslušná grafická karta | áno | - | - |  |

Prosíme Vás o vysvetlenie či skutočne požadujete dodať „popisnú stanicu“ a nie „diagnostickú stanicu“ zapojenú do LAN podporujúcu PACS a RIS- NIS a nie priamo spojenú s obstarávaným prístrojom.

a) Ak diagnostickú stanicu zapojenú do LAN podporujúcu PACS a RIS – NIS, vedia vaše aplikácie PACS a RIS- NIS pracovať s OS Linux?

b) Ak diagnostickú stanicu, požadujete dodať „Dva farebné min. 3 Mpix monitory diagnostickej stanice“ pre zobrazovanie snímok z PACS kvalifikované poľa ŠÚKL ako „zdravotnícka pomôcka (prístroj)“ minimálne triedy IIa a registrované na ŠÚKL https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/zdravotnicke-pomocky/informacie-tykajuce-sa-registracie-oznamenia-zp?page_id=5698

c) Ak diagnostickú stanicu požadujete dodať „Dva farebné min. 3 Mpix monitory a jeden kancelársky monitor diagnostickej stanice“ (kancelársky monitor pre prácu s RIS – NIS).

Odpoveď k otázke č.6:

Požadujeme dodávku dvoch diagnostických monitorov s minimálnym rozlíšením 3 Mpix, pričom je povinné, aby boli schopné pripojenia ďalšieho - dialógového monitoru. Monitory musia byť kompatibilné s aplikáciou PACS. Pre jednoduchšiu integráciu s touto aplikáciou uprednostňujeme operačný systém Windows. Zároveň zdôrazňujeme, že monitorom musí byť udelená certifikácia ŠÚKL pre diagnostické účely.

Mení sa:

| 1.55 | Dva farebné min. 3 Mpix monitory popisnej stanice | min 21,3" |
| --- | --- | --- |

Mení sa na:

| 1.55 | Dva farebné min. 3 Mpix monitory popisnej stanice vrátane pripojenia na dialógový monitor | min 21,3" |
| --- | --- | --- |

Na základe uvedeného dochádza k zmenám v súťažných podkladoch, a to v časti C – Opis predmetu zákazky v bode 1.55 tabuľky a v editovateľnej Prílohe č.3 kúpnej zmluvy v bode 1.55 tabuľky, ktorou je Opis predmetu zákazky. Uvedená zmena je vyznačená farebne.

Verejný obstarávateľ má za to, že na základe vyššie uvedených zmien, nedochádza k podstatným zmenám v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, a preto nie je potrebné predĺžiť termín na predkladanie ponúk a tiež termín na otváranie ponúk.

Inštitút vysvetlenia súťažných podkladov v zmysle § 48 ZVO ako vyplýva zo samotného označenia, slúži na vysvetlenie, objasnenie alebo spresnenie súťažných podkladov zadaných verejným obstarávateľom v procese verejného obstarávania.

odtlačok