## PTK - Ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Titánové atraumatické klipy
1.2 CPV:
33141126-9 Podväzovací materiál
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Titánové atraumatické cievne klipy sú určené na preparáciu a.mammaria na hemostázu-ligovanie bočných cievnych vetiev pri získavaní cievneho štepu na revaskularizáciu myokardu.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
| Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Predpokladané množstvo MJ za zmluvné obdobie 36 mesiacov
| Položka č. 1 | Titánový atraumatický klip, Typ 1 |  | ks | 59400
| Položka č. 2 | Titánový atraumatický klip, Typ 2 |  | ks | 70092
| Položka č. 3 | Titánový atraumatický klip, Typ 3 |  | ks | 6336
| Položka č. 4 | Klipovač |  | ks | 75
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Titánový atraumatický klip, Typ 1
| 1. | Výška klipu v uzatvorenom stave: min. 3,5 max. 4,0 mm
| 2. | Výška klipu v otvorenom stave: min. 2,5 max. 3,0 mm
| 3. | Celková šírka otvoreného klipu: min. 2,0 max. 2,5 mm
| 4. | Použitie pri operačných výkonoch zahrňujúcich ligovanie cievnych vrstiev a/alebo podviazanie tkanivových štruktúr.
| 5. | Musia byť určené na preparáciu a.mammaria na hemostázuligovanie bočných cievnych vetiev pri získavaní cievneho štepu na revaskularizáciu myokardu.
| 6. | Materiál musí byť vysoko kvalitný (titán) s formou tvaru V, ktorá zabezpečí najskôr distálne uzavretie klipu, čím predíde vytlačeniu cievy z klipu počas jej zaklipovania, čo zabezpečuje bezpečnosť a umožňuje polohovanie klipu v primárnom uvedení v tvare písmena O.
| 7. | Srdcovité tvarovanie drôtu (prierez), atraumatickým tvarom klipu, so zaoblenými hranami a vnútornou drážkou chrániacou pred nožnicovým efektom.
| 8. | Priečne drážky zvyšujúce bezpečnosť klipu proti skĺznutiu, ktoré sú zároveň prevenciou rýchlej nekrotizácie tkaniva v mieste prestrihnutia cievy.
| 9. | Špeciálna lepivá spodná časť zásobníka umožňuje jeho zafixovanie k sterilnej ploche a pohodlné zabitie klipu do klipovača.
| 10. | Samostatné sterilné balenie každej náplne v boxe, minimálne po 6 ks a maximálne 8 ks v jednom samostatnom balení.
| 11. | Možnosť používať magnetickú rezonanciu MRI.
| 12. | Trojuholníkový tvar klipu na priereze pre lepšie uchytenie do klipovača a pre zabránenie jeho vypadnutiu.
| 13. | Zásobník s retenčným pružinovým systémom uchytenia klipu.
| 14. | Farebné balenie klipov zodpovedajúce farebnému značeniu klipovačov.
| 15. | Klipovač
| 15.1 | kompatibilný s klipmy v danej položke
| 15.2 | prvý klipovač dodaný s prvou objednávkou
| 15.3 | každý ďalší klipovač dodaný s objednávkou, ktorá presiahne milník objednaných klipov danej položky. Za milník sa považuje hodnota objednaných klipov 1800 ks, 3600 ks, 5400 ks, ...
Položka č. 2 - Titánový atraumatický klip, Typ 2
| 1. | Výška klipu v uzatvorenom stave: min. 5,5 max. 6,0 mm
| 2. | Výška klipu v otvorenom stave: min. 4,5 max. 5,0 mm
| 3. | Celková šírka otvoreného klipu: min. 3,0 max. 3,5 mm
| 4. | Použitie pri operačných výkonoch zahrňujúcich ligovanie cievnych vrstiev a/alebo podviazanie tkanivových štruktúr.
| 5. | Musia byť určené na preparáciu a.mammaria na hemostázuligovanie bočných cievnych vetiev pri získavaní cievneho štepu na revaskularizáciu myokardu.
| 6. | Materiál musí byť vysoko kvalitný (titán) s formou tvaru V, ktorá zabezpečí najskôr distálne uzavretie klipu, čím predíde vytlačeniu cievy z klipu počas jej zaklipovania, čo zabezpečuje bezpečnosť a umožňuje polohovanie klipu v primárnom uvedení v tvare písmena O.
| 7. | Srdcovité tvarovanie drôtu (prierez), atraumatickým tvarom klipu, so zaoblenými hranami a vnútornou drážkou chrániacou pred nožnicovým efektom.
| 8. | Priečne drážky zvyšujúce bezpečnosť klipu proti skĺznutiu, ktoré sú zároveň prevenciou rýchlej nekrotizácie tkaniva v mieste prestrihnutia cievy.
| 9. | Špeciálna lepivá spodná časť zásobníka umožňuje jeho zafixovanie k sterilnej ploche a pohodlné zabitie klipu do klipovača.
| 10. | Samostatné sterilné balenie každej náplne v boxe, minimálne po 6 ks a maximálne 8 ks v jednom samostatnom balení.
| 11. | Možnosť používať magnetickú rezonanciu MRI.
| 12. | Trojuholníkový tvar klipu na priereze pre lepšie uchytenie do klipovača a pre zabránenie jeho vypadnutiu.
| 13. | Zásobník s retenčným pružinovým systémom uchytenia klipu.
| 14. | Farebné balenie klipov zodpovedajúce farebnému značeniu klipovačov.
| 15. | Klipovač
| 15.1 | kompatibilný s klipmy v danej položke
| 15.2 | prvý klipovač dodaný s prvou objednávkou
| 15.3 | každý ďalší klipovač dodaný s objednávkou, ktorá presiahne milník objednaných klipov danej položky. Za milník sa považuje hodnota objednaných klipov 1800 ks, 3600 ks, 5400 ks, ...
Položka č. 3 - Titánový atraumatický klip, Typ 3
| 1. | Výška klipu v uzatvorenom stave: min. 8,5 max. 9,0 mm
| 2. | Výška klipu v otvorenom stave: min. 7,0 max. 7,5 mm
| 3. | Celková šírka otvoreného klipu: min. 5,5 max. 6,0 mm
| 4. | Použitie pri operačných výkonoch zahrňujúcich ligovanie cievnych vrstiev a/alebo podviazanie tkanivových štruktúr.
| 5. | Musia byť určené na preparáciu a.mammaria na hemostázuligovanie bočných cievnych vetiev pri získavaní cievneho štepu na revaskularizáciu myokardu.
| 6. | Materiál musí byť vysoko kvalitný (titán) s formou tvaru V, ktorá zabezpečí najskôr distálne uzavretie klipu, čím predíde vytlačeniu cievy z klipu počas jej zaklipovania, čo zabezpečuje bezpečnosť a umožňuje polohovanie klipu v primárnom uvedení v tvare písmena O.
| 7. | Srdcovité tvarovanie drôtu (prierez), atraumatickým tvarom klipu, so zaoblenými hranami a vnútornou drážkou chrániacou pred nožnicovým efektom.
| 8. | Priečne drážky zvyšujúce bezpečnosť klipu proti skĺznutiu, ktoré sú zároveň prevenciou rýchlej nekrotizácie tkaniva v mieste prestrihnutia cievy.
| 9. | Špeciálna lepivá spodná časť zásobníka umožňuje jeho zafixovanie k sterilnej ploche a pohodlné zabitie klipu do klipovača.
| 10. | Samostatné sterilné balenie každej náplne v boxe, minimálne po 6 ks a maximálne 8 ks v jednom samostatnom balení.
| 11. | Možnosť používať magnetickú rezonanciu MRI.
| 12. | Trojuholníkový tvar klipu na priereze pre lepšie uchytenie do klipovača a pre zabránenie jeho vypadnutiu.
| 13. | Zásobník s retenčným pružinovým systémom uchytenia klipu.
| 14. | Farebné balenie klipov zodpovedajúce farebnému značeniu klipovačov.
| 15. | Klipovač
| 15.1 | kompatibilný s klipmy v danej položke
| 15.2 | prvý klipovač dodaný s prvou objednávkou
| 15.3 | každý ďalší klipovač dodaný s objednávkou, ktorá presiahne milník objednaných klipov danej položky. Za milník sa považuje hodnota objednaných klipov 1800 ks, 3600 ks, 5400 ks, ...
Položka č. 4 - Klipovač
| 1. | Kompatibilný s klipmy v položke č. 1-3.
| 2. | Požaduje sa, aby prvý klipovač bol automaticky dodaný s prvou objednávkou.
| 3. | Požaduje sa, aby každý ďalší klipovač automaticky dodaný s objednávkou, ktorá presiahne milník objednaných klipov danej položky. Za milník sa považuje hodnota objednaných klipov 1800 ks, 3600 ks, 5400 ks, ...
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
| Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Požaduje sa uzatvorenie Rámcovej dohody, a to na obdobie 36 kalendárnych mesiacov, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
| 2. | Požaduje sa poskytovanie plnenia vo viacerých ucelených častiach, a to na základe písomných čiastkových výziev (ďalej len "Objednávka") Objednávateľa s periodicitou a v minimálnych objemoch podľa aktuálnych prevádzkových potrieb Objednávateľa.
| 3. | Požaduje sa dodanie tovaru:
| 3.1 | do 48 hodín od doručenia písomnej Objednávky Dodávateľovi,
| 3.2 | v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
| 3.3 | na dohodnuté miesto plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa, pričom podrobnosti o mieste plnenia a zodpovednej osobe Objednávateľa budú Dodávateľovi upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
| 3.4 | s dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo Objednávky, označenie zmluvného vzťahu, ŠÚKL kód (ak je to relevantné), kód MZ SR (ak je to relevantné), jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH. V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny Európskej únie (okrem Slovenskej republiky), je Dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu (t.j. krajinu kde bol vyrobený).
| 4. | V prípade, ak Dodávateľ doručí Objednávateľovi tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený v lehote do 5 pracovných dní od dodania tovaru požiadať Dodávateľa o dodanie tovaru zodpovedajúceho jeho požiadavkám. Dodávateľ je povinný nahradiť reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcom požiadavkám Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa oznámenia požiadavky Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety. Všetky vzniknuté náklady spojené s oprávnenou reklamáciou Objednávateľa znáša v plnom rozsahu Dodávateľ.
| 5. | Požaduje sa, aby Dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol (v prípade, ak je to relevantné), v súlade s: a) aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, b) zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, c) aktuálne platným Zoznamom liekov s úradne určenou cenou, d) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov, e) aktuálne platným Zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s., f) aktuálne platným Zoznamom nekategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady poisťovne Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s.
| 6. | Požaduje sa, aby v prípade, ak sa úspešným Dodávateľom po elektronickej aukcii stane: - Dodávateľ, ktorý je alebo bol dodávateľom predmetu zákazky pre Objednávateľa a ak jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako súčasne aktuálna alebo predtým platná jednotková cena za MJ bez DPH, za ktorú Objednávateľ nakupuje alebo nakupoval od Dodávateľa pred vyhlásením tejto súťaže, alebo - Dodávateľ, ktorý Objednávateľovi predložil aktuálnu cenovú ponuku pred vyhlásením tejto súťaže a jeho konečná jednotková cena za MJ bez DPH je vyššia ako cena ktorú predložil v aktuálnej cenovej ponuke pred vyhlásením tejto súťaže, tak: Objednávateľ vyzve úspešného Dodávateľa na podanie vysvetlenia k uvedenému a ak po prehodnotení písomného zdôvodnenia Objednávateľ: - uzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, zašle Dodávateľovi oznámenie, v ktorom potvrdí oprávnenie ním ponúknutej ceny, alebo - neuzná navýšenie konečnej jednotkovej ceny za MJ bez DPH príslušnej položky predmetu zákazky, tak si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Rámcovej dohody.
| 7. | V prípade, ak sa po uzatvorení Rámcovej dohody preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie, ako bude obsiahnuté v Rámcovej dohode a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto Nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi Nižšou cenou a cenou podľa Rámcovej dohody bude viac ako 5% v neprospech ceny podľa Rámcovej dohody, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa uzatvorenej Rámcovej dohody a Nižšou cenou.
| 8. | Dodávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných dní od preukázania skutočnosti uvedenej v predchádzajúcej vete, doručiť Objednávateľovi dodatok, predmetom ktorého bude upravená cena. V prípade, ak v uvedenej lehote nebude dodatok Objednávateľovi doručený, vyhradzuje si Objednávateľ právo Rámcovú dohodu vypovedať s 1-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede Dodávateľovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
| 9. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie tovaru elektronicky na e-mailovú adresu: szm@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
| 10. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom.
| 11. | Požaduje sa, aby bol Dodávateľ v čase predloženia ponuky a zároveň počas trvania Rámcovej dohody oprávnený na poskytnutie plnenia predmetu zákazky.
| 12. | Požaduje sa možnosť uplatnenia si náhrady škody u Dodávateľa vo výške vzniknutých finančných nákladov a/alebo možnosť vrátenia nespotrebovanej časti tovaru v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v zmluvných podmienkach.
| 13. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
| 14. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
| 15. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
| 16. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť v 1-mesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Dodávateľovi a skončí sa posledným kalendárnym dňom príslušného mesiaca.
| 17. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
| Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: (uchádzač bude predkladať v ponuke v súťaži, pokiaľ nie je uvedené inak) |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.
| 2. | Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
| 3. | Prospektový materiál
| 4. | V prípade, ak je to relevantné právoplatné Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM
7. PRÍLOHY
| Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
| Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedené položky v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedených položiek, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
| V: |  | podpis:
| Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač