## Príloha č. 1
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: RTG prístroj s C-ramenom pre ortopedické operačné sály
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
Názov skupiny dodávateľov:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis uchádzača v Obchodnom registri:
(Označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje)
Zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov:
(Uchádzač uvedie registračné číslo zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov)
Uchádzač je MSP (uchádzač uviedie do akej kategórie podnikov patrí): MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov (Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 miliónov EUR)
Zápis uchádzača v Registri partnerov verejného sektora:
(Uchádzač uvedie číslo vložky zápisu do Registra partnerov verejného sektora)
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Údaje o osobe podľa § 49 ods.5 ZVO
Meno a priezvisko:
Obchodné meno alebo názov:
Adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania:
IČO (ak je pridelené)
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2,
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: RTG prístroj s C-ramenom pre ortopedické operačné sály
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch vrátane ich príloh,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia, potvrdenia a údaje a informácie uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé, aktuálne a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, uvedených v predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | vyhlasujem, že s návrhom zmluvných podmienok v Prílohe č. 8 "Kúpna zmluva" bez výhrad SÚHLASÍM,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: RTG prístroj s C-ramenom pre ortopedické operačné sály
ČESTNÉ VYHLÁSENIE KU KONFIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: RTG prístroj s C-ramenom pre ortopedické operačné sály
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že:
- | nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: RTG prístroj s C-ramenom pre ortopedické operačné sály
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA K OBMEDZENIAM VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V SÚVISLOSTI S VOJNOVÝM KONFLIKTOM NA UKRAJINE – SANKCIE VOČI RUSKU
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto čestne vyhlasujem, že:
- | v spoločnosti, ktorú zastupujem a ktorá vykonáva plnenie zákazky, nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
Predovšetkým vyhlasujem, že:
(a) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je ruským štátnym príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
(b) uchádzač, ktorého zastupujem (a žiadna zo spoločností, ktoré sú členmi nášho konzorcia), nie je právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
(c) ani ja, ani spoločnosť, ktorú zastupujeme, nie sme fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na príkaz subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) uvedených vyššie;
(d) subdodávatelia, dodávatelia alebo subjekty, na ktorých kapacity sa uchádzač, ktorého zastupujem, spolieha subjektami uvedenými v písmenách a) až c), nemajú účasť vyššiu ako 10 % hodnoty zákazky.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: RTG prístroj s C-ramenom pre ortopedické operačné sály
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru a odkaz, kde v predloženom prospektovom doklade k ponúkanému tovaru sa informácia nachádza pre učely overenia verejným obstarávateľom)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
Položka č. 1 RTG prístroj pre operačné sály s C-ramenom |  | parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
Mechanické a dizajnové vlastnosti C-ramena:
1. | C-rameno:
1.1 | Motorizované nastavenie výšky | cm | 40
1.2. | Manuálny horizontálny pohyb | cm | 20
1.3. | Manuálny orbitálny pohyb | ° | 130°
1.4. | Manuálna rotácia | ° | ± 180°
1.5. | Manuálny výkyv | ° | ±10°
1.6. | Vertikálny voľný priestor oblúku | cm | 76.5
1.7. | Hĺbka ramena | cm | 66
1.8. | Farebné označenie aretácie pohybov | áno
2. | Generátor:
2.1. | HF generátor mikroprocesorom riadený, napätie na rtg žiariči | kV | 40
2.2. | Rozsah skiaskopie min. 3-11 (vyššie rozsahy v prípustné)
2.3. | Rozsah digitálnej rádiografie min. 20 mA | mA | 20
2.4. | Počet pulzov min. 1-12 p/s (vyššie rozsahy prípustné)
2.5. | výkon | kW | 2.2
3. | Rentgentka:
3.1. | Stacionárna / rotačná anóda | áno
3.2. | veľkosť malého ohniska | mm | 0.1 | 0.6
3.3. | Indikácia teploty bloku rentgenky | áno
3.4. | Monitorovanie záťaže rentgenky | áno
3.5. | Virtuálne kolimátory (nastavenie bez žiarenia) | áno
3.6. | Tepelná kapacita anódy | kHU | 60
4. | Flat-Panel:
4.1. | Typ detektora: CMOS alebo aSi alebo IGZO
4.2. | Typ scintilátora: CsI | áno
4.3. | Veľkosť pola |  | 20x20cm | 23x23
4.4. | Rozlíšenie matrice: min. 1 k2 | áno
4.5. | Rozlíšenie -veľkosť pixelov | μm |  | 205
4.6. | Magnifikácia detektora (pixelov) min. 2 úrovne | áno
4.7. | Hĺbka zobrazenia min.16 bitov | áno
4.8. | Laserový zameriavací kríž integrovaný v detektore | áno
5. | Zobrazenie:
5.1. | Monitorový vozík s dvoma monitormi veľkosti min. 19" s vysokým rozlíšením alebo s jedným monitorom veľkosti min. 22" alebo monitor namontovaný na ohybnom ramene na tele C-ramena | áno
5.2. | Možnosť synchrónneho ovládania na monitorovom vozíku a monitore C ramena alebo synchrónne ovládanie monitora a LCD displeja, obe na tele C-ramena | áno
5.3. | Kvalitný obraz s dokonalým rozlíšením a vysokou ostrosťou | áno
5.4. | Min. rozlíšenie zobrazovacieho systému | lp/mm | 2.43
5.5. | min.100 000 digitálnych obrazových pamätí, LIH-pamäť posledného obrazu (vyšší rozsah prípustný)
5.6. | Multipulzná a pulzná fluoroskopia, digitálna rotácia obrazu bez žiarenia | áno
5.7. | Ručný spínač pre ovládanie expozíci | áno
5.8. | Dvojitý nožný spínač | áno
5.9. | Post processing obrazu (zoom, rotácia, redukcia šumu, kontrast, inverzia, reverz) | áno
5.10. | Výstupný obraz štvorcového formátu alebo v tvare squicle (zrezaný štvorec - tvar medzi štvorcom a kruhom) | áno
5.11. | Asymetrický kolimátor alebo Irisový kolimatorPreView, rotačný wolframcový, kolimátor s 2 listami PreView | áno
5.12. | Režimy skiaskopie s možnosťou voľby anatomického režimu | áno
5.13. | Kostné: končatiny, chrbtica | áno
5.14. | Metal – eliminácia vkladaných kovových predmetov | áno
5.15. | URO – soft, pre zobrazenie mäkkých tkanív | áno
5.16. | Cine loop slučka min.4-15 obr./s (vyšší rozsah prípustný)
5.17. | Automatický záznam obrazu a sekvencie | áno
DAP meter a uloženie nameranej hodnoty k aktívnemu obrazu
6. | Výstupné rozhranie:
6.1. | Výstup LAN pre káblové pripojenie do PACS | áno
6.2. | DICOM 3.0 | áno
6.3. | Dicom Storage, Send | áno
6.4. | Worklist s MPPS | áno
6.6. | Query | áno
6.7. | Retrieve | áno
6.8. | Zápis pacientských dát k aktívnemu obrazu , archivácia | áno
6.9. | Samostatný AV a digitálny výstup obrazu | áno
6.10. | Výstup obrazu na USB ( formát DICOM, JPG) | áno
6.11. | Protokol o dávkach | áno
6.12. | Video výstup min. 2x DVI-D, alebo HDMI alebo DP | áno
7. | Zariadenie spĺňajúce nasledujúce požiadavky na pripojenie do dátovej siete:
7.1. | Pripojenie k sieti typu Fast Ethernet alebo Gigabit Ethernet | áno
7.2. | Rozhranie – konektor RJ-45, prepojovací kábel UTP cat. 5e medzi zariadením a prípojkou dátovej siete v potrebnej dĺžke | áno
7.3. | Protokol – sieťový chod výhradne prostredníctvom TCP/IP | áno
7.4. | Povinné nastavenie sieťovej adresy – na DHCP (adresa IP musí byť fixovaná na adresu MAC prostriedky IT) | áno
7.5. | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 /Formáty: DICON Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist/ | áno
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7,
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: RTG prístroj s C-ramenom pre ortopedické operačné sály
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - kalkulácia ceny
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ, | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | RTG prístroj pre ortopedické operačné sály s C-ramenom | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
kritérium na vyhodnotenie ponúk - celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
V: | [6 empty] | Podpis a pečiatka uchádzača
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač