## P1_Špecifikácia
CENOVÁ PONUKA
pre účel prípravnej trhovej konzultácie a predbežného zapojenia sa záujemcov alebo uchádzačov (ďalej aj "PTK")
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") za účelom stanovenia transparentných požiadaviek na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 ZVO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s PTK, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Laparoskopické veže
1.2 CPV:
33164000-7 Laparoskopické prístroje
33168000-5 | Endoskopia, endochirurgické prístroje
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. ROZDELENIE A DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
2.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Zákazka je rozdelená na 2 častí.
2.2 Časti zákazky
Časť | Názov položky predmetu zákazky |  |  |  | MJ | Požadovaný počet MJ
1. | 4K ICG laparoskopická veža pre I. chirurgickú kliniku |  |  |  | ks | 1
2. | Laparoskopická veža (endoskopická 2D/3D zostava) pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie |  |  |  | ks | 1
3. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
2023-01-03
Časť 1: | 4K ICG laparoskopická veža pre I. chirurgickú kliniku
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Rozsah hodnôt |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného parametra/produktu)
|  | jednotka | minimum | maximum | spĺňa / nespĺňa | hodnota parametra ponúkaného prístroja alebo navrhovaný ekvivalent parametra
1. Elektrochirurgická jednotka - počet |  | ks | 1
1.1 | Maximálny výkon | watt | 400
1.2 | Počet režimov pre monopolárny rez | ks | 12
1.3 | Počet režimov pre monopolárnu koaguláciu | ks | 7
1.4 | Počet režimov pre bipolárny rez | ks | 4
1.5 | Počet režimov pre bipolárnu koaguláciu | ks | 9
1.6 | Režim s automatickou aktiváciou bipolárnej koagulácie | požaduje sa
1.7 | Režim monopolárnej resekcie | požaduje sa
1.8 | Pežim bipolárnej resekcie | požaduje sa
1.9 | Ovládanie nastavení dotykovým displejom | požaduje sa
1.10 | Konektor pre automatické rozoznávanie inštrumentov | požaduje sa
1.11 | Súčasťou dodávky sú monopolárne a bipolárne káble | ks | 2+2
1.12 | Súčasťou dodávky sú jednorázové neutrálne elektródy | ks | 50
1.13 | Systém automatického odsávania dymu insuflátorom pri použití elektrochirurgickej jednotky alebo ekvivalentné riešenie - samostatný systém odsávania dymu pri použití elektrochirurgickej jednotky | požaduje sa
2. 4K/UHD ICG laparoskopická zostava - počet zostáv |  | ks | 1
2.1 | UHD/4K procesor - počet | ks | 1
2.2 | LED svetelný bezlaserový zdroj studeného svetla | watt | 300
2.3 | Možnosť pripojenia 2D, 3D, 4K kamerových hláv | požaduje sa
2.4 | Medicínsky atest | požaduje sa
2.5 | Integrované záznamové zariadenie - archivácia obrázkov pomocou USB | požaduje sa
2.6 | Video dokumentácia je možná pomocou externého zariadenia | požaduje sa
2.7 | Ovládanie kamerovej jednotky pomocou klávesnice alebo pomocou kamerovej hlavy | požaduje sa
2.8 | Zobrazovací systém – vysoké rozlíšenie obrazu UHD/4K | pixel | 3840 x 2160
2.9 | Integrovaná funkcia - úzkopásmové selektívne farebné zobrazovanie, pre získanie reálneho obrazu s dobre odlíšenými úrovňami sliznice a zvýšeným kontrastom sliznice voči nižšie položenej cievnej sieti | požaduje sa
2.10 | Podpora funkcie pro fluorescenčnú diagnostiku pomocou ICG kontrastu | požaduje sa
2.11 | Nastavenie vyváženia bielej farby ručne pomocou čelného panelu alebo nastavením z tlačítka videoendoskopu | požaduje sa
2.12 | Digitálny zoom minimálne 1,5x nastaviteľný v min. 3 stupňoch | požaduje sa
2.13 | Zmrazenie obrazu – z klávesnice endoskopu alebo pomocou programovateľného tlačidla na kamerovej hlave | požaduje sa
2.14 | Možnosť rotácie obrazu | stupeň | 180
2.15 | Možnosť vertikálneho a horizontálního zrkadlenia obrazu | požaduje sa
2.16 | Priestor pre uloženie jednotlivých predvolieb - počet predvolieb | ks | 10
2.17 | Predvoľba pre nastavenie pacientských dát - počet údajov | ks | 50
2.18 | Možnost ovládánia nastavení v sterilnom prostredí pomocou tlačidiel na kamerovej hlavici alebo videoendoskope | požaduje sa
2.19 | Výkon LED svetelného zdroja | lumen | 2100
2.20 | Aktívne automatické riadenie intenzity osvetlenia kamerovej jednotky podľa svetlených podmienok operačného poľa | požaduje sa
2.21 | Možnosť manuálneho nastavenia intenzity osvetlenia | požaduje sa
2.22 | Počet výstupov na 4K vedenie signálu | ks | 3
2.23 | Počet výstupov na full hd | ks | 1
3. 4K UHD kamerová snímacia hlava - počet |  | ks | 1
3.1 | Natívne rozlíšenie kamerovej hlavy 4K/UHD | pixel | 3840 x 2160
3.2 | Rozlíšenie pri ICG zobrazení 4K/UHD | pixel | 3840 x 2160
3.3 | Medicínsky atest | požaduje sa
3.4 | Integrovaný, neoddeliteľný objektív, min. f=19 mm | požaduje sa
3.5 | Integrovaný, neoddeliteľný kábel kamerovej hlavy | požaduje sa
3.6 | Dvojčipová kamerová snímacia hlava s CMOS čipom | požaduje sa
3.7 | Zobrazenie v úzkom farebnom spektre vyšetrovacieho svetla | požaduje sa
3.8 | Možnosť sterilizácie kamerovej hlavice | požaduje sa
3.9 | Počet ovládacích tlačidiel funkcií kamery | ks | 2
3.10 | Možnosť rozšírenia o operačný EXOSKOP (2D,3D ,ICG) | požaduje sa
3.11 | Ovládacie tlačidlá je možné obsadiť lubovolnou funkciou z menu kamery | požaduje sa
4. IR laparoskopický svetelný zdroj - počet |  | ks | 1
4.1 | Medicínsky atest | požaduje sa
4.2 | Zdroj svetla LED lampa | požaduje sa
4.3 | Kompletná bez-laserová technológia | požaduje sa
4.4 | Dve vysokovýkonné LEDky integrované do jedného zariadenia, 1 ks pre biele svetlo a 1 ks pre NIR/ICG svetlo | požaduje sa
4.5 | Výkon LED lampy | lumen | 2100
4.6 | Životnosť LED svetelného zdroja | hodina | 25000
4.7 | Funkcia diagnostiky v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla | požaduje sa
4.8 | Automatická úprava intenzity osvetlenia podľa potreby laparoskopickej kamery | požaduje sa
4.9 | Manuálna úprava intenzity osvetlenia | požaduje sa
5. Monitor s UHD rozlíšením - počet |  | ks | 2
5.1 | 2D zobrazovanie | požaduje sa
5.2 | Rozlíšenie | pixel | 3840 x 2160
5.3 | Uhlopriečka hlavného monitora | palec | 55
5.4 | Uhlopriečka asistenčného monitora | palec | 31.5
5.5 | Hlavný monitor vrátane samostatného pojazdného stojanu | požaduje sa
5.6 | Asistenčný monitor umiestnený na ramene vozíka laparoskopickej zostavy | požaduje sa
6. Insuflátor s ohrevom plynu |  | ks | 1
6.1 | Digitálne zobrazenie požadovaných a skutočných hodnôt | požaduje sa
6.2 | Maximálny prietok CO2 | l/min. |  | 50
6.3 | Ukazovateľ celkového objemu použitého CO2 počas výkonu | požaduje sa
6.4 | Insuflácia s predohrevom CO2 | požaduje sa
6.5 | Elektronický insuflátor, voltáž: 100-240 VAC, 50/60 Hz, plne automatický min. 50L /min. | požaduje sa
6.6 | Intuitívne a jednoduché ovládanie | požaduje sa
6.7 | Automatické vypustenie plynu pri pretlaku | požaduje sa
6.8 | Automatické dopĺňanie strát plynu | požaduje sa
6.9 | Možnosť pripojenia aj k centrálnemu rozvodu CO2 | požaduje sa
6.10 | Optická a zvuková signalizácia pretlaku a upchatia systému | požaduje sa
6.11 | Predvoľba tlaku v mm Hg | požaduje sa
6.12 | Údaje o tlaku, monitoring prietoku | požaduje sa
6.13 | Obrazovka pre chybové hlásenia | požaduje sa
6.14 | Samostatný systém odsávania dymu | požaduje sa
6.15 | Možnosť pripojenia do centrálneho rozvodu medicínskych plynov | požaduje sa
6.16 | Vrátane tlakovej hadice | požaduje sa
6.17 | Vrátane insuflačných hadicových setov v počte | ks | 2
7. Irigačné zariadenie - počet |  | ks | 1
7.1 | Rolerový systém
7.2 | Rozsah prietoku irigácie
7.3 | Rozsah tlaku irigácie
8. Odsávacie zariadenie - počet |  | ks | 1
8.1 | Regulovateľný výkon | požaduje sa
8.2 | Zberná nádoba v počte | ks | 2
8.3 | Objem zbernej nádoby | liter | 2.5
8.4 | Výkon odsávania | l/min. | 25
8.5 | Irigačné a odsávacie hadice - min. po 2 ks | požaduje sa
9. Stojan pre laparoskopickú zostavu - počet |  | ks | 1
9.1 | Pohyblivé, nastaviteľné rameno pre monitor | požaduje sa
9.2 | Polohovateľné rameno pre monitor záznamového zariadenia | požaduje sa
9.3 | Centrálny vypínač pripojených zariadení na stojane | požaduje sa
9.4 | Vysúvateľný držiak pre klávesnicu | požaduje sa
10. Inštrumentárium |  | požaduje sa
10.1 | ICG laparoskopická optika so zobrazením v 4K UHD rozlíšení | ks | 1
10.2 | Priemer ICG laparoskopickej optiky | mm | 10
10.3 | Uhol zobrazenia ICG laparoskopická optiky | stupeň | 30
10.4 | Laparoskopická optika so zobrazením obrazu v 4K UHD rozlíšení | ks | 1
10.5 | Laparoskopická optika s priemerom | mm | 10
10.6 | Uhol zobrazenia laparoskopická optiky | stupeň | 30
10.7 | Počet sterilizačných kontajnerov pre teleskopy alebo ekvivalent košík na sterilizaciu, úschovu a mechanickú ochranu optík | ks | 2
10.8 | Set laparoskopického inštrumentária 1 APE | ks | 1
10.9 | Set laparoskopického inštrumentária 2 HE | ks | 1
10.10 | Set laparoskopického inštrumentária 3 CHOL | ks | 1
10.11 | Svetlovodný kábel | ks | 12
10.12 | Priemer svetlovodného kábla | mm | 4.2
10.13 | Dĺžka svetlovodného kábla | m | 3
11. Záznamové zariadenie |  | set | 1
11.1 | Streamovacia jednotka | ks | 1
11.2 | Kompatibilné s databázou AV systému Medirecord M2 | požaduje sa
11.3 | Online živý prenos videa z operačného sálu do nemocničnej siete | požaduje sa
11.4 | Spracovanie 2D, 3D, 4K signálu | požaduje sa
11.5 | Možnosť voľby uloženia nahrávky v plnej kvalite – bez kompresie | požaduje sa
11.6 | Multirecord-vytvorenie viackanálového videa, min. zo 4 zdrojov | požaduje sa
11.7 | Kvalita streamovaného videa | pixel | 1920x1080
11.8 | Veľkosť / typ archivačného média | TB | 2
11.9 | Možnosť interného rozšírenia disku | TB | 6
11.10 | Ovládací monitor s dotykovým displejom | palce | 15
11.11 | Ovládanie záznamu na kamerovej hlave endoskopu | požaduje sa
11.12 | DICOM Modality Worklist | požaduje sa
2024-02-03
Časť 2: | Laparoskopická veža (endoskopická 2D/3D zostava) pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Rozsah hodnôt |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného parametra/produktu)
|  | jednotka | minimum | maximum | spĺňa / nespĺňa | hodnota parametra ponúkaného prístroja alebo navrhovaný ekvivalent parametra
1. PRIMÁRNY MONITOR |  | počet | 1
1.1 | Full HD 3D monitor, medicínsky atest | palec | 32
1.2 | vstupy – min. 2x 3G-SDI, 2x DVI-D, 1x RGB, 1x S-Video, 1x Video, HD15 (Mini-D-Sub) | požaduje sa
1.3 | výstupy- min. 2x 3G-SDI, 1x DVI-D, 1x RGB, 1x S-Video, 1x Video | požaduje sa
1.4 | Full HD rozlišenie | pixel | 1920x1080
1.5 | špeciálna úprava displeja pre minimalizáciu odleskov | požaduje sa
1.6 | Xpol® filter polarizačný systém | požaduje sa
1.7 | nastaviteľný pomer strán 16:9; 4:3 | požaduje sa
1.8 | prepínanie 2D/ 3D, podpora 3D obrazových vstupov (side by side, line by line, top and bottom, simultaneous) | požaduje sa
1.9 | funkcia prepínania teploty farby v min. rozsahu od 6500K do 9300K | požaduje sa
1.10 | funkcia prepínania úrovne gama | požaduje sa
1.11 | funkcia prepínania pomerov zobrazenia a vstupného signálu, možnosť PiP, PoP | požaduje sa
1.12 | funkcia prepínania užívateľských nastavení (min. 10 rôznych užívateľských nastavení) | požaduje sa
1.13 | funkcia uzamknutia nastavených parametrov | požaduje sa
1.14 | štandard uchytenia VESA 200 | požaduje sa
1.15 | pozorovací uhol (vertikálne aj horizontálne) | stupne | 178°
1.16 | kontrast |  | 1200:1
1.17 | farby displeja |  | 16,7mil
1.18 | stabilné upevnenie na pevnom držiaku alebo ramene fixne spojenom s endoskopickým vozíkom | požaduje sa
2. SEKUNDÁRNY MONITOR |  | počet | 1
2.1 | Full HD monitor, medicínsky atest | palec | 21.5
2.2 | vstupy – min. DVI-D, VGA, HDMI, Display Port, USB | požaduje sa
2.3 | antireflexné ochranné sklo | požaduje sa
2.4 | dotykový displej | požaduje sa
2.5 | Full HD rozlišenie | pixel | 1920x1080
2.6 | pomer strán 16:9 | požaduje sa
2.7 | funkcia nastavenia farebných módov | požaduje sa
2.8 | funkcia nastavenia ďalších parametrov obrazu (kontrast, jas, atd.) | požaduje sa
2.9 | štandard uchytenia VESA 100 | požaduje sa
2.10 | pozorovací uhol (vertikálne aj horizontálne) | stupne | 178°
2.11 | kontrast min. 1000:1 | požaduje sa
2.12 | farby displeja |  | 16,7mil.
2.13 | stabilné upevnenie na pevnom držiaku alebo ramene fixne spojenom s endoskopickým vozíkom | požaduje sa
3. KAMEROVÁ JEDNOTKA 3D/2D |  | počet | 1
3.1 | 3D/2D technológia, medicínsky atest | požaduje sa
3.2 | Nativne Full HD rozlíšenie kamery | pixel | 1920x1080
3.3 | Možnosť napojenia 3D kamerovej hlavy s integrovaným 3D laparoskopom s rigídnym koncom s uhlom pohľadu 0° a 30° a 2D kamerovej hlavy s oddeliteľnou laparoskopickou optikou | požaduje sa
3.4 | Kamerová jednotka automaticky detekuje typ kamerovej hlavy a podľa daného typu nastavenia | požaduje sa
3.5 | Multiodborové použitie + | mód | 7
3.6 | U každého užívateľského módu možnosť nastavenia jasu, kontrastu, digitálneho zoomu, funkcie zvýraznenia okrajov obrazu | požaduje sa
3.7 | Nastavenie pokročilých obrazových nastavení u všetkých užívateľských módov- zvýraznenie tkaninových štruktúr, špeciálny zobrazovací algoritmus pre redukciu dymu, PoP (Picture out of picture)- rozdelenie displeja na dva obrazy- originálny a upravený obraz sa zobrazujú súčasne | požaduje sa
3.8 | Videovýstupy min. 2x 3G HD-SDI, 2x DVI-D, HD-SDI | požaduje sa
3.9 | Prepínanie medzi 2D a 3D režimom | požaduje sa
3.10 | Vyváženie bielej | požaduje sa
3.11 | Automatická regulácia intenzity svetla pre optimálne zobrazenie | požaduje sa
3.12 | Súčasťou dodávky sú polarizačné 3D okuliare | ks | 5
4. 3D KAMEROVÁ HLAVA |  | počet | 1
4.1 | 3D/2D technológia, medicínsky atest | požaduje sa
4.2 | Nativne Full HD rozlíšenie kamery (progressive scan) | pixel | 1920x1080
4.3 | ovládacie a programovateľné tlačidla na kamerovej hlave – možnosť ovládania min. svetelného zdroja, menu kamery, vyváženie bielej, nahrávania (statické snímky aj video), rotácie pohľadu laparoskopu o 180°, digitálny zoom | počet | 4
4.4 | Automatické nastavenie jasu | požaduje sa
4.5 | Integrovaný elektronický riadený predhrev distálneho koncu endoskopu | požaduje sa
4.6 | Elektronicky riadená ochrana proti zahmleniu endoskopu | požaduje sa
4.7 | Hĺbka ostrosti v rozmedzí | mm | 20-250
4.8 | Možnosť integrovaného 3D laparoskopu pr. 10 mm s rigidnym distálnym koncom s uhlom pohľadu 0° alebo 30° | požaduje sa
4.9 | Súčasťou dodávky integrovaný 3D laparoskop pr. 10 mm s rigidným distálnym koncom s uhlom pohľadu 30° | požaduje sa
4.10 | Optický a svetlovodný kábel dĺžky | m | 4.1
4.11 | Možnosť uchytenia k pneumatickému ramenu špeciálnym adaptérom | požaduje sa
4.12 | Systém sterilného nástavca a návleku kamerovej hlavy vrátane laparoskopu 3D bez nutnosti sterilizácie. Technológia umožňuje opakované použitie laparoskopu bez časovej straty, ktorú by vyžadoval reprocesing a výrazne zvyšuje životnosť 3D laparoskopu. | požaduje sa
4.13 | Súčasťou laparoskopu je 1Bal (10ks) sterilného nástavca/návleku | BAL | 1
5. 2D KAMEROVÁ HLAVA |  | počet | 1
5.1 | 2D technológia, medicínsky atest | požaduje sa
5.2 | Nativne Full HD rozlíšenie kamery (progressive scan) | pixel | 1920x1080
5.3 | Technológia CMOS senzora | požaduje sa
5.4 | Optický zoom min. 2x, digitálny zoom | požaduje sa
5.5 | Možnosť napojenia do 3D / 2D kamerovej jednotky a samostatne 2D kamerovej jednotky | požaduje sa
5.6 | ovládacie a programovateľné tlačidlá na kamerovej hlave, ktoré je možné obsadiť min. 8 ľubovoľnými funkciami (min. Menu kamery, vyváženie bielej, nahrávanie (statické snímky aj video), digitálny zoom a ďalšie 4 voliteľné funkcie) | počet | 4
5.7 | systém oddeliteľnej optiky | požaduje sa
6. ENDOSKOP (2D laparoskopická optika) |  | počet | 1
6.1 | HD optika | požaduje sa
6.2 | uhol pohľadu 30 °, priemer | mm |  | 10
6.3 | uhol pohľadu 30 °, dĺžka | cm | 33
6.4 | svetlovodný kábel priemer | mm | 4.8
6.5 | svetlovodný kábel dĺžka | cm | 250
7. ZDROJ SVETLA |  | počet | 1
7.1 | LED technológia, medicínsky atest | požaduje sa
7.2 | Životnosť | h | 30000
7.3 | Plynulá regulácia intenzity svetla | požaduje sa
7.4 | Zobrazenie intenzity osvetlenia v% na displeji zdroje svetla | požaduje sa
7.5 | Integrovaný tester priepustnosti svetlovodných káblov - aj v sterilnom poli | požaduje sa
7.6 | Úplná kompatibilita so svetlovodnými káblami všetkých výrobcov bez nutnosti použitia priechodiek / adaptérov | požaduje sa
7.7 | Možnosť ovládania svetla priamo z kamerovej hlavy | požaduje sa
7.8 | Priame prepojenie s monitorom a kamerovou jednotkou pre optimálne nastavenie svetelných podmienok | požaduje sa
8. ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE |  | počet | 1
8.1 | Nahrávanie videa a obrázkov 2D Full HD | požaduje sa
8.2 | Medicínsky atest | požaduje sa
8.3 | Možnosť rozšírenia na 3D Full HD 1080p (side by side) | požaduje sa
8.4 | Vstupné rozlíšenie max. 1080i60, 1080p60 | požaduje sa
8.5 | Jednoduchý export zhotovených záznamov na úložisko: interný hard drive, externé hard drive alebo externý USB flash kľúč | požaduje sa
8.6 | Farebný displej veľkosť | palec | 9.7
8.7 | Ovládanie dotykovým displejom | požaduje sa
8.8 | Možnosť ovládania pomocou tlačidiel na kamerovej hlave | požaduje sa
8.9 | Video vstupy: DVI / HDMI L + R, HD-SDI L + R | požaduje sa
8.10 | Video výstupy: DVI / HDMI, Thunderbord | požaduje sa
8.11 | Formáty nahraného videa H.264, MPEG4 1080p progresívne v rovnakom rozlíšení ako je vstupný formát kamery | požaduje sa
8.12 | Formáty snímok JPG v rovnakom rozlíšení ako je vstupný video formát | požaduje sa
8.13 | Sieťové pripojenie RJ45 10/100/1000 BASE-T Ethernet | požaduje sa
8.14 | Wi-Fi IEEE 802.11 a / b / g / n / ac | požaduje sa
8.15 | 4 x Externý USB 3.0 porty | požaduje sa
8.16 | Vodotesný, umývateľný, dezinfikovateľný povrch | požaduje sa
8.17 | Zariadenie umožňuje on-line prenos video signálu 2D alebo 3D 1080p z operačnej sály do nemocničnej siete v kvalite zdroja signálu | požaduje sa
8.18 | Podporuje využitie existujúcej infraštruktúry | požaduje sa
8.19 | Ukladanie na lokálne úložisko a zároveň streemovanie do siete | požaduje sa
8.20 | Pripojenie jednotiek systému do nemocničnej LAN siete kdekoľvek, kde je možná konektivita | požaduje sa
8.21 | Možnosť video streemovania na mobilné prístroje | požaduje sa
8.22 | Súčasťou dodávky kabeláž pre napojenie k video zostave a pripojenie do nemocničnej siete k existujúcemu systému | požaduje sa
8.23 | Funkcia streamovania technológií HLS (http live streaming) | požaduje sa
8.24 | Funkcia streamovania s podporou existujúcej LAN siete (IP kompatibilné) | požaduje sa
8.25 | Možnosť rozšírenia o obojsmernú zvukovú a jednosmernú obrazovú komunikáciu | požaduje sa
8.26 | Možnosť rozšírenia o PACS výstup vo formáte DICOM 3.0 | požaduje sa
8.27 | Možnosť rozšírenia o zadávaní pomocou Worklist (DICOM 3.0) | požaduje sa
9. INSUFLÁCIA |  | počet | 1
9.1 | medicínsky atest | požaduje sa
9.2 | vstavaný predohrev plynu | požaduje sa
9.3 | integrovaný odsávač dymu s možnosťou manuálneho a automatického nastavenia a ovládania, možnosť nastavenia dĺžky a intenzity odsávania | požaduje sa
9.4 | viacodborové využitie - samostatné, voliteľné a editovateľné módy pre štandardnú laparoskopiu, pediatriu, bariatriu a kardiochirurgiu | požaduje sa
9.5 | automatické vypúšťanie plynu pri pretlaku | požaduje sa
9.6 | intuitívne a jednoduché ovládanie tlačidlami na prednom paneli prístroja | požaduje sa
9.7 | možnosť pripojenia k tlakovej fľaši aj k centrálnemu rozvodu CO2 | požaduje sa
9.8 | predvoľba tlaku | mm Hg | 1930-01-01
9.9 | údaj o spotrebe plynu | požaduje sa
9.10 | informačný riadok pre chybové hlásenia | požaduje sa
9.11 | voliteľná rýchlosť prietoku | požaduje sa
9.12 | maximálny prietok | liter | 50
9.13 | súčasťou dodávky je vysokotlaková hadica, insuflačná hadica s predhrevom plynu a min. 3ks CO2 filtrov, kazety s filtrom pre odsávanie dymu, hadicový set pre odsávanie dymu | požaduje sa
10. PUMPA PRE ODSÁVANIE A OPLACH |  | počet | 1
10.1 | kompaktná multifunkčná jednotka pre odsávanie a oplachovanie | požaduje sa
10.2 | princíp rolovacej pumpy | požaduje sa
10.3 | dotykový farebný displej pre intuitívne a jednoduché ovládanie | požaduje sa
10.4 | viacodborové využitie pre laparoskopiu, artroskopiu, hysteroskopiu a ureteroskopiu - inštalácia jednotlivých módov pomocou softvérového kľúča | požaduje sa
10.5 | súčasťou dodávky je softvérový kľúč pre laparoskopiu | požaduje sa
10.6 | maximálny výkon oplachu | liter/min. | 3.5
10.7 | maximálny výkon nasávania | liter/min. | 4
10.8 | vákuová pumpa pracuje pri podlaku | mbar | 700
10.9 | uzavretý systém hadíc | požaduje sa
10.10 | merateľné odsávanie a oplachovanie | požaduje sa
10.11 | izolovanosť sacieho a odsávacieho kanála | požaduje sa
10.12 | arthroskopický mód umožňuje WASH funkciu | požaduje sa
10.13 | ručné ovládanie, možnosť ovládania nožným spínačom a diaľkovým ovládačom | požaduje sa
10.14 | možnosť resterilizovateľného (pri 134 °) aj jednorazového príslušenstvo | požaduje sa
10.15 | súčasťou dodávky je hadicový set pre preplach resterilizovateľný, vákuové hadice, odsávacie hadice dĺžky min. 3m resterilizovateľné | požaduje sa
11. ENDOSKOPICKÝ VOZÍK |  | počet | 1
11.1 | vozík pre medicínske využitie | požaduje sa
11.2 | centrálny vypínač s ochranou proti prepätiu | požaduje sa
11.3 | antistatická úprava | požaduje sa
11.4 | 4 pojazdné kolieska, min. 2 z nich brzdené | požaduje sa
11.5 | pohyblivé nastaviteľné rameno pre uchytenie primárneho monitora | požaduje sa
11.6 | pohyblivé nastaviteľné rameno pre uchytenie sekundárneho monitora | požaduje sa
11.7 | uzatvorená zadná strana vozíka | požaduje sa
11.8 | súčasťou dodávky je príslušenstvo: držiak kamerovej hlavy 1 s integrovaným laparoskopom, držiak kamerové hlavy 2 s oddeliteľnou optikou, držiak na CO2 fľaše, držiak infúznych fliaš, manipulačné madlo, eurolišta, držiak a dokovacia stanica ovládacieho panela 2D / 3D záznamového zariadenia, uzemňovacie a sieťové káble ku všetkým dodaným prístrojom | požaduje sa
12. ELEKTROGENERÁTOR |  | počet | 1
12.1 | Medicínsky atest
12.2 | Vybavený min. 4 variabilne konfigurovateľnými zásuvkami, z toho min. 2 možno použiť pre monopolár a min. 2 možno použiť pre bipolár | požaduje sa
12.3 | Zariadenie musí umožňovať pripojiť min. 2 monopolárne nástroje súčasne a min. 3 bipolárne nástroje súčasne | požaduje sa
12.4 | Všetky zásuvky musia byť ovládateľné nožným spínačom (pripojenie min. 2 nožných spínačov súčasne), opcionálne ručným spínačom | požaduje sa
12.5 | Bipolárne zásuvky musia umožnovat automatický štar pre bipolárne nástroje | požaduje sa
12.6 | Možnosť simultánneho použitia (aktivácie) min. 2 bipolárny zásuviek s rôznym nastavením počas operačného zákroku | požaduje sa
12.7 | Možnosť simultánneho použitia (aktivácie) min. 2 monopolárnych zásuviek s rôznym nastavením počas operačného zákroku. | požaduje sa
12.8 | Aktivovaná zásuvka musí byť svetelne zvýraznená | požaduje sa
12.9 | Do zásuviek je možne zapojiť min. následovné druhy koncoviek káblu: Monopolar: 3 pin, 4 mm koncovka, 5 mm koncovka. Bipolár: 2 pin, bipolár | požaduje sa
12.10 | Jednotlivé zásuvky musia byť vybavené funkciou automatického rozpoznania zapojeného káblu, resp. nástroja | požaduje sa
12.11 | Ovládanie generátora prostredníctvom plne farebného dotykového displeja | požaduje sa
12.12 | Displej z tvrdeného skla, resp. iného odolného materiálu | požaduje sa
12.13 | Displej možno hygienicky čistiť, odolný voči poškriabaniu | požaduje sa
12.14 | Displej s nastaviteľnou perspektívou, s priemerom min. 22 centimetrov, s možnosťou nastavenia jasu, vybavený samokalibráciou za účelom zabezpečenia správnej citlivosti a reakcie na dotyk, uhol pohľadu min. 175 stupňov | požaduje sa
12.15 | Sprievodné video nastavenia a ovládania generátoru | požaduje sa
12.16 | Interaktívne piktogramy na pomoc užívateľovi | požaduje sa
12.17 | Možnosť upgradu | požaduje sa
12.18 | Možnosť spojenia a komunikácie generátoru s argónovou jednotkou | požaduje sa
Programovanie špecifických nastavení elektro-generátoru
12.19 | Jednoduchý výber funkcií a parametrov cez dotykový displej generátoru | požaduje sa
12.20 | Minimálne 1 permanentne predprogramované nastavenie pre všetky režimy | požaduje sa
12.21 | Množstvo voľne konfigurovateľných nastavení | nastavenia | 99
12.22 | Možnosť vytvárania konfigurácii podľa disciplín, indikácií, alebo priamo na užívateľa/operatéra, s možnosťou uloženia na prenosné pamäťové médium | požaduje sa
12.23 | Možnosť prenosu nahranej konfigurácie (podľa disciplín, indikácií, alebo priamo na užívateľa/operatéra) prostredníctvom pamäťového média na iný generátor toho istého typu | požaduje sa
12.24 | Sprievodné menu programov nastavenia | požaduje sa
12.25 | Prepojenie na PC | požaduje sa
12.26 | Možnosť individuálne okomentovať programy vložením textu | požaduje sa
12.27 | Uchovanie chýb v jednoduchom texte a s číslom kódu | požaduje sa
Ochranné funkcie elektro-generátoru
12.28 | Automatické sledovanie pripojenia neutrálnej elektródy k jednotke (kábel) | požaduje sa
12.29 | Automatické sledovanie správneho umiestnenia neutrálnej elektródy | požaduje sa
12.30 | Automatické sledovanie symetrie čiastkových vf-prúdov cez neutrálnu elektródu v závislosti od vf prúdu | požaduje sa
12.31 | Automatické sledovanie prechodového odporu medzi neutrálnou elektródou a pacientom v závislosti od vf prúdu | požaduje sa
12.32 | Automatické sledovanie aktivačného času | požaduje sa
12.33 | Automatické sledovanie nesprávnej dávky | požaduje sa
12.34 | Automatická funkcia kontroly jednotky a všetkého pripojeného príslušenstva počas prevádzky jednotky | požaduje sa
12.35 | Automatické rozoznávanie chýb, správy chýb, dokumentácia chýb | požaduje sa
Monopolárne a bipolárne rezanie
12.36 | Požadujú sa rozličné rezacie režimy, vrátane argónového rezu | režim | 9
12.37 | Všetky režimy musia byť reprodukovateľne nastaviteľné so zachovaním rovnakej kvality rezu | požaduje sa
12.38 | Nastaviteľnosť režimov musí umožňovať procedúry od mikrooperatívy až po najsilnejšiu vaporizáciu | požaduje sa
Monopolárne a bipolárne koagulačné režimy
12.39 | k dispozícii rozličné koagulačné režimy | režim | 9
12.40 | Automatická regulácia napätia pre reprodukovateľnú bipolárnu a monopolárnu koaguláciu s automatickým udržiavaním výstupného výkonu | požaduje sa
12.41 | Automatická regulácia sily pre rapídnu nelepivú koaguláciu s minimom karbonizácie | požaduje sa
12.42 | Dvojitá koagulácia: Súbežná aktivácia s „bezkontaktným koagulačným režimom" s dvoma nástrojmi. | požaduje sa
12.43 | Jemné nastavovanie výkonov | požaduje sa
12.44 | Separátne nastavovanie sily a výkonu | požaduje sa
Špecifikácie – povinné:
12.45 | Štandardný rez | požaduje sa
12.45.1 | Monopolárne rezanie v režime Štandardný rez | požaduje sa
12.45.2 | Nominálny vf výkon | W | 350
12.45.3 | Automatická regulácia účinku | požaduje sa
12.45.4 | Automatická podpora incisie | požaduje sa
12.45.5 | Nastaviteľný výkon vo wattoch | požaduje sa
12.45.6 | Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 750 Vp | požaduje sa
12.45.7 | rozličné hemostatické výkony | výkon | 8
12.46 | Laparoskopický rez | požaduje sa
12.46.1 | Monopolárne rezanie v režime Laparoskopický rez | požaduje sa
12.46.2 | Nominálny vf výkon | W | 200
12.46.3 | Automatická regulácia účinku | požaduje sa
12.46.4 | Automatická podpora incisie | požaduje sa
12.46.5 | Nastaviteľný výkon vo wattoch | požaduje sa
12.46.6 | Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 750 Vp | požaduje sa
12.46.7 | Minimálne osem rozličných hemostatických výkonov | požaduje sa
12.47 | Suchý rez | požaduje sa
12.47.1 | Monopolárne rezanie v režime Suchý rez | požaduje sa
12.47.2 | Nominálny vf výkon | W | 200
12.47.3 | Nastaviteľná výkon vo wattoch | požaduje sa
12.47.4 | Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 1600 Vp | požaduje sa
12.47.5 | Minimálne osem rozličných hemostatických výkonov | požaduje sa
12.47.6 | Automatická regulácia sily | požaduje sa
12.48 | Precízny rez | požaduje sa
12.48.1 | Monopolarne rezanie v režime Precízny rez - zvlášť jemne regulovaný rez | požaduje sa
12.48.2 | Nominálny vf výkon | W | 50
12.48.3 | Nastaviteľná výkon vo wattoch | požaduje sa
12.48.4 | Automatická regulácia napätia s maximálnou špičkou vf-napätia 450 Vp | požaduje sa
12.48.5 | Vyhovujúci pre jemnú operatívu | požaduje sa
12.48.6 | Minimálne osem rozličných hemostatických výkonov | požaduje sa
12.48.7 | Automatická regulácia sily | požaduje sa
12.49 | Štandardný bipolárny rez | požaduje sa
12.49.1 | Bipolárne rezanie v režime Štandardný bipolárny rez | požaduje sa
12.49.2 | Nominálny vf výkon | W | 200
12.49.3 | Nastaviteľný výkon vo wattoch | požaduje sa
12.49.4 | vf napätie neprekročí hodnotu 400 Vp | požaduje sa
12.49.5 | Automatická regulácia napätia | požaduje sa
12.50 | Všetky režimy rezania môžu byť nastaviteľné a aktivované nezávisle podľa konfigurácie zásuviek. | požaduje sa
12.51 | Ľahká koagulácia | požaduje sa
12.51.1 | Monopolárna koagulácia v režime Ľahká koagulácia | požaduje sa
12.51.2 | Nominálny vf výkon | W | 120
12.51.3 | Nastaviteľný výkon | požaduje sa
12.51.4 | vf napätie nižšie ako 250 Vp | požaduje sa
12.51.5 | Minimálne tri rozličné hemostatické výkony | požaduje sa
12.52 | Forsírovaná koagulácia | požaduje sa
12.52.1 | Monopolárna koagulácia v režime Forsírovaná koagulácia | požaduje sa
12.52.2 | Nominálny vf výkon | W | 120
12.52.3 | Nastaviteľný výkon | požaduje sa
12.52.4 | Minimálne tri rozličné hemostatické výkony | požaduje sa
12.52.5 | vf napätie vyššie ako 1500 Vp, maximum 2500 Vp | požaduje sa
12.53 | Iskrivá koagulácia | požaduje sa
12.53.1 | Monopolárna koagulácia v režime Iskrivá koagulácia | požaduje sa
12.53.2 | Nominálny vf výkon | W | 80
12.53.3 | vf napätie | Vp |  | 3500
12.54 | Bezkontaktná - sprejová koagulácia | požaduje sa
12.54.1 | Monopolárna koagulácia v režime Bezkontaktná - sprejová koagulácia | požaduje sa
12.54.2 | Nominálny vf výkon | W | 120
12.54.3 | Nastaviteľný výkon | požaduje sa
12.54.4 | Minimálne tri rozličné hemostatické výkony | požaduje sa
12.54.5 | vf napätie | Vp | 3000 | 5000
12.55 | Laparoskopická koagulácia | požaduje sa
12.55.1 | Monopolárna koagulácia v režime Laparoskopická koagulácie | požaduje sa
12.55.2 | Nominálny vf výkon | W | 120
12.55.3 | Nastaviteľný výkon | požaduje sa
12.55.4 | vf napätie | Vp |  | 1800
12.56 | Dvojkoagulácia | požaduje sa
12.56.1 | Monopolárna koagulácia v režime Dvojkoagulácia | požaduje sa
12.56.2 | Nominálny vf výkon | W | 120
12.56.3 | Nastaviteľný výkon | požaduje sa
12.56.4 | Súčasná aktivácia dvoch nástrojov | požaduje sa
12.56.5 | Najmenej tri rozličné hemostatické výkony | požaduje sa
12.56.6 | vf napätie | Vp | 2000 | 4600
12.57 | Vysokovýkonná koagulácia | požaduje sa
12.57.1 | Bipolárna koagulácia vaskulárnych tkanivových štruktúr vysokovýkonnou koaguláciou | požaduje sa
12.57.2 | Vysokoprúdová koagulácia | požaduje sa
12.57.3 | Nominálny vf výkon | W | 200
12.57.4 | Nástroje na opätovné použitie | požaduje sa
12.57.5 | Automatické rozlíšenie nástroja (Plug & Play) | požaduje sa
12.57.6 | vf napätie | Vp |  | 195
12.57.7 | Deaktivácia automatickým zastavením | požaduje sa
12.58 | Bipolárna štandardná koagulácia | požaduje sa
12.58.1 | Bipolárna koagulácia v režime Štandardná koagulácia | požaduje sa
12.58.2 | Nominálny vf výkon | W | 120
12.58.3 | Nastaviteľný výkon | požaduje sa
12.58.4 | vf napätie | Vp |  | 155
12.58.5 | Aktivácia automatickým štartom | požaduje sa
12.58.6 | Automatický štart s nastaviteľným časovým oneskorením | požaduje sa
12.58.7 | Deaktivácia možná aj automatickým zastavením | požaduje sa
12.59 | Bipolárna forsírovaná koagulácia | požaduje sa
12.59.1 | Bipolárna forsírovaná koagulácia - režime Forsírovaná koagulácia | požaduje sa
12.59.1 | Nominálny vf výkon | W | 90
12.59.1 | Nastaviteľný výkon | požaduje sa
12.59.1 | vf napätie | Vp |  | 560
12.60 | Biplárna simultánna koagulácia | požaduje sa
12.60.1 | Bipolárna śimultánna koagulácia | požaduje sa
12.60.2 | Nominálny vf výkon | W | 60
12.60.3 | vf napätie | Vp |  | 560
12.61 | Všetky koagulačné režimy môžu byť nastavené a aktivované nezávisle v závislosti od konfigurácie zásuviek | požaduje sa
12.62 | Príslušenstvo ku generátoru: 1x dátové médium na prenos nahratých individuálnych konfigurácii v rámci systému 1x monopolárny kábel 1x bipolárny kábel 1x kábel pre neutrálnu elektródu 100x neutrálny elektróda, delená 1x nožný ovládač – dvojtlačidlový 1x uzemňovací kábel | požaduje sa
13. ENDOSKOPICKÝ SET NÁSTROJOV |  | počet | 1
13.1 | Monopolárne endoskopické nástroje | požaduje sa
13.1.1 | každý endoskopický nástroj možno demontovať do 4 častí (ručka, pracovná branža, kovový tubus, izolácia) | požaduje sa
13.1.2 | pracovná čelusť je zapustená do pracovnej branže | požaduje sa
13.1.3 | pri rúčke s aretáciou možnosť vypnutia aretačného mechanizmu a pracovania voľne | požaduje sa
13.1.4 | všetky nástroje s označením katalógového čísla | požaduje sa
13.1.5 | resterilizovateľné v autokláve pri 134°C | požaduje sa
13.1.6 | Monopolárne endoskopické nožnice „METZENBAUM“, priemer: max. 5 mm, dĺžka min. 310 mm | ks | 5
13.1.7 | Monopolárne endoskopické úchopové kliešte „MARYLAND“, priemer: max. 5 mm, dĺžka min. 310 mm | ks | 2
13.1.8 | Monopolárne endoskopické univerzálne „CROCODILE“, priemer: max. 5mm, dĺžka min. 310 mm– | ks | 5
13.1.9 | Monopolárne endoskopické univerzálne atraumatické okienkové kliešte, priemer: max. 5mm, dĺžka min. 310 mm | ks | 10
13.1.10 | Monopolárne endoskopické úchopové kliešte so zúbkami „EXTRAKČNÉ“, 2x3 zúbky, priemer: max. 10mm, dĺžka min. 310 mm | ks | 2
13.1.11 | Monopolárne endoskopické ostré úchopové kliešte so zúbkami, 2x4 zúbky, priemer: max. 5mm, dĺžka min. 310 mm | ks | 5
13.1.12 | Monopolárne endoskopické univerzálne úchopové kliešte, priemer: max. 5 mm, dĺžka min. 310 mm | ks | 5
13.2 | Endoskopický ihelec | ks | 1
13.2.1 | Ihelec s automatickým vzpriamením chirurgickej ihly v akejkoľvek polohe | požaduje sa
13.2.2 | Pracovná časť: priama | požaduje sa
13.2.3 | Priemer | mm |  | 5
13.2.4 | Dĺžka | mm | 310
13.2.5 | Kanylovaný – preplachový kanál na čistenie ihelca | požaduje sa
13.2.6 | axiálny dizajn rúčky ihelca pre lepšiu ergonómiu práce operatéra | požaduje sa
13.2.7 | jednoduchý zamykací mechanizmus rúčky ihelca v dvoch polohách (1. uzatvorený, 2. otvorený), pre jednoduchú manipuláciu s chirurgickou ihlou | požaduje sa
13.2.8 | resterilizovateľný v autokláve pri 134°C | požaduje sa
13.3 | Endoskopické trokáre | požaduje sa
13.3.1 | Kompletný kovový, hladký trokár s insuflačným kohútikom, priemer 10 mm, dĺžka 110 mm, systém preklápacieho ventilu | ks | 5
13.3.1.1 | súčasťou balenia je bodec trojhranný, ostrý | ks | 5
13.3.1.2 | súčasťou balenia je silikónové preklápacie tesnenia pre 10 mm trokár | ks | 20
13.3.1.3 | súčasťou balenia je tesniaca krytka pre 10 mm trokár | ks | 40
13.3.1.4 | súčasťou balenia je redukčné tesnenie z 10 mm trokáru na: 5,5 mm trokár | ks | 5
13.3.1.5 | súčasťou balenia je redukčný tubus z 10 mm trokáru na: 5,5 mm trokár | ks | 5
13.3.2 | Kompletný kovový, hladký trokár s insuflačným kohútikom, priemer 10 mm, dĺžka 150 mm, systém preklápacieho ventilu | ks | 1
13.3.2.1 | súčasťou balenia je bodec trojhranný, ostrý | ks | 1
13.3.2.2 | súčasťou balenia je silikónové preklápacie tesnenia pre 10 mm trokár | ks | 20
13.3.2.3 | súčasťou balenia je tesniaca krytka pre 10 mm trokár | ks | 20
13.3.2.4 | súčasťou balenia je redukčné tesnenie z 10 mm trokáru na: 5,5 mm trokár | ks | 5
13.3.3 | Kompletný kovový, hladký trokár s insuflačným kohútikom, priemer 5,5 mm, dĺžka 150 mm, systém preklápacieho silikónového ventilu | ks | 2
13.3.3.1 | súčasťou balenia je bodec trojhranný, ostrý | ks | 2
13.3.3.2 | súčasťou balenia je silikónové preklápacie tesnenia pre 5,5 mm trokár | ks | 20
13.3.3.3 | súčasťou balenia je tesniaca krytka pre 5,5 mm trokár | ks | 20
13.3.4 | Kompletný kovový, závitový trokár s insuflačným kohútikom, priemer 10 mm, dĺžka 110 mm, systém preklápacieho ventilu | ks | 5
13.3.4.1 | súčasťou balenia je bodec trojhranný, ostrý | ks | 5
13.3.4.2 | súčasťou balenia je silikónové preklápacie tesnenia pre 10 mm trokár | ks | 20
13.3.4.3 | súčasťou balenia je tesniaca krytka pre 10 mm trokár | ks | 20
13.3.5 | RTG transparentný, závitový trokár s insuflačným kohútikom, priemer 10 mm, dĺžka 150 mm, systém preklápacieho ventilu | ks | 1
13.3.5.1 | súčasťou balenia je bodec trojhranný, ostrý | ks | 1
13.3.5.2 | súčasťou balenia je silikónové preklápacie tesnenia pre 10 mm trokár | ks | 20
13.3.5.3 | súčasťou balenia je tesniaca krytka pre 10 mm trokár | ks | 20
13.3.6 | Kompletný kovový, závitový trokár s insuflačným kohútikom, priemer 5,5 mm, dĺžka 110 mm, systém preklápacieho ventilu | ks | 5
13.3.6.1 | súčasťou balenia je bodec trojhranný, ostrý | ks | 5
13.3.6.2 | súčasťou balenia je silikónové preklápacie tesnenia pre 5,5 mm trokár | ks | 20
13.3.6.3 | súčasťou balenia je tesniaca krytka pre 5,5 mm trokár | ks | 20
13.3.7 | Endoskopická punkčná kanyla s priemerom pracovnej časti max. 2 mm a tubusom s priemerom max. 5mm a dĺžkou max. 450 mm | ks | 8
4. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY VIAŽUCE SA K ZMLUVNÉMU PLNENIU
1. | Požaduje sa dodanie prístroja do miesta plnenia v sídle verejnéh obstarávateľa (dodanie vrátane dopravy) do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2. | Požaduje sa predložiť Vyhlásenie o zhode.
Požaduje sa predložiť ŠÚKL kód (ak je to relevantné).
3. | Požaduje sa doprava na miesto plnenia, inštalácia na mieste plnenia, úvodné zaškolenie personálu / obsluhy; návod na obsluhu v slovenskom jazyku.
4. | Zariadenie musí byť dodávateľom dodané nové, nepoužívané, nerepasované a kompletné. Objednávateľ je oprávnený neprevziať zariadenie dodané po častiach.
5. | Splatnosť faktúry 60 dní.
6. | Dodávateľ je povinný určiť celkovú cenu tak, aby zahŕňala všetky akékoľvek náklady /doprava tovaru na miesto plnenia, náklady na prezentáciu funkčnosti, náklady na odstraňovanie chýb/počas záručnej doby.
7. | Zmluvné strany sa dohodnú, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas objednávateľa je oprávnený.
8. | Dodávateľ sa zaväzuje, že neurobí právne úkony smerujúce k zmene osoby veriteľa objednávateľa a teda okrem zákazu postúpenia svoju pohľadávku nezabezpečí žiadnym spôsobom, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení záväzku, najmä nie však výlučne pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojím veriteľom.
9. | V prípade porušenia vyššie uvedeného bodu je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a to vo výške 10% (slovom: desať percent) z výšky istiny postúpenej pohľadávky. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi.
10. | Záručná doba 24 mesiacov.
11. | Dodávateľ zabezpečí záručný servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy /sobota, nedeľa a sviatok sa do lehoty nezapočítava/. Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 2 pracovných dní od nástupu na opravu poruchy ak nie je potrebný náhradný diel. Ak je potrebný náhradný diel, dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výmenu náhradného dielu do 3 dní od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom najneskôr do 7 pracovných dní od nástupu na opravu. Za oznámenie poruchy sa považuje aj oznámenie e-mailom.
12. | Dodávateľ predloží kontakt na servisného technika poskytujúceho záručný servis v rozsahu: meno, tel. číslo, e-mail do 7 dní do uzavretia zmluvy.
13. | Garancia dodania náhradných dielov: min. 10 rokov od uvedenia prístroja do prevádzky.
14. | Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru a následne nepodpísať odovzdávací a preberací protokol pre preukázateľné vady dodaného tovaru /napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod./
13. | Objednávateľ požaduje odstrániť vady/poruchy alebo zabezpečiť opravu zariadenia, t.j. zabezpečiť jeho plné sfunkčnenie najneskôr do 24 hodín od nástupu technika na servisnú opravu v prípade, ak je oprava bez potreby výmeny náhradných dielov.
5. PRÍLOHY
Kalkulácia ceny
Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE ÚCASTNÍKA PTK
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený/é tovar/y v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky.
V: |  |  | podpis: ----------------------------------------------------------
Dňa: |  |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:

## P2_Kalkulácia ceny
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny
KALKULÁCIA CENY
Názov predmetu zákazky:
Laparoskopické veže
Časť | Predmet zákazky (položky) | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL (ak je to relevantné) | Kategori- začný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | 4K ICG laparoskopická veža pre I. chirurgickú kliniku | zostava | 1 | [5 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
2. | Laparoskopická veža (endoskopická 2D/3D zostava) pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie | zostava | 1 | [5 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
Dodávateľ:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis: | ..............................
V: |  |  |  |  | meno: | ..............................
Dňa: |  |  |  |  | pracovná pozícia: | ..............................
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky do (min. 4 mesiace): ..................................
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
časť 1 : | 4K ICG laparoskopická veža pre I. chirurgickú kliniku
P.č. | Položky zostavy vrátane položiek uvedených ako "Inštrumentárium" | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL (ak je to relevantné) | Kategori- začný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
2. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
3. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
4. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
.... | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
.... | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
časť 2 : | Laparoskopiská veža (endoskopická 2D/3D zostava) pre Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
P.č. | Položky zostavy vrátane jednotlivých položiek uvedených ako "Inštrumentárium" | Merná jednotka (MJ) | Požadovaný počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Kód ŠUKL (ak je to relevantné) | Kategori- začný kód | Číslo rozhodnutia | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH | Celková cena za požadovaný počet MJ v EUR s DPH
1. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
2. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
3. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
4. | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
.... | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0
.... | [8 empty] | 0 | 20% | 0 | 0 | 0