**Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodanie hydraulického transportného lehátka – stretchera vrátane dopravy na miesto určenia, odovzdania dokumentácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, zaškolenia zamestnancov užívateľa v potrebnom rozsahu a zabezpečenia záručného servisu pre potreby Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice Martin.

Požaduje sa dodať nové, nepoužívané a nerepasované vybavenie.

**Minimálna technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadované min. technicko-medicínske parametre / opis / požadovaná hodnota:** | **Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky***uviesť obchodný názov, resp. typové označenie vybavenia* |
| Typ zariadenia, výrobca: |  |
| 1. Maximálne vonkajšie rozmery 219 x 90 cm
 |  |
| 1. Bočné zábrany ako prevencia pádu pacienta
 |  |
| 1. Možnosť Trendelenburgovej polohy a Antitrendelenburgovej polohy
 |  |
| 1. Možnosť zvýšenia polohy hrudníka pacienta min. 70°
 |  |
| 1. Maximálny sklon stehenného dielu min. 24°
 |  |
| 1. Maximálny sklon lýtkového dielu do 25°
 |  |
| 1. Rýchla úprava polohy pacienta do pozície KPR
 |  |
| 1. Hmotnosť pacienta min. 200 kg
 |  |
| 1. Pracovné zaťaženie, celková nosnosť lehátka min. 250 kg
 |  |
| 1. Spodná plošina pre bezpečné umiestnenie kyslíkových fliaš
 |  |
| 1. Odstrániteľný alebo sklopiteľný infúzny stojan
 |  |
| 1. Polica pre prístrojovú techniku nad úrovňou nôh ako súčasť transportného lehátka
 |  |
| 1. Možnosť blokovania koliesok
 |  |