## Príloha č. 1 Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Názov predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia - MR prístroj 3T
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena (za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | MR prístroj vrátane príslušenstva | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Informatívny rozpis ceny prístroja vrátane príslušenstva t.j. uchádzač nacení všetky položky, ktoré sú v rámci dodania prístroja MR 3T (napr. CT injektor a pod.)
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena (za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0
**celková cena v rozpise ceny musí byť totožná s cenou, ktorú uchádzač uvedie za dodanie kompletného 2-rovinového angiografického prístroja vrátane príslušenstva
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky: |  | min. 4 mesiace odo dňa predloženia ponuky
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č. 2 Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: Doplnenie prístrojového vybavenia-Doplnenie prístrojového vybavenia - MR prístroj 3T
1.2 CPV:
33111610-0 - Jednotka magnetickej rezonancie
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
1.3 Druh:
tovar
1.4 Výzva:
Názov výzvy: "Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc"
Kód Výzvy: 11I02-21-V11-000168
Komponent: 11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Názov investície: 2_Nová sieť nemocníc-výstavba, rekonštrukcie a vybavenie
Názov Projektu: Doplnenie prístrojového vybavenia - MR prístroj 3T
1.5 Financovanie
1.5.Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky je nie je rozdelený na časti. Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky |  |  |  | MJ | počet MJ
1. | MR prístroj 3T |  |  |  | ks | 1
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru a odkaz, kde v predloženom prospektovom doklade k ponúkanému tovaru sa informácia nachádza pre učely overenia verejným obstarávateľom)
|  |  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
parametre
|  | MJ | min.
Intenzita magnetického poľa |  | T | 3
max. FOV v osiach XYZ v cm |  | cm | 50x50x50
maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi zvlášť |  | mT/m | 60
maximálna dosiahnuteľná strmosť (T/m/s) v každej osi zvlášť |  | T/m/s | 200
schopnosť súčasného využitia požadovanej max. apmlitúdy v každej osi zvlášť a a požadovanej max. strmosti v každej osi zvlášť |  |  | áno
maximálna efektívna amplitúda |  | mT/m | 100
maximálny efektívny slew rate |  | T/m/s | 340
duty cycle |  | % | 100
max. výkon RF-systému |  | kW | 30
Technika paralelného prenosu (Parallel transmit/Multi transmit) - parallel transmit (pTx) technológia pre zrýchlenie vyšetrenia a elimináciu nehomogenít |  |  | áno
Maximálny počet súčasne pripojiteľných cievkových elementov, pričom tento paramter musí byť preukázaný počtom fyzických konektorov pre cievky a celkovým počtom cievkových elementov dodaných k zariadeniu, ktoré môžu byť súčasne pripojené pre potreby celotelového vyšetrenia (preukázať graficky obrázkom rozloženie cievok pre celotelové vyšetrenie) |  | počet | 150
Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj by dokázal súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV 50x50x50 - potenciál prístroja definovaný datasheetom |  | počet | 60
Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmienke "max. FOV v osiach XYZ"), pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (vlastnosti prístroja, výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimálneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu. V prípade, že nie je možné explicitne preukázať schopnosť prístroja splniť akýkoľvek vyššie definovaný počet, potom sa tento maximálny počet určí implicitne z datasheetu prístroja, alebo cievky tak, že bude vyjadrený najvyšším počtom elementov konkrétnej jednej cievky, alebo riešenia uvedeného v datasheete (či už prístroja, alebo cievky) v jednom FOV (definovanom pre prístroj), samozrejme za podmienky, že táto cievka, alebo riešenie je ponúkaná a bude dodaná v predmetnej súťaži. Takto implicitne preukázaný počet nebude závislý iba na počte elementov samotnej cievky, alebo riešenia, ale aj na tom, či je možné ich pri efektívnom vyšetrení umiestniť do rozmerov FOV daného prístroja. Zdrojom implicitne určeného počtu sú výlučne datasheety prístroja, respektíve cievky. Pre explicitne preukázaný počet platí definícia v prvej časti tejto špecifikácie |  | počet | 60
Aktívny shimming 1. aj 2. rádu |  |  | áno
Pasívny shimming |  |  | áno
3D shimming |  |  | áno
Dodanie cievkovej výbavy
Počet elementov špecializovanej hlavovej alebo hlavovo-krčnej cievky na perfúziu a angio s počtom elementov minimálne 48 (skutočný počet elementov samotnej cievky) |  | počet | 48
Integrované extra shimovanie pre anatomicky špecifickú homogenitu v hlavovej cievke s počtom elementov min. 48 |  |  | áno/nie
Počet cievkových elementov hlavo-krčnej cievky s maximálnym počtom elementov 30 |  | počet | 20
Integrované extra shimovanie pre anatomicky špecifickú homogenitu v hlavovej cievke s min. počtom elemntov 20 (max. 30) |  |  | áno/nie
Počet elementov dedikovanej hlavovej cievky na pediatrické vyšetrenia hlavy a krku pediatrických pacientov do min. 1 roku |  | počet | 8
Vykrojenie v hlavovej pediatrickej cievke pre umiestnenie intubačbých hadičiek |  |  | áno/nie
Počet cievkových elementov chrbticovej cievky |  | počet | 30
Zabudovaný senzor dýchania v chrbticovej cievke |  |  | áno/nie
Možnosť fyzicky odpojiť celú chrbticovú cievku a vybrať ju z pacientskeho stola pre možnosť zväčšenia priestoru pre vyšetrovanie obéznejších pacientov |  |  | áno/nie
Počet cievkových elementov samotnej telovej cievky pre vyšetrenia hrudníka, abdoménu, celotelového vyšetrenia,, min. 2ks identických cievok pre pokrytie celej oblasti hrudného koša |  | počet | 18
Počet cievkových elementov samotnej telovej cievky ( s min. rozmermi 55x60) viackanálovej |  | počet | 30
Počet cievkových elementov cievky pokrývajúcej nohy - Peripheral vascular (samotnej cievky bez kombinácie s posteriórnou cievkou) - splnenie sa akceptuje dedikovanou cievkou obopínajúcou každú nohu zvlášť zhora a z oboch strán. Rozmery cievky musia zabezpečiť vyšetrenie cievneho systému celých dolných končatín. |  | počet | 35
Vyšetrenie peripheral vascular v stehennej oblasti (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti), počet elementov |  | počet | 40
Vyšetrenie peripheral vascular v lýtkovej oblasti (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti), počet elementov |  | počet | 40
Počet cievkových elementov dedikovanej ramennej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov samotnej cievky v jednom FOV, prioritne dedikovaná cievka na rameno) |  | počet | 16
Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky v jednom FOV (skutočný počet elementov v jednom FOV samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na členok/chodidlo) |  | počet | 16
Pozicionér pre pediatrické vyšetrenia pediatrických pacientov do min. 1 roka s možnosťou transportu/ prenášania zaintubovaného dieťaťa, s nosnosťou min. 10 kg |  |  | áno
Dodanie takého počtu flexibilných cievok rôznych veľkostí aby súčtom ich kanálov bolo dosiahnutých minimálne 36 kanálov, pričom sú požadované minimálne 2 rôzne veľké flexibilné cievky (min. 12 kanálové cievky (v taktomto prípade by boli dodané 3 kusy)), (nie je možné splniť abdominálnou cievkou alebo inou cievkou zadefinovanou v inom riadku tejto špecifikácie) |  |  | áno
Dedikovaná prsníková cievka pre diagnostiku, min. počet elementov dedikovaných na diagnostiku |  | počet | 16
Dedikovaná prsníková cievka na biopsiu , min. počet elementov dedikovaných na biopsiu |  | počet | 7
Kombinácia prijímacích cievok v jednom scane |  |  | áno
Max. scan range celotelový (cm) bez prepolohovania pacienta a prepájania cievok |  | cm | 200
Vlastnosti magnetu
Stabilita v ppm/h, max. 0,1 |  |  | áno
Aktívne tienenie |  |  | áno
Zaručená homogenita ppm 50cm, max. 4ppm |  |  | áno
Zaručená homogenita ppm 10cm, max. 0,008 ppm |  |  | áno
Scan - min. hrúbka vrstvy 2D v mm, max. 0,2 |  |  | áno
Scan - min. hrúbka vrstvy v 3D v mm, max. 0,1 |  |  | áno
Technológia potlačenia pohybových artefaktov |  |  | áno
Redukcia hluku |  |  | áno
Kopírovanie parametrov vyšetrení do nových akvizícií |  |  | áno
Opakovanie štúdií pri zachovaní parametrov predchádzajúcich vyšetrení |  |  | áno
Synchronizácia s respiráciou (pre monitoring respirácie požadujeme hardvérové senzory (opasok, alebo zabudované senzory)) |  |  | áno
Ročná spotreba hélia v litroch max. 0l |  |  | áno
Pacientsky stôl
Pacientsky stôl, výškovo polohovateľný, plne odnímateľný vrátane základne, ktorého súčasťou sú aj konektory pre pripojenie povrchových cievok s nosnosťou |  | kg | 250
Rekonštrukčný počítač
Počet jadier procesora rekonštrukčného počítača |  | počet | 16
Frekvencia procesora |  | Ghz | 2.9
RAM |  | GB | 128
Úložný priestor SSD |  | TB | 1
Akvizičná stanica
1 x monitor ovládacej konzoly |  | inch | 23
Frekvencia |  | Ghz | 3.5
RAM |  | GB | 64
Úložný priestor |  | TB | 1
UPS k dodaným počítačom na zabezpečenie funkčnosti pri výpadku el.prúdu po dobu |  | minút | 15
USB konektor pre archiváciu |  |  | áno
Dodanie vyšetrovacích sekvencií
Základné sekvencie a vyšetrovacie metódy pre orgány celého tela |  |  | áno
Redukcia pohybových artefaktov |  |  | áno
Balík aplikácií pre pediatrické vyšetrenia |  |  | áno
3D iso sekvenia typu FLAIR, resp. T2 TIRM dark fluid alebo T2 spc dark fluid |  |  | áno
3D iso sekvencia typu SPACE/CUBE/VISTA/3D MVOX - pre váženia T2, PD a T1 |  |  | áno
3D iso sekvencia typu CISS/FIESTA-C |  |  | áno
3D iso sekvencia typu T1 MPRage/3dfgre a 3d fast spgr/ T1 3D TFE/3D Fast FE |  |  | áno
3D sekvencia typu T1 VIBE/FAME/LAVA/THRIVE/RADIANCE/3D QUICK |  |  | áno
Sekvencia typu HASTE/Single-Shot FSE/Single-Shot TSE/FASE/DIET |  |  | áno
Sekvencia typu TRUFI/FIESTA/Bal. FFE/True SSFP |  |  | áno
Sekvencia typu medic/merge/m-ffe |  |  | áno
Sekvencia typu Blade/Propeller/MultiVane/JET - minimálne na oblasť hlavy a chrbtice |  |  | áno
T1 in phase a tiež oposit phase (vyš. brucha) |  |  | áno
3D iso sekvencia na hodnotenie klbov typu DESS/MENSA |  |  | áno
Paralelné akvizičné techniky |  |  | áno
Parallel skenovanie s k-space samplingom prer PAT² s 3D skenmi v slice- a phase- encoding smerom |  |  | áno
Neuro vyšetrenia vrátane 3D zobrazovanie (FLAIR, T1, T2) |  |  | áno
Sekvencia DWI - typu HASTE alebo EPI (vyšetrenia hlavy, krku, brucha, panvy) + tvorba ADC máp |  |  | áno
MR perfúzia (kontrastné T2* s výpočtom CBV, CBF, TTP, MTT automaticky aj s výberom AIF s tvorbou parametrických máp, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve) |  |  | áno
3D arterial spin labeling |  |  | áno
Cielené zobrazenie pyramíd a hlavových nervov (3D GRE) |  |  | áno
Cielené a detailné vyšetrenie temporomandibulárneho kĺbu |  |  | áno
MR vyšetrenie jednotlivých úsekov chrbtice a miechy a to aj v 3D isotropných T1 a T2 sekvenciách (bez aj s potlačením tuku) |  |  | áno
Veľmi rýchle sekvencie s vysokým rozlíšením a extrémne krátkymi akvizičnými časmi určené primárne pre T2-vážené zobrazovanie |  |  | áno
Ortopedické vyšetrenia vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek, sekvencie pre diferenciáciu kĺbovej tekutiny |  |  | áno
Sekvencie pre redukciu artefaktov od metalických materiálov |  |  | áno
Sekvencie so supresiou tuku |  |  | áno
MRA intrakraniálnych ciev metódov TOF 3D, PC 3D, CE MRA 3D intrakraniálnych a krčných ciev |  |  | áno
Kompletné MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné vrátane periférnej angiografie so semikontinuálnym posunom stola so súčasným snímaním |  |  | áno
Celotelová angiografia od 200 cm vyššie v kvalite lokálnych cievok |  |  | áno
Dynamické 4D MRA s vysokým časovým i priestorovým rozlíšením |  |  | áno
Bezkontrastné MRA hlavy a krku |  |  | áno
Sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania (2D, 2D splnené aj rekonštruovaním z 3D a 3D), sekvencie gradientného echa so zosilneným efektom susceptibility |  |  | áno
Zobrazovanie parenchymatóznych orgánov brucha a panvy vrátane prostaty, pokrokových DWI, DCE T1 s výpočtom a tvorbou parametrických máp Ktrans, Ve, sekvencie typu DIXON určené pre abdominálnu oblasť s krátkym akvizičným časom, zobrazovanie pečene, ladvín, gynekologických orgánov, prostaty, rekta, ultrarýchle sekvencie so saturáciou tuku k vyšetreniu brucha počas jedného nádychu pacienta |  |  | áno
SWI |  |  | áno
DWI |  |  | áno
Zobrazovanie orgánov tráviacej trubice |  |  | áno
Cholangiopankreatikografia (MRCP) vrátane 3D sekvencie |  |  | áno
Systém a sekvencie pre dychový gating |  |  | áno
Možnosť celotelového vyšetrenia vrátane DWI s najvyšším b faktorom minimálne 1000; protokoly a sekvencie najmä pre detekciu metastáz, posun stola umožňujúci celotelové vyšetrenie bez zmeny polohy pacienta na stole, možnosť spoločného plánovania sekvencií v rôznych úrovniach |  |  | áno
Systém pre skladanie čiastkových obrazov do jedného obrazu s potlačením ich prechodov (pre anatomické i angiografické obrazy), software pre skladanie obrazov z rôznych polôh stola do jedného anatomického celku - celotelové zobrazovanie |  |  | áno
Najkvalitnejšia firemná technológia pre maximálne zníženie hluku v pacientskom tuneli dostupná pre tento typ prístroja - výrobca uvedie názvy balíkov a tichých sekvencií ktoré sú špeciálne predpripravené pre maximálne tichú prevádzku |  |  | áno
Korekcia pohybových artefaktov |  |  | áno
3D elastická korekcia pohybu predovšetkým pre vyšetrenie abdoménu pre elimináciu nerigidných pohybových artefaktov |  |  | áno
K pohybu objektu necitlivá multi-shot turbo spin-echo sekvencia pre všetky oblasti tela s inter-shot pohybovou korekciou |  |  | áno
K pohybu necitlivá VIBE sekvencia pre vyšetrenie min. abdoménu, hlavy a krku, chrbtice a panvy počas voľného dýchania |  |  | áno
Softvér na vykonávanie biopsií prsníkov pod MR, musí podporovať aj grid aj post/pillar metódu |  |  | áno
Nastavovanie polohy skupiny vrstiev v rámci anatómie chrbtice na základe detekcie medzistavcových platničiek a stavcov pomocou umelej inteligencie, automatické označenie stavcov celej chrbtice. Akceptované je i riešenie pomocou inteligentného softvéru, ktorý automaticky plánuje geometrie skenovania. Zahŕňa číslovanie stavcov a automatické prispôsobenie plánovania k orientácii disku, |  |  | áno/nie
Možnosť radiálneho náberu dát K-priestoru |  |  | áno
Axiálne T2-vážené TSE |  |  | áno
Axiálne T2 TSE FLAIR |  |  | áno
Axiálne difúzne vážené single-shot EPI |  |  | áno
Difúzne vyšetrenie pomocou 2D prostorovo selektívnych excitačných RF pulzov pre sekvencie typu DW-EPI pre neurologické, abdominálne a dalšie vyšetrenia, ktoré umožňuje nastaviť malé FoV bez "Wraparound" artefaktu s vysokým rozlíšením. |  |  | áno/nie
Difúzne vyšetrenie pomocou 2D priestorovo selektívnych excitačných RF pulzov pre sekvencie typu DW-EPI pre neurologické, abdominálne a dalšie vyšetrenia, ktoré umožňuje nastaviť malé FoV bez "Wraparound" artefaktu s vysokým rozlíšením vrátanie potlačania artefaktov sposobenych metalickými implantátmi, |  |  | áno/nie
Akceleračná technika pre zrýchlenie snímkovania a zvýšenia kvality založená na excitácii niekoľkých rezov súčasne a súčasný náber signálu z nich s postprocessingom zamedzujúcim preklopenie obrazu medzi vrstvami. |  |  | áno
Neinvazívna kvantifikácia tuku v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy pečene. |  |  | áno
Auto Align sekvencie pri vyšetreniach hlavy |  |  | áno
Optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu za účelom zrýchlenia samotných vyšetrení, automatické nastavenie vyšetrenia hlavy pri kontrolných vyšetreniach identického pacienta |  |  | áno
Automatické naplánovanie abdomen vyšetrenia s vizuálnymi prvkami navádzania pomocou anatomických MR obrazov pre optimálne podanie kontrasntej látky s farebnou vizuálizáciou priebehu skenovania na časovej osi. Optimalizácia snímaných protokolov na základe udania času, ktorý je pacient schopný vydržať bez zadrťania dychu, |  |  | áno/nie
Compressed sensing technika pre dynamické 3D vyšetrenia, pre vyšetrenia abdoménu s 1 zadržaním dychu alebo počas voľného dýchania s automatickým rozpoznaním dynamických fáz pečene s príslušným označením fáz v jendotlivých obrazoch |  |  | áno
Automaticke nastavenie sklonov a polohy obrazov pri vyšetreniach hlavy, optimalizácia a automatizácia vyšetrenia mozgu pouzitim AI s cielom zrýchlenia vyšetrenia, Automatické zarovnávanie vybranej skupiny vrstiev. Automatické polohovanie pacienta do izocentra bez potreby lasera. Automatické nastavenie FOV a počet vrstiev, |  |  | áno/nie
Automatické polohovanie pacienta do izocentra pri vyšetrovaní veľkých kĺbov bez nutnosti polohovania pacienta s laserom. Automatické nastavenie FOV a počtu vrstiev. Automatické rekonstrukcie z 3D akvizícií s vysokým rozlíšením, |  |  | áno
Sekvencie pre vyšetrenie a hodnotenie železa a tuku v pečeni |  |  | áno
Aplikácia pre automatické hodnotenie tuku a železa v pečeni ako aj ich percentuálne zastúpenie v pečeni s možnosťou odoslania výsledkov do pacsu, automatické upozornenie na prítomnosť tuku a železa v pečeni pri použití dedikovaného protokolu, neinvazívna kvantifikácia železa v tkanivách na princípe DIXONskej techniky na diagnostiku steatózy a hemochromatózy pečene. Automatická segmentácia pečene vo výsledných obrazoch pri použití dedikovaného protokolu s automatickým výpočtom objemu pečene, |  |  | áno/nie
Technika pre vylepšenie ostrosti obrazu a odstránenie Gibbsových javov pomocou umelej inteligencie. Bezproblémová integrácia použitie pre rôzne kontrasty a orientácie obrazov. Možnosť zväčšenia matrice až dvojnásobne pozdĺž oboch osí v rovine. Musí byť kompatibilná s minimálne 1 akceleračnou technikou a pre minimálne TSE, TSE DIXON, SE, |  |  | áno/nie
Rekonštrukčná metóda s použitím umelej inteligencie pre detekciu a odstránenie šumu z obrazu. Táto rekonštrukčná metóda musí byť kompatibilná s minimálne 1 ďalšou akceleračnou metódou pre minimálne TSE, TSE DIXON, SE, |  |  | áno/nie
Deep learning algoritmus používaný pri rekonštrukcii raw dát na zrýchlenie času akvizície pre vyšetrenia celého tela. Minimálne 3 úrovne nastavenia odšumenia obrazu. Musí byť kompatibilná minimálne s 1 akceleračnou technikou a 1 AI technikou pre vylepšenie obrazu (napr. snímka kolena do 10 sekúnd), |  |  | áno/nie
3D aplikácie pre excelentné vizualizácie jemných štruktúr |  |  | áno
Vyšetrenie chrbtice so zobrazením celej chrbtice vo vysokom rozlíšení a MR myelografií |  |  | áno
Balík aplikácií pre neurologické vyšetrenia, difúzie s vysokým rozlíšením |  |  | áno
Sekvencie pre zobrazovanie čerstvého vnútrolebečného krvácania, mikrokrvácania |  |  | áno
Balík aplikácií pre ortopedické vyšetrenia, vrátane zobrazovania muskuloskeletálneho aparátu a chrupaviek |  |  | áno
Balík aplikácií pre angiografiu, MR angiografické vyšetrenie bezkontrastné aj kontrastné |  |  | áno
Kroková navigácia angio vyšetrením pomocou textu a obrázkov pre abdomén, dolné končatiny a chodidlá. Postkontrastné merania vykonávané automaticky po detekcii bolusu. Možnosť vizualizácie arteriálneho a venózneho časovacieho okna pre optimálne načasovanie podania kontrastu. Automatický výpočet príchodu do oblasti záujmu na základe techniky test bolus . Automatické upravenie protokolov podľa zadanej dychovej kapacity pacienta. Automatické umiestnenie jednotlivých skenovacích úsekov angiografie (FOV stations) na základe veľkosti pacienta a automaticky určených anatómií. |  |  | áno
Zobrazovanie orgánov hrudníka a krku |  |  | áno
Balík aplikácií pre onkologické vyšetrenia |  |  | áno
Plánovanie a navigácia multiparametricých vyšetrení prostaty na báze umelej inteligencie. Asistencia spočíva v automatickej segmentácii prostaty, krokovej navigácie vyšeterním pomocou textu a obrázkov, úprava anatomického pokrytia a angulácie skenovaného objemu automaticky na základe určených anatomických bodov. Automatický odhad PSA denzity, |  |  | áno/nie
Sekvencie pre vyšetrenie T1 vážených obrazov v 3D bez potreby zadržania dychu |  |  | áno
Perfúzne vyšetrenie bez kontrastnej látky v 3D |  |  | áno
4D MR angiografia |  |  | áno
Pseudo Continuous Arterial Spin Labeling |  |  | áno
Automatické ladenie (individuálny shimming jednotlivých slicov, nie objemov), v difúzne vážených obrazoch pre potlačenie artefaktov v sekvenčných skenoch. |  |  | áno
Server pre paralelné vyhodnocovanie na pracovných staniciach na baze server-klient
Dodanie nového, alebo rozšírenie stávajúceho vyhodnocovacieho systému |  |  | áno
Server pre paralelné vyhodnocovanie na 12 pracovných staniciach |  |  | áno
Server so záložným zdrojom pre paralelné vyhodnocovanie na 12 pracovných staniciach s možnosťou súčasnej práce so všetkými dátami a všetkými aplikáciami s dodaním takého množstva licencií, aby bola umožnená súčasná práca so všetkými aplikáciami na min. 2 diagnostických staniciach bez obmedzenia a počas celej životnosti prístroja alebo podľa počtu určenom priamo pri opise licencie |  |  | áno
Server v minimalnej HW konfigurácii:
Procesor |  | Ghz | 2x2,5
Počet jadier procesora |  |  | 16
RAM |  | GB | 384
GPU |  | GB | 16
Úložisko |  | TB | 15
Sieťová karta s možnosťou pripojenia až 10 Gbit/s |  |  | áno
Zadávateľ umožňuje vykonať rozšírenie existujúcich diagnostických aplikačných serverov umiestnených u zadávateľa a využiť tak už zakúpené licencie a prístupy všetkých grafických módov. Základným a neprekročiteľným minimom je naplnenie cieľového stavu všetkých SW licencií popísaných nižšie. V prípade vykonania upgrade je potrebná migrácia všetkých zakúpených licencií do nového serveru |  |  | áno
Vyhodnocovacie stanice na báze server – klient („plávajúce“ licencie) s možnosťou vzdialeného prístupu ku všekým funkcionalitám vyhodnocovacieho systému počas celej životnosti prístroja. |  |  | áno
Zdieľané softvérové vybavenie post-processingových staníc na serveri, server-klient riešenie |  |  | áno
Počet klientských post-processingových staníc
Základné licencie dostupné pre každú klientsku post-processingovú stanicu dostupné po celú dobu životnosti zariadenia:
Plná DICOM 3.0 kompatibilita |  |  | áno
Softvérový základ poskytujúci všeobecné možnosti 2D/3D/4D pre rutinné čítanie |  |  | áno
Automatizované a štandardizované rekonštrukcie a segmentácia srdca, pľúc, aorty jediným kliknutím |  |  | áno
Automatizované čítanie s integrovanými nástrojmi a technológiami |  |  | áno
HL7 Patient Information Reconciliation (PIR) pre konzistentnosť údajov napr. S RIS, NIS. |  |  | áno
Prezentácia obrázku: |  |  | áno
2D, MPR, MPR hrubý, MPR/MPR fúzia, MIP, MIP tenký, MinIP, VRT, VRT tenký, |  |  | áno
Rozhranie FHIRcast na obojsmernú výmenu nálezov s riešeniami na podávanie správ od iných výrobcov |  |  | áno
Pripravené šablóny výsledných správ a možnosť ich editácie |  |  | áno
MR Aplikácie (2 licencie z každej aplikácie) dostupné po celú dobu životnosti zariadenia
Onkologický softvér s nasledovnými funkcionalitami:
Poloautomatické objemové hodnotenie lézií |  |  | áno
Inicializácia segmentácie na základe manuálneho označenia lézie, pomocou boxu alebo štetca |  |  | áno
Poskytnutie najdlhšieho priemeru lézie |  |  | áno
SW a nástroje pre kontrastnú MR mamografiu s nasledovnými funkcionalitami:
Korekcia elastického pohybu |  |  | áno
Po zadefinovaní lézie, musí softvér automaticky odčítať vzdialenosti od bradavky, od pokožky, od hrudníka |  |  | áno
Automatická synchronizácia súborov 2D, 3D a 4D údajov |  |  | áno
Parametrická analýza dynamiky: wash-in, wash-out, typ krivky, miera zosilnenia, PEI (Positive Enhancement Integral) |  |  | áno
Súbor preddefinovaných rozložení vhodných na čítanie prsníkov na jednom alebo dvoch monitoroch |  |  | áno
Automatický výpočet intuitívnych farebne kódovaných máp ako prekrytie anatómie |  |  | áno
Analýza kriviek za chodu na základe ROI a VOI |  |  | áno
Výpočet zväčšujúceho objemu |  |  | áno
Grafická štatistika objemu zväčšenia lézie |  |  | áno
Vykazovanie podľa štandardu BI-RADS |  |  | áno
MR onkologický softvér s nasledovnými funkcionalitami:
Nástroj na hodnotenie RECIST |  |  | áno
Ďalšie špecifické onkologické rozloženia |  |  | áno
Špeciálne rozloženie pre následné sledovanie |  |  | áno
Štruktúrovaná správa na komunikáciu výsledkov |  |  | áno
Onkologický softvér:
Histogram založený na VOI a ROI analýze |  |  | áno
Intuitívna definícia farieb pre tri oblasti histogramu |  |  | áno
Možnosť uloženia predvolieb pre analýzu histogramov |  |  | áno
Spätné mapovanie farieb histogramu na referenčný obraz |  |  | áno
Hodnotenie a trend nádorového zaťaženia celého tela na základe ADC |  |  | áno
Výpočet kvantitatívnych parametrov ako je objem segmentácie, priemerná hodnota ADC, štandardná odchylka a percentyl |  |  | áno
MRI celého tela na monitorovanie odpovede na liečbu |  |  | áno
Nástroje na hodnotenie perfúzie T1.
Korekcia elastického pohybu |  |  | áno
Registrácia dynamických údajov na anatomické údaje |  |  | áno
Manuálny alebo automatický výber objemu spracovania (sféroid alebo kubus) |  |  | áno
Kvalitatívny model: wash-in, wash-out, iAUC, TTP, AT, PEI |  |  | áno
Kvantitatívny model (Toftsov model): Ktrans, Kep, Ve. |  |  | áno
K dispozícii sú min. tri preddefinované arteriálne vstupné funkcie
Prekrytie parametrických máp na zvolených MR snímkach |  |  | áno
Analýza kriviek za chodu, na základe ROI a VOI |  |  | áno
Konfigurovateľné tak, aby automaticky vykonávalo korekciu pohybu, registráciu a počiatočný výpočet farmakokinetickej analýzy ľahko vo fáze predbežného spracovania |  |  | áno
Integrácia do pracovného postupu prostaty: Predspracované výsledky sa automaticky zobrazujú v hlavnom kroku čítania |  |  | áno
Export výsledkov spracovania vo formáte DICOM alebo .CSV |  |  | áno
MR Softvér s nasledovnými funkcionalitami:
Umožňuje zobrazovať a ukladať plnoformátové obrázky, napr. chrbtice alebo cievneho stromu, zložené z viacerých prekrývajúcich sa etáp |  |  | áno
Súbory údajov s rôznym FoV, rozlíšením, matricou a hrúbkou rezu možno skladať a kombinovať |  |  | áno
Špecializované algoritmy na skladanie, optimalizované na generovanie anatomických alebo angiografických plnoformátových snímok |  |  | áno
Pôvodné, detailné a rekonštruované snímky možno zobraziť v rôznych rozloženiach |  |  | áno
Merania na rekonštruovaných snímkach, napr. meranie Cobbovho uhla, kyfotického uhla, vertikálnych výškových rozdielov a horizontálnych medzipriestorov na diagnostiku skoliózy |  |  | áno
Kľúčové snímky/nálezy z pracovného postupu zostavovania možno preniesť do reportingu |  |  | áno
Krok kompozície je automaticky integrovaný do celej chrbtice a angio multifunkčnej stanice pre rýchly prístup k plnoformátovým snímkam. |  |  | áno
MR Perfúzie
Umožňuje spracovanie súborov údajov o perfúzii mozgu |  |  | áno
Korekcia pohybu perfúznych údajov pre spoľahlivejšie výsledky |  |  | áno
Farebné zobrazenie relatívneho stredného tranzitného času (relMTT), relatívneho objemu mozgovej krvi (relCBV) a relatívneho prietoku krvi mozgom (relCBF), času do vrcholu (TTP) a percenta základnej hodnoty pri vrchole (PBP) |  |  | áno
Na vytvorenie perfúznych máp sa môže použiť globálny alebo lokálny AIF. |  |  | áno
Automatický lokálny AIF s korekciou T1 pre korigovanie účinku úniku spôsobeného hematoencefalickou bariérou |  |  | áno
Integrovaný krok korekcie pohybu pre perfúzne údaje ovplyvnené pohybom pacienta |  |  | áno
Flexibilný výber arteriálnej vstupnej funkcie (AIF) na analýzu zohľadňujúcu dynamiku obohacovania kontrastnou látkou v čase |  |  | áno
Šablóna na podávanie správ orientovaná na ochorenia v oblasti MR neurológie |  |  | áno
Rozšírenie hodnotenia mozgu o výpočet rozdielu perfúzie a difúzie. Hodnotenie sa môže vykonať na základe výpočtu rozdielu medzi dvoma ROI alebo aj niekoľkými kombinovanými ROI v 2D súboroch údajov. |  |  | áno
Vyhodnocovanie na základe umelej inteligencie
Softvér využívajúci umelú inteligenciu na vyšetrenie MR mozgu s minimálnym počtom vyšetrení 300/rok po dobu 120 mesiacov:
Nástroj na automatickú segmentáciu mozgu s volumetrickým reportom (morfometria) na báze umelej inteligencie využívajúci hlboké neuronové siete (DNN). |  |  | áno
Porovanie výsledkov s nomatívnymi údajmi od zdravej populácie |  |  | áno
Detekcia min. 45 rôznych mozgových štruktúr |  |  | áno/nie
Výsledky vyjadrené v číselných hodnotách (report) s vizualizáciou týchto výsledkov (mapa) |  |  | áno
Zobrazenie oblastí mozgu inou farbou |  |  | áno
Zobrazenie odchýlok pre každú štruktúru mozgu od priemerného normatívneho objemu zodpovedajúceho veku a pohlavia |  |  | áno
Podpora DICOM dát nezávislá od dodávateľa MR |  |  | áno
Automatické spracovanie výsledkov so štrukturovaným reportom a automatickým odoslaním do PACS systému |  |  | áno
Prístup k výsledkom aj z web rozhrania |  |  | áno
Využitie cloudového riešenia |  |  | áno
Softvérové vybavenie využívajúce umelú inteligenciu na vysetrenie MR prostaty s minimálnym počtom vyšetrení 200/rok po dobu 120 mesiacov:
Automatická segmentácia prostaty a odhad objemu s možnosťou manuálnych úprav |  |  | áno
Výpočet hustoty PSA na základe vstupnej hodnoty PSA pacienta |  |  | áno
Export výsledkov vo formáte RTSS, ktorý je môžné importovať do ultrazvukových systémov |  |  | áno
Export výsledkov vo forme vypálených kontúr v obrazoch MR DICOM |  |  | áno
HW pre príjmanie a odosielanie dát na Cloud v min. konfigurácii:
Počet jadier |  | úpčet | 8
Frekvencia CPU |  | Ghz | 4.1
RAM + 2 volne sloty na rozsirenie do buducna |  | GB | 16
SSD |  | GB | 512
USB |  | počet | 6
LAN |  |  | áno
OS Windows 11 Pro |  |  | áno
Hardvérové vybavenie klientských post-processingových staníc:
HW pre vyhodnocovacie stanice:
Počítačová jednotka s minimálne šesťjadrovým procesorom s kmitočtom |  | Ghz | 4.1
Operačná pamäť RAM |  | GB | 32
Kapacitná veľkosť pevného disku HDD |  | TB SATA SSD | 1
Grafické rozhranie PC prispôsobené požiadavkám MR prístroja |  |  | áno
Sieťové rozhranie Ethernet pre komunikáciu s inými zariadeniami, |  |  | áno
Plná DICOM 3.0 kompatibilita |  |  | áno
USB konektor pre pripojenie externých zariadení, |  |  | áno
DVD-RW archivačné zariadenie s možnosťou uchovávania obrazov na CD/DVD médiá, s možnosťou pridania prehliadača |  |  | áno
Grafická karta s 3 monitorovým výstupom |  |  | áno
2x Diagnostický, certifikovaný monitor min 2 MPx a uhlopriečkou min 21" pre každú stanicu |  |  | áno
Popisovaci monitor pre prácu v NIS/RIS pre každú stanicu 1ks, rozlíšenie min. FullHD |  | ks | 1
Uhlopriečka popisovacieho monitora |  | palce | 23
Záložný zdroj- UPS pre každú stanicu zvlášť |  |  | áno
Podmienky dodania
Pripojenie do NIS/RIS vrátane realizácie a zfunkčnenia zo strany dodávateĺa MR prístroja v súčinnosti s dodávateľom NIS/RIS (zabezpečenie súčinnosti s dodávateľom NIS/RIS je na strane verejného obstarávateľa) |  |  | áno
Faradayova klietka pre RF tienenie vrátane vnútorného vybavenia a rozvodov medicinálnych plynov vnútri Faradayovej klietky. |  |  | áno
Núdzové vytiahnutie hélia -quench rúra |  |  | áno
LED osvetlenie Faradayovej klietky vrátane možnosti meniť farbu osvetlenia z ovládacej miestnosti. |  |  | áno
Okno do faradayovej klietky |  |  | áno
MR kompatibilná/plnefunkčná kamera do priestorov magnetickej rezonancie na zadnú stenu Faradayovej klietky a MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie umiestnenej na prednú stenu alebo strop Faradayovej klietky |  |  | áno
Obe MR kompatibilné kamery musia byť pripojené k min. 12" obrazovke v ovládacej miestnosti. |  |  | áno
Penetračný panel s vlnovodami pre všetko príslušenstvo. |  |  | áno
Chladenie MR systému pomocou externého chladiča. |  |  | áno
Systém chladenia dimenzovaný na trvalý maximální výkon stroja, s možnosťou núdzovej prevádzky na vodu z vodovodnej rady a autonómne vzdialenú správu a diagnostiku chladenie. Prevádzkové podmienky chladiaceho systému v rozmedzí vonkajších teplot +45°C až - 30°C. |  |  | áno
Doplnkové vybavenie
Obojsmerné dorozumievacie akustické zariadenie medzi MR vyšetrovňou a miestnosťou ovládača |  |  | áno
MR kompatibilné slúchadlá, vrátane štupľlových slúchadiel do hlavovej cievky |  |  | áno
Záložný zdroj - UPS pre akvizičnú stanicu pre uchovanie dát v prípade výpadku el. prúdu |  |  | áno
Nemagnetický hasiaci prístroj |  |  | áno
Injektor kontrastnej látky kompatibilný s dodaným MR |  |  | áno
Knihy/brožúry/letáky pre náuku pediatrických pacientov o MR počas doby čakania na vyšetrenie pre zníženie ich stresu a nepohodlia počas vyšetrenia - dedikované materiály určené pre pediatrických pacientov v počte kusov min. 200 výtlačkov |  |  | áno
Energetická spotreba- produktovým listom deklarovaná spotreba energie
Maximálna spotreba pre vypnutý systém |  | kW | 4.5
Maximálna spotreba pre systém pripravený na skenovanie |  | kW | 9
Maximálna spotreba pre skenovanie |  | kW | 28
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: |  |  |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované min. zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie MR prístroja 3T vrátane príslušenstva a komplexných služieb (ďalej len "tovar" alebo "prístroj")
2.1 | do 90 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu prístroja a zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu
3.1. | Pred dodaním prístroja a najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy dodávateľ doručí kompletný návrh priestorového usporiadania dodávky prístroja a technologický projekt k potrebným stavebným úpravám vypracovaný tak, aby objednávateľ na základe tohto dokumentu dokázal pripraviť miesto inštalácie prístroja
4. | Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, nie však výlučne
5.1 | návod na použitie prístroja v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja
6. | Súčasťou dodania prístoja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje po riadnom dodaní prístroja komplexnú záruku na dodaný prístroj, v trvaní min. dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je prístroj riadne uvedený do prevádzky . Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať dodávateľ výlučne autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroji za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov, hodnôt a funkcionalít, uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch prístroja, t.j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,hodnotám a funkcionalitám
8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy prístroja), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom na prístroj
8.3 | vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia dodávateľa a odsúhlasenia objednávateľom, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia prístroja (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
8.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
8.5 | vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu a vykonanie upgradu softvérových funkcionalít prístroja
8.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu k prístroju, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie resp, dodania prístroja, v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
8.10 | technická telefonická podpora poskytovaná v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa, dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska. Verejný obstarávateľ zároveň požaduje, aby dodávateľ zabezpečil okrem telefonickej podpory možnosť nahlásenia vady na zariadení (servisnej udalosti) prostredníctvom webu a/alebo mobilnej aplikácie výrobcu pre iOS aj Android
8.10 | Dodávateľ zabezpečí aplikačné školenie v priestoroch verejného obstrávateľa v dĺžke minimálne 20 pracovných dní s možnosťou čerpania uskutočnenia školení v 3 samostatných školeniach v priebehu 12 mesiacov odo dňa riadneho dodania prístroja.
8.11 | Dodávateľ poskytne prístup k elektronickej vzdelávacej platforme výrobcu prístroja pre ponúkaný MR prístroj uchádzačom v rozsahu pre min. 3 užívateľov ročne
8.12 | Dodávateľ poskytne verejnému obstarávateľovi prehľadový reportovací a plánovací servis online systému výrobcu prístroja (napr. prostredníctvom web rozhrania a mobilnej aplikácie pre iOS aj Android)
8.13 | Dodávateľ poskytne zabezpečené riešenie výrobcu prístroja pre vzdialenú správu prístroja spĺňajúcu štandard min. normy DIN EN ISO/IEC 27001:2017 a štandard pre kybernetickú bezpečnosť podľa normy ISO/IEC 27001:2013 (vyhovujúce internetové pripojenie s verejnou statickou IP adresou zabezpečí verejný obstarávateľ/objednávateľ
8.14 | Dodávateľ gerantuje uptime prístoja: minimálne 95%
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na prístroji. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
9.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie resp. umiestnenia prístroja, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do 4 hodín od nahlásenia vady na prístroji.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
10.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu - po odsúhlasení objednávateľom do sedemdesiatdva (72) hodín odo dňa odsúhlasenia objednávateľom
11. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12. | Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu prístroja tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu prístroja. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
16. | Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu prístroja.
17. | Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.
18. | Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre dodaný prístroj počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia prístroja do prevádzky na pracovisku objednávateľa.
19. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný prístroj , ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.
20. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom za riadne dodaný prístroj. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
21. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, najmä, nie však výlučne - náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním prístroja a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k prístroju na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie resp. dodania prístroja.
22. | Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, Názov výzvy: "Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc", Kód Výzvy: 11102-21-V11. link: https://www.crz.gov.sk/zmluva/10257083/
23. | Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/ v súvislosti s dodávaným prístrojom a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
24. | Predávajúci vyhlasuje, že v prípade, ak mu v súvislosti s uzatvorením zmluvy na dodanie tovaru vznikne povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), alebo jeho subdodávateľom, bude ku dňu uzavretiu zmluvy na dodanie prístroja platne zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
25. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: |  |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru (zariadenia/prístroja) spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhlásenie o zhode“.
2. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému zariadeniu alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠUKL k ponúkanému prístroju. V prípade, ak v čase predkladania ponuky, tovar ponúkaný dodávateľom nemá registráciu prístroja na území SR, dodávateľ predloží čestné vyhlásenie v ponuke a v čase pred podpisom zmluvy resp. v deň podpisu zmluvy predloží doklad o platnej registrácií prístroja vystavený ŠUKL.
3. | Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného prístroja. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, tak aby objednávateľ dokázal posúdiť všetky stanovené min. požiadavky na predmet zákazky
4. | Objednávateľ má právo, v prípade potreby požiadať dodávateľa aj o predloženie potvrdenia vystaveným a potvrdeným výrobcom prístroja k dodávateľom dekladovaným informáciám o prístroji (v prípade, ak o to požiada) a dodávateľ je povinný tento doklad predložiť (vyhotovený v slovensko resp. českom jazyku).
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/produktový list/návod na obsluhu k ponúkanému prístroju
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia (resp. prístroja):
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený prístroj v plnom rozsahu spĺňa funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného prístroja, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazke.
V: |  |  |  | podpis:
Dňa: |  |  |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: