## Príloha č. 1
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Servoventilátory
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
Názov skupiny dodávateľov:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis uchádzača v Obchodnom registri:
(Označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje)
Zápis uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov:
(Uchádzač uvedie registračné číslo zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov)
Uchádzač je MSP (uchádzač uviedie do akej kategórie podnikov patrí): MSP je skratka mikro, malých a stredných podnikov (Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat neprekračuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 43 miliónov EUR) |  | uchádzač uvedie, do ktorej kategórie MSP patrí
Zápis uchádzača v Registri partnerov verejného sektora:
(Uchádzač uvedie číslo vložky zápisu do Registra partnerov verejného sektora)
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Údaje o osobe podľa § 49 ods.5 ZVO
Meno a priezvisko:
Obchodné meno alebo názov:
Adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania:
IČO (ak je pridelené)
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2,
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Servoventilátory
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch vrátane ich príloh,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia, potvrdenia a údaje a informácie uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé, aktuálne a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, uvedených v predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | vyhlasujem, že s návrhom zmluvných podmienok v Prílohe č. 8 "Kúpna zmluva" bez výhrad SÚHLASÍM,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Servoventilátory
ČESTNÉ VYHLÁSENIE KU KONFIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Servoventilátory
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto vyhlasujem, že:
- | nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Servoventilátory
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA K OBMEDZENIAM VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V SÚVISLOSTI S VOJNOVÝM KONFLIKTOM NA UKRAJINE – SANKCIE VOČI RUSKU
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Týmto čestne vyhlasujem, že:
- | v spoločnosti, uchádzača nefiguruje ruská účasť, ktorá prekračuje limity stanovené v článku 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
Predovšetkým vyhlasujem, že:
(a) uchádzač ani zástupcovia jeho orgánov nie sú ruským štátným príslušníkom ani fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom so sídlom v Rusku;
(b) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú právnickou osobou, subjektom alebo orgánom, ktorých vlastnícke práva priamo alebo nepriamo vlastní z viac ako 50 % subjekt uvedený v písmene a) tohto odseku;
(c) uchádzač ani členovia jeho orgánov nie sú fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán, ktorý koná v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmene a) alebo b) tohto Čestného vyhlásenia
(d) subjekty uvedené v písmenách a) až c) nemajú účasť vyššiu ako 10% hodnoty zákazky v subdodávateľovi, dodávateľovi alebo v subjekte, ktorého kapacity ako uchádzač využívam na plnenie zákazky podľa § 34 ods.3 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskších predpisov.
Zároveň prehlasujem, že realizácia plnenia zmluvy, ktorá bude výsledkom daného verejného obstarávania zo strany uchádzača (úspešného) nie je v rozpore so zákonom č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov a teda najmä neporušuje akúkoľvek medzinárodnú sankciu upravenú v akomkoľvek predpise o medzinárodnej sankcií podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Servoventilátory
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru a odkaz, kde v predloženom prospektovom doklade k ponúkanému tovaru sa informácia nachádza pre učely overenia verejným obstarávateľom)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
Položka č. 1 - Servoventilátory - 20 ks |  | parameter
|  | MJ | min. | max. | presne
1. | Prístrojová technika určená pre invazívnu i neinvazívnu ventilačnú podporu. |  |  |  | požaduje sa
2. | Prístroj vybavený konvenčnými a pokročilými inteligentnými ventilačnými režimami. |  |  |  | požaduje sa
3 | Prístroj v kompaktnom a jednoducho transportovateľnom vyhotovení. |  |  |  | požaduje sa
4 | Uhlopriečka užívateľského farebného dotykového displeja minimálne: | palec (") | 15
5. | Dotyková obrazovka (displej) s funkciou pre denný a nočný režim. |  |  |  | požaduje sa
6 | Výdrž batérie bez napojenia na elektrickú sieť minimálne: | minút | 60
7 | Určený pre plnohodnotnú dlhodobú ventiláciu detí a dospelých. |  |  |  | požaduje sa
8 | Konštrukčné a softvérové vyhotovenie prístroja umožňujúce nastavenie a používanie konvenčných a pokročilých ventilačných režimov, podporných technológií pre ventilačnú podporu dospelých a detských pacientov. |  |  |  | požaduje sa
9 | Konštrukčné a softvérové vyhotovenie prístroja umožňujúce ventiláciu všetkých vekových kategórií s voliteľným typom ventilácie pre novorodenca (minimálne formou opcie), dieťa a dospelého pacienta všetkých hmotnostných kategórií s možnosťou diferenciácie pohlavia – muž / žena, nakoľko uvedené parametre sú používané na korekciu prepočtov - kalkulácii určitých parametrov. |  |  |  | požaduje sa
10 | Konštrukčné vyhotovenie prístroja zabezpečujúce jeho pohon s prívodmi plynov z centrálnych rozvodov pre kyslík a vzduch alebo aj bez potreby prívodu stlačeného vzduchu z centrálneho rozvodu medicinálnych plynov , v danom prípade sa požaduje turbínový pohon so zárukou na turbínu do konca životnosti ventilátora alebo zabudovaný kompresor so zárukou do konca životnosti ventilátora ako súčasť dodávky. |  |  |  | požaduje sa
11 | Softvérové vyhotovenie prístroja umožňujúce zadávanie výšky pacienta a hmotnosti s výpočtom IBW pre optimálnu, protektívnu a bezpečnú ventiláciu. |  |  |  | požaduje sa
12 | Softvérové vyhotovenie prístroja zabezpečujúce parametrické nastavenie jednotlivých ventilačných režimov v súlade s ventilačnými potrebami aktuálneho pacienta formou zadávania údajov o pacientovi - hmotnosti a výšky pacienta. |  |  |  | požaduje sa
13 | Požaduje sa: možnosť dovybavenia systému novými technológiami, intuitívne ovládanie ventilačnej jednotky, jednoduchá manipuláciu s kompletne zostaveným prístrojom, priestorová nenáročnosť prístroja, bezpečná manipulácia a presun. |  |  |  | požaduje sa
14 | Požaduje sa funkcia ovládania parametrov ventilačnej terapie pomocou: mechanického otočného/potvrdzovacieho tlačidla, mechanických tlačidiel priamej voľby alebo ovládanie formou dotykovej obrazovky alebo kombináciou uvedených ovládacích prvkov. |  |  |  | požaduje sa
15 | Softvérové vyhotovenie prístroja s obsahom integrovaného systému nápovedy s grafickým zobrazením. |  |  |  | požaduje sa
16 | Požaduje sa možnosť zablokovania dotykovej funkcie obrazovky prístroja pre zabránenie náhodných zmien ventilačných parametrov v priebehu dezinfekcie a transportu ventilačnej techniky. |  |  |  | požaduje sa
17 | Softvérové vyhotovenie prístroja zabezpečujúce kontinuálne zobrazovanie aktuálnych riadiacich parametrov ventilácie a monitorovaných/vypočítaných hodnôt na displeji prístroja. |  |  |  | požaduje sa
18 | Konštrukčné vyhotovenie prístroja umožňujúce odnímanie displeja od tela ventilátora s funkcionalitou vzdialeného monitorovania a vzdialeného riadenia ventilačnej terapie pacienta zo vzdialenosti min. 2,8 m od prístroja umelej pľúcnej ventilácie. |  |  |  | požaduje sa
19 | Konštrukčné vyhotovenie prístroja umožňujúce jeho rozdeliteľnosť na samostatné časti s podmienkou zachovania plnej funkčnosti prístroja ako celku. Prístroj rozdeliteľný na samostatné časti: monitorovací panel, ventilačná jednotka, prevozný stojan. |  |  |  | požaduje sa
20 | Požaduje sa ovládací panel prístroja umožňujúci presné a bezpečné nastavovanie a riadenie jednotlivých ventilačných parametrov. |  |  |  | požaduje sa
21 | Konštrukčné a softvérové vyhotovenie prístroja umožňujúce konfiguráciu dotykovej obrazovky prístroja užívateľom v súlade s jeho aktuálnymi preferenciami. |  |  |  | požaduje sa
22 | Požaduje sa užívateľom konfigurovateľná dotyková obrazovka s možnosťou výberu zobrazenia monitorovaných údajov užívateľom vo viacerých prednastavených formách rozloženia, napr. krivky, slučky, grafické vyobrazenie aktuálnej pľúcnej mechaniky. |  |  |  | požaduje sa
23 | Konštrukčné a softvérové vyhotovenie prístroja umožňujúce testovanie správneho a bezpečného zostavenia prístroja pre začatie účinnej ventilačnej podpory. Musí umožňovať testovanie parametrov: integrita a tesnosť okruhu, kalibrácia prietokového senzora, kalibrácia O2 senzora nespotrebného charakteru (nie chemický senzor), kalibrácia CO2 senzora. |  |  |  | požaduje sa
24 | Požaduje sa možnosť zahájenie ventilačnej terapie v kritických situáciách bez potreby predošlej kalibrácie a testov prístroja. |  |  |  | požaduje sa
25 | Požaduje sa optický alarm viditeľný zo všetkých strán prístroja a nezávislá redundantná signalizácia alarmového hlásenia na obrazovke displeja. |  |  |  | požaduje sa
26 | Požaduje sa možnosť použitia ventilačných okruhov pre jednorazové aj opakovateľné použitie, ako aj okruh s aktívnym alebo pasívnym zvlhčovaním. |  |  |  | požaduje sa
27 | Požaduje sa softvérová verzia v slovenskom alebo v českom jazyku, návod na použitie v slovenskom jazyku. |  |  |  | požaduje sa
Ventilačné parametre:
28 | Dychový objem | ml | 20-2000
29 | PEEP/CPAP | cmH2O | 1 - 50
30 | Kyslík | % | 21-100%
31 | Pomer I:E |  | 1:9 - 4:1
32 | Doba nádychu | s | 0,1 - 5
33 | Doba výdrže | s | 0 - 1,5
34 | Čas na spodnej tlakovej hladine (Bi Level) | s | 0,2 - 10
35 | Čas na hornej tlakovej hladine (Bi Level) | s | 0,2-30
36 | Podporný tlak | cmH2O | 0 - 95
37 | Prietok - HighFlow pre kyslíkovú terapiu | l/min | 2 - 60
38 | Strmosť nárastu tlaku | ms | 25 - 400
39 | Citlivosť spúšťača výdychu (ETS) | % | 5 -70
40 | Citlivý a presný prietokový asistor/spúšťač, aplikovateľný pre všetky kategórie pacientov | kat. | novorodenec - dospelý
41 | Špičkový prietok | l/min | 2 - 180
42 | Dychová frekvencia | dych/min | 4 - 80 dych/min
Ventilačné režimy a funkcie:
43 | Požaduje sa adaptívna ventilácia v uzatvorenej slučke - režim ventilácie pacienta pri plynulom prechode od plne riadenej, cez striedavú až po podpornú ventiláciu pacienta s alarmom prekročenia minútovej ventilácie. |  |  |  | požaduje sa
44 | Požaduje sa automatizovaný ventilačný režim zabezpečujúci ochranu pacienta pred volutraumou/barotraumou prostredníctvom automatickej a po každom dychu realizovanej regulácie dychového objemu a frekvencie dýchania v závislosti od dynamicky sa meniacej respiračnej mechaniky pacienta alebo propocionálny ventilačný režim s veľkosťou a dĺžkou podpory pacienta priamo úmernej meranému úsiliu pacienta o nádych, čo zabezpečí ideálnu ventiláciu |  |  |  | požaduje sa
45 | Tlakovo riadený ventilačný režim |  |  |  | požaduje sa
46 | Tlakovo riadený ventilačný režim - synchronizovaný |  |  |  | požaduje sa
47 | Tlaková podporná ventilácia |  |  |  | požaduje sa
48 | Tlaková ventilácia na dvoch tlakových úrovniach |  |  |  | požaduje sa
49 | Tlaková podpora a ventilácia s uvoľnením tlaku v dýchacích cestách |  |  |  | požaduje sa
50 | Objemovo riadený ventilačný režim |  |  |  | požaduje sa
51 | Objemovo riadený ventilačný režim - synchronizovaný |  |  |  | požaduje sa
52 | Neinvazívna ventilácia s apnoe zálohou |  |  |  | požaduje sa
53 | Neinvazívna ventilácia s časovaním |  |  |  | požaduje sa
54 | Kyslíková terapia vysokým prietokom |  |  |  | požaduje sa
55 | Musí umožňovať voľbu nastavenia asistora prietokovu pre rôzne kategórie a veľkosti pacientov |  |  |  | požaduje sa
56 | Zobrazenie ventilačných parametrov: AutoPEEP resp. PEEPtotal, Cstat |  |  |  | požaduje sa
57 | Zobrazenie ventilačných parametrov : špičkový inspiračný a expiračný prietok, P 0.1, PTP alebo ekvivalenty NIF resp. SI, , RSB alebo SBI resp. WOB |  |  |  | požaduje sa
58 | Zobrazenie parametrov respiračnej mechaniky: RC insp, RC exp, R insp, R exp alebo ekvivalenty: Cdyn, Cstat, Ri, Re alebo TC, R , Rpac, Cdyn, C20/C |  |  |  | požaduje sa
59 | Zobrazenie ventilačných parametrov: tlak, inspiračný a expiračný prietok, objem, čas, pomer I:E, plynov + vypočítaných parametrov (rezistencia, časové konštanty, poddajnosť a iné) |  |  |  | požaduje sa
60 | Požaduje sa funkcionalita grafického zobrazovania kriviek v čase (prietok, objem, tlak), ventilačné slučky a zaznamenávanie trendov monitorovaných parametrov. |  |  |  | požaduje sa
61 | Softvérové vyhotovenie prístroja umožňujúce vyhotovenie a zobrazenie kvázistatickej nízkoprietokovej tlakovo-objemovej krivky s možnosťou automatickej identifikácie inflexných bodov a PDR (P-V manéver) alebo ekvivalentné riešenie automatickým krokovým manévrom so zobrazením zmien poddajnosti pri zmenách tlaku |  |  |  | požaduje sa
62 | Softvérové vyhotovenie prístroja umožňujúce prípravu a vykonávanie recruitment manévrov s funkcionalitou spätnej verifikácie ich klinického účinku na pacienta alebo automatický spätnoväzobný krokový manéver pre určenie ideálneho PEEP a riadiaceho tlaku |  |  |  | požaduje sa
63 | Konštrukčné a softvérové vyhotovenie prístroja zabezpečujúce efektívnu kompenzáciu únikov ventilačnej zmesi pri invazívnej a neinvazívnej ventilácii s automatickým nastavením citlivosti asistorov pre optimálnu synchronizáciu s dychovou aktivitou a úsilím pacienta. |  |  |  | požaduje sa
65 | Požaduje sa integrovaný rozprašovač liekov - nebulizačná liečba systémom mikronebulizácie vibračnou sieťou / ultrazvuková nebulizácia - integrovaná v prístroji. |  |  |  | požaduje sa
66 | Softvérové vyhotovenie prístroja zabezpečujúce zobrazenie grafickej reprezentácie respiračnej mechaniky pacienta vo forme dynamického vyobrazenia grafiky alebo ekvivalentným spôsobom pre vyhodnotenie protektívnej ventilácie. |  |  |  | požaduje sa
67 | Požaduje sa zabudovaný technický vstup pre meranie EtCO2 časová/ objemová kapnografia, mainstream - požaduje sa kompletná zostava pre meranie EtCO2 (technický vstup, pripojovací kábel, senzor). |  |  |  | požaduje sa
68 | Softvérové vyhotovenie prístroja s funkcionalitou kompenzácie kompletného dýchacieho okruhu. |  |  |  | požaduje sa
69 | Konštrukčné a softvérové vyhotovenie prístroja zabezpečujúce možnosť vyhotovenia a uloženia snímky obrazovky na vonkajšie pamäťové médium alebo do pamäte prístroja. |  |  |  | požaduje sa
70 | Zostava prístroja vybavená možnosťou doplnenia o meranie ezofageálneho tlaku Pes, s následnou interpretáciou transpulmonálneho tlaku a zobrazením oboch meraných veličín na obrazovke prístroja. Vyžadujú sa minimálne 2 zostavy aj so senzormi pre meranie Pes, v celkovej dodávke prístrojov. |  |  |  | požaduje sa
71 | Zostava prístroja musí umožňovať súčasné zobrazenie nasledovných tlakových kriviek na jednej obrazovke: Tlak v dýchacích cestách (Paw), Ezofageálny tlak (Pes), Transpulmonálny tlak (PL) |  |  |  | požaduje sa
Zvlhčovanie dýchacích plynov v priebehu ventilačnej terapie:
72 | Aktívny zvlhčovač dýchacích plynov s možnosťou voľby teploty zvlhčenej ventilačnej zmesi na výstupe z komory v závislosti od druhu zvoleného ventilačného režimu - invazívny/neinvazívny |  |  |  | požaduje sa
73 | Vyhrievanie expiračnej vetvy s teplotným gradientom voči výstupnej teplote zo zvlhčovanej komory pre zabránenie tvorby kondenzátu v expiračnej vetve okruhu. |  |  |  | požaduje sa
74 | Ovládanie zvlhčovača dýchacích plynov priamo z ovládacieho panelu zvlhčovača |  |  |  | požaduje sa
75 | Funkcionalita kontinuálneho merania a zobrazovania aktuálnej teploty ventilačnej zmesi |  |  |  | požaduje sa
Celková zostava prístroja:
76 | Aktívny zvlhčovač s možnosťou nastavovania teplôt zvlhčovanej ventilačnej zmesi alebo s automatickým režimom riadenia teploty. |  |  |  | požaduje sa
77 | Držiak aktívneho zvlhčovača ventilačnej zmesi. | ks | 1
78 | Držiak pacientskych hadíc. | ks | 1
79 | Držiak vody. | ks | 1
80 | Mobilný stojan s postrannými eurolištami a s možnosťou vybavenia o držiak na fľaše O2. | ks | 1
81 | Tlaková hadica O2 a vzduchu AIR (ak nie je turbína/kompresor súčasťou) | ks | 1
82 | Kompletný duálne vyhrievaný dýchací okruh s komorou | ks | 10
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7,
Verejný obstrávateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice
Predmet zákazky: Servoventilátory
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - kalkulácia ceny
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za počet MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Celková cena za počet MJ v EUR s DPH - kritérium hodnotenia
1. | Servoventilátory (vrátane príslušenstva) | ks | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
kritérium na vyhodnotenie ponúk - celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky
Infomatívny rozpis ceny 1 MJ -položka Servoventilátor
Por. č. | Názov položky predmetu zákazky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ, záruka 60 mesiacov | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Jednotková cena v EUR s DPH | Celková cena za počet MJ v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | Celková cena za počet MJ v EUR s DPH
1. | Servoventilátory | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Držiak aktívneho zvlhčovača ventilačnej zmesi | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Držiak pacientskych hadíc | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Držiak vody | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Mobilný stojan s postrannými eurolištami a s možnosťou vybavenia o držiak na fľaše O2 | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Tlaková hadica O2 | ks | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Kompletný duálne vyhrievaný dýchací okruh s komorou | ks | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Uchádzač:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
V: | [6 empty] | Podpis a pečiatka uchádzača
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač