SEKCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA odbor realizácie verejného obstarávania

Pribinová 2, 812 72 Bratislava

							

|  | Všetci uchádzači zaradení do ID 36478 (prostredníctvom systému JOSEPHINE) |
| --- | --- |

							

| Váš list číslo/zo dňa | Naše číslo | Vybavuje | Bratislava |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SVO-RVO2-2025/000649-006 | Mgr. Petronela Pitoňáková | 11.04. 2025 |

Vec: Zaslanie odpovede na žiadosť o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk č. 3

Na základe  doručenej žiadosti o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk v zriadenom dynamickom nákupnom systéme „Laboratórne príslušenstvo, technika a nábytok_DNS“ v rámci konkrétneho obstarávania na predmet zákazky „Modernizácia prístrojového vybavenia pre forenzné laboratórne skúmania“ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám v prílohe zasielame nasledujúce vysvetlenie, ktoré Verejný obstarávateľ zároveň zverejnil na webovom sídle JOSPEHINE, na Elektronickej tabuli v rámci predmetnej zákazky.

Otázka č. 1

Verejný obstarávateľ požaduje pre časť č. 4 - Komora pre Ninhydrín a DFO pracovnú teplotu nastaviteľnú min. do 110°C.
Bude verejný obstarávateľ akceptovať komoru s pracovnou teplotou 100°C, nakoľko sa jedná o teplotu používanú pri profesionálnych komorách pre forenzné účely u DFO pre optimálne dosiahnutie fluorescenčných výsledkov? Navyše pri vyšších teplotách by mohlo dôjsť k poškodeniu dokumentov a prípadnému zníženiu kvality odtlačkov a tým pádom by sa znehodnotila celá činnosť.

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať komoru s pracovnou teplotou 100°C, a zotrváva na svojej požiadavke, to znamená na nastaviteľnej pracovnej teplote min. do 110 °C.

S pozdravom

.........................................................

Ing. Branislav Chlebana

generálny riaditeľ

sekcie verejného obstarávania MV SR