„**Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nadlimitnej verejnej súťaže na zákazku – Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu“**.

Opis obstarávania: Nemocničné lôžka rozdelené do 9 kategórií, vrátane doplnkovej výbavy, matracov, záručného servisu; Nočné stolíky tvoriace 1 kategóriu vrátane záručného servisu.

Viac je opísané **v súťažných podkladoch** – <https://josephine.proebiz.com/> alebo <https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/409620>

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 142/2017 pod číslom: 10410–MST zo dňa: 20.7.2017.

Dobrý deň,

prijal som žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov dňa 5.8.2017 od záujemcu.

OTÁZKA č. 1:

A.2., Časť 3, odsek 3.1. otázka č. 1: je platným dokladom aj referencia ak odberateľom nebol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v zmysle §7, resp. §9 zákona 343/2015 v platnom znení? otázka č. 2: je možné predložiť zoznam dodávok tovarov v rámci celej Európskej únie?

ODPOVEĎ k otázke č. 1:

**Áno, platným dokladom je aj referencia od odberateľa, ktorý nie je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Uchádzač môže predložiť zoznam rovnakých alebo podobných referencií ako je predmet zákazky aj z iných krajín ako Slovenskej republiky.**

OTÁZKA č. 2:

B.1. Špecifkácia lôžka (časť III. Matrace) v kategórii L3 a L4 obsahujú dva pasívne antidekubitné matrace, ktoré sú si navzájom alternatívou, takže nedáva zmysel aby si konečný odberateľ objednal oba pasívne matrace pre jednotlivé lôžka. otázka: má celková cena v ponuke na lôžko v kategórii L3 a L4 zahŕňať oba požadované opčné pasívne antidekubitné matrace aj keď sú si navzájom alternatívou?

ODPOVEĎ k otázke č. 2:

**Áno, celková cena zahŕňa aj všetky typy matracov v danej kategórii. Nemocnice majú možnosť alternatívneho výberu z matracov typu A, B alebo C (podľa kategórie), a tak isto si môžu v prípade potreby vybrať viac ako jeden kus matraca. Logika tohto kroku reflektuje požiadavku nemocníc na flexibilitu výberu z lôžok a matracov.**

OTÁZKA č. 3:

Firma je schopná ponúknuť v kategórii L6 veľmi unikátne lôžko, ktoré disponuje rôznymi vlastnosťami užitočnými pri polohovaní pacienta ale toto lôžko nemá pacientsku hrazdu (súčasť požadovanej doplnkovej výbavy). Kategória pacientov, pre ktorých je takéto lôžko určené väčšinou nie je ani schopná pacientsku hrazdu použiť.

Otázka č. 1: je v kategórii L6 akceptovateľná ponuka na lôžko, ktoré nemá pacientsku hrazdu?

Otázka č. 2: je v kategórii L6 akceptovateľná ponuka na lôžko, ktoré nemá pár bočných líšt na drobné príslušenstvo, ale má sadu háčikov pre upevnenie drobného príslušenstva?

ODPOVEĎ k otázke č. 3:

**Verejný obstarávateľ upraví v kategórii L6 špecifikáciu lôžka tak, že jej súčasťou nebude pacientska hrazda – verejný obstarávateľ upraví súťažné podklady s danou požiadavkou.**

**Verejný obstarávateľ má výlučné právo na špecifikáciu predmetu zákazky. Funkcionalita predmetných líšt je nevyhnutnou súčasťou požadovaného lôžka kategórie L6.**

OTÁZKA č. 4:

Lôžko, ktoré je firma schopná ponúknuť do kategórie L6 sa vyrába v USA. Aby sme boli schopní ponúknuť konkurencie schopnú cenu, musí sa lôžko transportovať lodnou prepravou, čo trvá dlhší čas. To môže vysoko pravdepodobne viesť k prekročeniu limitu dodania do 10 týždňov a vystaveniu sa veľmi ostrým sankciám za oneskorenie dodávky. otázka: je možné akceptovať dlhší dodací termín pre lôžka kategórie L6, napr. 14 týždňov?

ODPOVEĎ k otázke č. 4:

**Verejný obstarávateľ pri stanovení lehoty dodania bral do úvahy všetky relevantné faktory, ktoré môžu mať vplyv na vlastnú dodávku predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ trvá na dobe dodania tak ako je uvedené v súťažných podkladoch, 10 týždňov.**

OTÁZKA č. 5:

B.2., Článok VI., odsek 6.6 Štruktúra vystavovania faktúr na úhradu zvyšných 10% kúpnej ceny (5% na základe faktúry vystavenej predávajúcim do 15 dní od uplynutia 36 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu a 5% na základe faktúry vystavenej predávajúcim po uplynutí 60 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu) je v priamom rozpore so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zmysle platného znenia. Podľa §73, časť a) tohto zákona musí byť faktúra vyhotovená do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby (teda od dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia). Pripájam ofciálne vyjadrenie Centra podpory pre dane Finančného riaditeľstva SR, z ktorého vyplýva, že v prípade dodržania podmienok uvedených v Článku VI, odsek 6.6 porušíme zákon a vystavíme sa tak sankciám zo strany Daňového úradu. otázka: môžete prosím jasne defnovať spôsob akým máme splniť požiadavky v Súťažných podmienkach (odsek 16.1.5 a odsek 16.2.2) a neporušiť zákon č. 222/2004 Z.z.?

ODPOVEĎ k otázke č. 5:

**Predmetom dodania je dodávka nemocničných lôžok a zabezpečenie servisu 36 mesiacov, resp. 60 mesiacov. Verejný obstarávateľ trvá na stanovenom spôsobe úhrady za predmet zákazky, nakoľko de facto sa jedná aj o poskytovanie služieb v lehote 60 mesiacov odo dňa dodania jednotlivých nemocničných lôžok, vrátane ich vybavenia. Na základe uvedeného je zrejmé, že úspešný uchádzač bude poskytovať služby minimálne počas 60 mesiacov odo dňa dodania nemocničného lôžka.**

OTÁZKA č. 6:

B.2., Článok VII., odsek 7.1 a 7.4 V obchodnej praxi v rámci EU je bežne uplatňovaný princíp reciprocity zmluvných sankcií. V tomto prípade, keď zmluvná pokuta za omeškanie dodávky je vo výške 1% z ceny nedodaného plnenia za každý deň omeškania a za omeškanie s plnením peňažného záväzku je možnosť fakturovať úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov (§ 369 ods. 2 a § 369a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. - základná úroková sadzba ECB + 8 percentuálnych bodov), čo je 0,022% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania, sa jedná o extrémnu disproporciu v sankciách pre zmluvné strany. otázka č. 1: je možné upraviť sankcie v týchto odsekoch tak, aby boli pre obe strany rovnako vyvážené? Zmluvná pokuta vo výške 1% z ceny nedodaného plnenia za každý deň omeškania v kombinácii s relatívne krátkymi dodacími lehotami je veľmi neprimeraná. Toto vytvára vysoké riziko pre dodávateľov, ktoré ovplyvní ich možnosť ponúknuť najlepšiu možnú cenu. otázka č. 2: bolo by možné zredukovať zmluvnú pokutu na 0,1% z ceny nedodaného plnenia za každý deň omeškania s maximálnou hranicou 10%? Poznámka: znížili by sa tam existenčné riziká pre lokálnych distribútorov, zatraktívnilo by to účasť pre výrobcov a tým by sa umožnila väčšia konkurencia.

ODPOVEĎ k otázke č. 6:

**Verejný obstarávateľ trvá na sankciách uvedených v súťažných podkladoch. Uvedenými sankciami sa verejný obstarávateľ bráni špekulatívnym ponukám, ktoré by už v súťažnom postupe mohli negatívnym spôsobom kalkulovať s výškou sankcií, ktorú je oprávnený uplatniť verejný obstarávateľ.**

OTÁZKA č. 7:

Otázka: existuje plán posúdenia inštalačných požiadaviek u jednotlivých koncových odberateľov? upresnenie: musí konkrétna nemocnica schopná zabezpečiť a garantovať transportné cesty (priestor na vyloženie a montáž lôžok, výťahy, šírka dverí v transportnej ceste, ...) na požadované miesta? Alebo je dodanie lôžok na miesto určenia (v konkrétnej nemocnici) vždy len zodpovednosťou dodávateľa? Poznámka: konkrétne dispozície na mieste (miestach) inštalácie môžu veľmi výrazne ovplyvniť náklady inštalácie.

ODPOVEĎ k otázke č. 7:

**Verejný obstarávateľ poskytuje súčinnosť pri realizácii predmetu zákazky. V prípade relevantne zadokumentovaných prekážok na strane odberateľa pri dodávke predmetu zákazky sa primerane budú aplikovať ustanovenia zmluvných podmienok.**

OTÁZKA č. 8:

musí byť lôžko predložené ako vzorka v rámci preukazovania plnenia podmienok účasti uchádzačmi presne v súlade s ponúkaným lôžkom? Presnejšie: môže mať vzorka inštalované extra opcie, ktoré nie sú zahrnuté v ponuke, alebo to je striktne neakceptovateľné?

ODPOVEĎ k otázke č. 8:

**Vzorka predmetu obstarania musí byť minimálne v rozsahu požadovanom v súťažných podkladoch. V prípade vzorky, ktorá má vybavenie nad rámec minimálne požadovaného rozsahu sa bude skúmať, či tieto funkcionality, alebo súčasti vzorky nad rámec požadovaných, nemajú negatívny vplyv na úžitkové vlastnosti. V prípade, že funkcionality alebo súčasti vzorky nad rámec požadovanej špecifikácie nemajú vplyv na požadovanú funkcionalitu, nebude verejný obstarávateľ na ne prihliadať.**

„**Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nadlimitnej verejnej súťaže na zákazku – Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu“**.

Opis obstarávania: Nemocničné lôžka rozdelené do 9 kategórií, vrátane doplnkovej výbavy, matracov, záručného servisu; Nočné stolíky tvoriace 1 kategóriu vrátane záručného servisu.

Viac je opísané **v súťažných podkladoch** – <https://josephine.proebiz.com/> alebo <https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/409620>

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 142/2017 pod číslom: 10410–MST zo dňa: 20.7.2017.

Dobrý deň,

prijal som žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov dňa 8.8.2017 od záujemcu.

OTÁZKA č. 1:

Kategória L3 – matrace

Typ matraca I

Bude zadávateľ akceptovať pasívny antidekubitný matrac z jednou vrstvou, v prípade, že táto bude 5 zónová s hustotou peny  min. 50 kg/m3, ktorá zabezpečí lepšiu redistribúciu tlaku tela a tým zaistí kvalitnejšiu starostlivosť u pacienta s rizikom vzniku dekubitov ?

Bude zadávateľ akceptovať paropriepustnosť poťahu 360 g/m2/24 h?

ODPOVEĎ k otázke č. 1:

**Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať pre Kategóriu L3, Typ matraca I aj matrac s jednou vrstvou, ak má minimálnu hustotu peny 50kg/m3 a 5 zón, nakoľko to považuje za špecifikáciu funkčne vyššie ako minimálne požadované parametre.**

**Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať pre Kategóriu L3, Typ matraca I aj matrac s paropriepustnosť poťahu 360 g/m2/24 h – verejný obstarávateľ upraví súťažné podklady s danou požiadavkou**

OTÁZKA č. 2:

Kategória L3 – matrace

Typ matraca II

Bude zadávateľ akceptovať pasívny antidekubitný matrac z jednou vrstvou, v prípade, že táto bude 5 zónová s hustotou peny  min. 65 kg/m3, ktorá zabezpečí lepšiu redistribúciu tlaku tela a tým zaistí kvalitnejšiu starostlivosť u pacienta s rizikom vzniku dekubitov ?

Bude zadávateľ akceptovať paropriepustnosť poťahu 360 g/m2/24 h?

ODPOVEĎ k otázke č. 2:

**Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať pre Kategóriu L3, Typ matraca II aj matrac s jednou vrstvou, ak má minimálnu hustotu peny 65kg/m3 a 5 zón, nakoľko to považuje za špecifikáciu funkčne vyššie ako minimálne požadované parametre.**

**Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať pre Kategóriu L3, Typ matraca I aj matrac s paropriepustnosť poťahu 360 g/m2/24 h – verejný obstarávateľ upraví súťažné podklady s danou požiadavkou**

OTÁZKA č. 3:

Kategória L4 – matrace

Typ matraca I

Bude zadávateľ aceptovať pasívny antidekubitný matrac z jednou vrstvou, v prípade, že táto bude 5 zónová s hustotou peny  min. 50 kg/m3, ktorá zabezpečí lepšiu redistribúciu tlaku tela a tým zaistí kvalitnejšiu starostlivosť u pacienta s rizikom vzniku dekubitov ?

Bude zadávateľ akceptovať paropriepustnosť poťahu 360 g/m2/24 h?

ODPOVEĎ k otázke č. 3:

**Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať pre Kategóriu L4, Typ matraca I aj matrac s jednou vrstvou, ak má minimálnu hustotu peny 50kg/m3 a 5 zón, nakoľko to považuje za špecifikáciu funkčne vyššie ako minimálne požadované parametre.**

**Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať pre Kategóriu L4, Typ matraca I aj matrac s paropriepustnosť poťahu 360 g/m2/24 h – verejný obstarávateľ upraví súťažné podklady s danou požiadavkou**

OTÁZKA č. 4:

Kategória L4 – matrace

Typ matraca II

Bude zadávateľ akceptovať pasívny antidekubitný matrac z jednou vrstvou, v prípade, že táto bude 5 zónová s hustotou peny  min. 65 kg/m3, ktorá zabezpečí lepšiu redistribúciu tlaku tela a tým zaistí kvalitnejšiu starostlivosť u pacienta s rizikom vzniku dekubitov ?

Bude zadávateľ akceptovať paropriepustnosť poťahu 360 g/m2/24 h?

ODPOVEĎ k otázke č. 4:

**Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať pre Kategóriu L4, Typ matraca II aj matrac s jednou vrstvou, ak má minimálnu hustotu peny 65kg/m3 a 5 zón, nakoľko to považuje za špecifikáciu funkčne vyššie ako minimálne požadované parametre.**

**Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať pre Kategóriu L4, Typ matraca I aj matrac s paropriepustnosť poťahu 360 g/m2/24 h – verejný obstarávateľ upraví súťažné podklady s danou požiadavkou**

OTÁZKA č. 5:

Kategória S1

Obojstranný nočný stolík:

Bude zadávateľ akceptovať vonkajšie rozmery stolíka s minimálnou výškou 74 cm (o 1 cm nižšie ako je stanovený limit SP)?

Obojstranný nočný stolík s jedálenskou doskou (samotný alebo integrovaný):

Bude zadávateľ akceptovať vonkajšie rozmery stolíka s minimálnou výškou 74 cm (o 1 cm nižšie ako je stanovený limit dle SP) a samostatnou jedálenskou doskou s nastaviteľnou výškou min. 73 cm a max. 110 cm?

ODPOVEĎ k otázke č. 5:

**Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať pre Kategóriu S1, odchýlku v daných parametroch ± 1cm.**

**Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať pre Kategóriu S1, odchýlku v daných parametroch ± 2cm.**

OTÁZKA č. 6:

Vzorky lôžok

L3: Bude zadávateľ akceptovať na účely vzorkovania lôžko s vyššou výbavou ako je požadované?

S1: Zadávateľ požaduje v rámci dodania vzoriek v skupine Kategória S1 Nočné stolíky, nasledovné:

Obojstranný nočný stolík a ďalej obojstranný nočný stolík s jedálenskou doskou integrovanou alebo samostatne.

Pokiaľ bude dodávateľ ponúkať ako riešenie obojstranný nočný stolík a jedálenskú dosku samostatne, môže ako vzorku poskytnúť 1x nočný stolík a 1x jedálenskú dosku?

ODPOVEĎ k otázke č. 6:

**Vzorka predmetu obstarania musí byť minimálne v rozsahu požadovanom v súťažných podkladoch. V prípade vzorky, ktorá má vybavenie nad rámec minimálne požadovaného rozsahu sa bude skúmať, či tieto funkcionality, alebo súčasti vzorky nad rámec požadovaných, nemajú negatívny vplyv na úžitkové vlastnosti. V prípade, že funkcionality alebo súčasti vzorky nad rámec požadovanej špecifikácie nemajú vplyv na požadovanú funkcionalitu, nebude verejný obstarávateľ na ne prihliadať.**

„**Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nadlimitnej verejnej súťaže na zákazku – Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu“**.

Opis obstarávania: Nemocničné lôžka rozdelené do 9 kategórií, vrátane doplnkovej výbavy, matracov, záručného servisu; Nočné stolíky tvoriace 1 kategóriu vrátane záručného servisu.

Viac je opísané **v súťažných podkladoch** – <https://josephine.proebiz.com/> alebo <https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/409620>

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 142/2017 pod číslom: 10410–MST zo dňa: 20.7.2017.

Dobrý deň,

prijal som žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov dňa 10.8.2017 od záujemcu.

OTÁZKA č. 1:

**Súťažné podklady B1 :**

Opis predmetu zákazky časť 1 : Kategória L 1: Lôžka mechanické bez zdvihu ložnej plochy tabuľka č1, str.51

Opis predmetu zákazky časť 2 : Kategória L 2: lôžka mechanické so zdvihom ložnej plochy, tabuľka č2, str.53

V bode II. Doplnková výbava lôžka kategórie L1 a L2 je požiadavka na:

|  |  |
| --- | --- |
|  Delené sklápacie bočnice (2 bočnice na každej strane)  | (2 bočnice na každej strane lôžka, dokopy štyri)  |

na lôžka tejto úrovne nie sú montované bočnice tohto typu **z dôvodu neopodstatnenosti**. Lôžka tejto úrovne sú konštruované ako ľahké jednoduché lôžka.

- požadovaný typ bočníc si vyžaduje viac sofistikované, mohutnejšie lôžka, ktorých konštrukcia je uspôsobená na vlastnú montáž takejto neodnímateľnej bočnice

- ide o integrovaný typ bočníc, nie je možné ich demontovať a použiť na iné lôžko

- sklápajú sa do priestoru, čím rozširujú maximálnu šírku lôžka, čo môže zhoršiť manipuláciu s lôžkom v úzkych priestoroch

- sú finančne podstatne nákladnejšie

- náročnejšia údržba a drahší servis

**Otázka:**

Bude obstarávateľ akceptovať ponuku aj bez tohto bodu: „delené sklápacie bočnice 2 na každej strane“ doplnkovej výbavy mechanického lôžka pre kategóriu L 1 a L2?

ODPOVEĎ k otázke č. 1:

**Verejný obstarávateľ má výlučné právo na špecifikáciu predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať ponuky ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.**

„**Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nadlimitnej verejnej súťaže na zákazku – Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu“**.

Opis obstarávania: Nemocničné lôžka rozdelené do 9 kategórií, vrátane doplnkovej výbavy, matracov, záručného servisu; Nočné stolíky tvoriace 1 kategóriu vrátane záručného servisu.

Viac je opísané **v súťažných podkladoch** – <https://josephine.proebiz.com/> alebo <https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/409620>

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 142/2017 pod číslom: 10410–MST zo dňa: 20.7.2017.

Dobrý deň,

prijal som žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov dňa 11.8.2017 od záujemcu.

OTÁZKA č. 1:

1. Čast'A2 Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi, bod 3.3:

Vzhľadom k nezrozumiteľnému vysvetleniu na dodávku vzoriek vás týmto žiadame o presnú špecifikáciu na predloženie kompletnej vzorky nemocničného lôžka vrátane matracu a doplnkovej výbavy.

Vzorky sú zadefinované v časti A2 v bode 3.3., avšak zo súťažných podkladov nie je zrejmé kedy sa majú vzorky doručiť na uvedené adresy a rovnako nie je v podkladoch definované, v ktorej časti sa budú vzorky hodnotiť a aké sú hodnotiace kritériá pre predložené vzorky.

Na základe týchto skutočností vás žiadame o presnú špecifikáciu vašich požiadaviek dodania vzoriek lôžok pre porovnanie.

ODPOVEĎ k otázke č. 1:

**Verejný obstarávateľ deklaroval predloženie vzoriek ako súčasť ponuky každého uchádzača z uvedeného vyplýva že vzorky musia byť predložené najneskôr do konca lehoty na predkladanie ponúk t.j. do 14.09.2017 do 10:00 hod.**

**Vzorku pre kategórie L1 – L7 a S1 uchádzač doručí do: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Námestie Ludvika Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica; kontaktná osoba: Miriam Lapuníková, tel. č.: 0915 831 407.**

**Vzorku pre kategórie L8 a L9 uchádzač doručí do: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie Ludvika Svobodu 4, 974 01 Banská Bystrica, kontaktná osoba: Marianna Hoghová, tel. č.: 0918 694 378.**

**Pri kategóriách L5, L6 a L7 stačí, ak uchádzač predloží ktorýkoľvek jeden typ lôžka z uvedených kategórií na pokrytie vzorkovania celej kategórie lôžok. Ostatné kategórie vyžadujú predloženie relevantného lôžka danej kategórie. Všetky vzorky musia pochádzať zo štandardnej výroby, dodané spolu s výrobným certifikátom a označením šarže výroby.**

**Vzorky sa budú hodnotiť v zmysle § 53 ods. 1 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Hodnotiace kritéria sú dané opisom požadovaných vzoriek v súťažných podkladoch. Vzorka predmetu obstarania musí byť minimálne v rozsahu požadovanom v súťažných podkladoch. V prípade vzorky, ktorá má vybavenie nad rámec minimálne požadovaného rozsahu sa bude skúmať, či tieto funkcionality, alebo súčasti vzorky nad rámec požadovaných, nemajú negatívny vplyv na úžitkové vlastnosti. V prípade, že funkcionality alebo súčasti vzorky nad rámec požadovanej špecifikácie nemajú vplyv na požadovanú funkcionalitu, nebude verejný obstarávateľ na ne prihliadať.**

OTÁZKA č. 2:

2. Čast'B.2 Obchodné podmienky dodania zákazky, Článok V. – Základné podmienky platné pre čiastkové kúpne zmluvy:

Vzhľadom ku tomu, že v uvedenom bode nie sú zrejmé presné podmienky dodania a je iba uvedené v bode II. (ii) že kupujúci poskytne potrebnú súčinnosť. Týmto Vás žiadame o presné zadefinovanie minimálne podmienky pripravenosti priestorov kupujúcim. Vzhľadom ku tomu, že dodávka sa bude uskutočňovať za plnej prevádzky, nemôže dodávateľ manipulovať s lôžkami, ktoré sú určené na výmenu a ktoré budú obsadené. Týmto žiadame, aby bol konečný odberateľ viazaný pripravenosťou priestorov, kde bude dodaný tovar umiestnený (elektrické zásuvky, dokončené podlahy, prístupné výťahy pre roznos lôžok na oddelenia). Splnenie tejto požiadavky je nevyhnutné pre hladký a hlavne rýchly postup pri inštalácii nového tovaru za plnej prevádzky.

ODPOVEĎ k otázke č. 2:

**Verejný obstarávateľ sa už touto problematikou zaoberal v dotaze uchádzača zo dňa 5.8.2017: Verejný obstarávateľ poskytuje súčinnosť pri realizácii predmetu zákazky. V prípade relevantne zadokumentovaných prekážok na strane odberateľa pri dodávke predmetu zákazky sa primerane budú aplikovať ustanovenia zmluvných podmienok.**

OTÁZKA č. 3:

3. Príloha č.2 Rámcovej dohody: Záruka a služby poskytované počas záručnej doby:

Podľa prílohy č.2 RD bodu 4. pripúšťate nahlasovanie vady pri nefunkčnosti telefonickej linky, pričom dodávateľ je povinný spätne kontaktovať odberateľa do max. jednej hodiny.

Chápeme to tak, že nahlasovanie vád mimo pracovný čas a v dňoch pracovného pokoja bude teda prostredníctvom e-mailovej komunikácie, pričom sme povinní kontaktovať' odberateľa do jednej hodiny od začatia pracovného dňa, alebo času?

V bode 7. RD potom píšete, že do tejto lehoty nespadajú dni pracovného pokoja a sviatky.

Chápeme to teda správne, že keď dôjde k mailovému nahláseniu vady v dňoch pracovného pokoja, môžeme kontaktovať odberateľa v nasledujúci pracovný deň, najneskôr do 1 hodiny od otvorení hot-line (t.j. do 9.00 hodín)?

Pre úplné vysvetlenie nášho dotazu uvádzam príklad:

Nahlásenie vady v sobotu prostredníctvom e-mailu = telefonický kontakt na vykonanie analýzy v pondelok do 9.00h. (hot-line 8.00 - 16.00 h ). Po vykonanej telefonickej analýze podľa prílohy č.2 RD bodu 5 začína plynúť doba na nástup na servisný zásah. Táto modelová situácia platí aj pre nahlásenie vady aj po 16.00 h v pracovných dňoch.

ODPOVEĎ k otázke č. 3:

**Nie, nebolo to správne pochopené. Vady nahlasuje verejný obstarávateľ spôsobom podľa bodu 3. Prílohy č. 2. Bod č. 4 tejto Prílohy č. 2 ustanovuje alternatívny postup v prípade, ak postup podľa bodu 3. je nemožný z technických dôvodov na strane dodávateľa.**

**Nahlasovanie vady v súlade s bodom 3. Prílohy č. 2 je možné výlučne v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod.**

„**Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nadlimitnej verejnej súťaže na zákazku – Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu“**.

Opis obstarávania: Nemocničné lôžka rozdelené do 9 kategórií, vrátane doplnkovej výbavy, matracov, záručného servisu; Nočné stolíky tvoriace 1 kategóriu vrátane záručného servisu.

Viac je opísané **v súťažných podkladoch** – <https://josephine.proebiz.com/> alebo <https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/409620>

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 142/2017 pod číslom: 10410–MST zo dňa: 20.7.2017.

Dobrý deň,

prijal som žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov dňa 15.8.2017 od záujemcu.

OTÁZKA č. 1:

V časti B2 súťažných podkladov na dodávku Nemocničných lôžok vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu, Článok VI, bod 6.6 je uvedený spôsob úhrady:
90% z celkovej ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim do 15 dní odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, t.j. odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru so splatnosťou 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu.
5% z celkovej ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim do 15 dní od uplynutia 36 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, t.j. odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru so splatnosťou 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu.
5% z celkovej ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim do 15 dní od uplynutia komplexnej záruky v trvaní 60 mesiacov na konštrukciu lôžka a nočných stolíkov odo dňa ich protokolárneho odovzdania kupujúcemu, so splatnosťou 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu.

Z dôvodu ustanovení Zákona 222/2004 Z.z. o DPH je nutné vystaviť faktúru za kúpnu cenu tovaru vrátane služieb vo výške 100% dohodnutej kúpnej ceny za tovar a služby s tým spojené s tým, že splatnosť faktúry by bola časovo vymedzená nasledovne:
90% z celkovej ceny so splatnosťou 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu.

5% z celkovej ceny so splatnosťou 36 mesiacov odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu.

5% z celkovej ceny so splatnosťou 60 mesiacov odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu.

ODPOVEĎ k otázke č. 1:

**Predmetom plnenia zmluvy je dodávka nemocničných lôžok a zabezpečenie servisu počas 36 mesiacov, resp. 60 mesiacov odo dňa dodania tovaru, tzn., že ide o opakovanú, resp. čiastkovo poskytovanú službu. Verejný obstarávateľ trvá na stanovenom spôsobe úhrady za predmet zákazky, nakoľko de facto sa jedná aj o poskytovanie služieb v lehote počas 60. mesiacov odo dňa dodania tovaru. Na základe uvedeného je zrejmé, že úspešný uchádzač bude poskytovať služby minimálne počas 60. mesiacov odo dňa dodania tovaru. Uvedený spôsob fakturácie je v súlade s § 19 zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH a § 340b zák. č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom.**

**Podľa Obchodného zákonníka, ak je účastníkom zmluvného vzťahu subjekt verejného práva, zmluvní partneri nemôžu v zmluve dohodnúť pre subjekt verejného práva, ako dlžníka, dlhšiu lehotu na splatnosť záväzkov ako 60 dní od doručenia faktúry, alebo 60 dní, kedy veriteľ plnil, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.**

**Pri ustanovení § 340b Obchodného zákonníka sa jedná sa o ustanovenie, ktoré má kogentný charakter a nie je možné dohodnúť začiatok počítania lehoty splatnosti od inej skutočnosti než je doručenie faktúry alebo deň plnenia, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.**

**Uvedená lehota, 36., resp. 60. mesiacov, je lehota uvedená ako referenčná lehota na vystavenie faktúr.**

„**Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nadlimitnej verejnej súťaže na zákazku – Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu“**.

Opis obstarávania: Nemocničné lôžka rozdelené do 9 kategórií, vrátane doplnkovej výbavy, matracov, záručného servisu; Nočné stolíky tvoriace 1 kategóriu vrátane záručného servisu.

Viac je opísané **v súťažných podkladoch** – <https://josephine.proebiz.com/> alebo <https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/409620>

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 142/2017 pod číslom: 10410–MST zo dňa: 20.7.2017.

Dobrý deň,

prijal som žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov dňa 16.8.2017 od záujemcu.

OTÁZKA č. 1:

 V odpovedi na otázku č. 1 (Časť A2 Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi, bod 3.3) od záujemcu z dňa 11.8.2017 uvádzate;

„Všetky vzorky musia pochádzať zo štandardnej výroby, dodané spolu s výrobným certifikátom a označením šarže výroby.“

Otázka: Vzťahuje sa požiadavka na označenie šarže výroby aj na pasívne matrace?

ODPOVEĎ k otázke č. 1:

**Vzorka predmetu obstarania musí byť minimálne v rozsahu požadovanom v súťažných podkladoch. Z uvedeného vyplýva, že v súlade s § 34 ods. 1 písm. m) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní, všetky vzorky musia pochádzať zo štandardnej výroby, dodané spolu s výrobným certifikátom a označením šarže výroby.**

OTÁZKA č. 2:

V časti A.2 Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi, bod 3.3 máte zadefinové vybavenie vzorike jednotlivých kategórii.

Máme za to, že pre obstarávateľa bude výhodou vidieť všetky typy bočníc, preto sa chceme opýtať.

Otázka: Umožní obstarávateľ a bude akceptovať predloženie troch typov postelí (podľa kategórie L1, L2, L3), pričom na každej posteli bude umiestnený jeden z požadovaných typov bočníc (3/4 kovové sklápacie bočnice, delené sklápacie bočnice, set pevných bezpečnostných čiel a bočníc) v ľubovoľnej kombinácii?

ODPOVEĎ k otázke č. 2:

**Vzorka predmetu obstarania musí byť minimálne v rozsahu požadovanom v súťažných podkladoch. V prípade vzorky, ktorá má vybavenie nad rámec minimálne požadovaného rozsahu sa bude skúmať, či tieto funkcionality, alebo súčasti vzorky nad rámec požadovaných, nemajú negatívny vplyv na úžitkové vlastnosti. V prípade, že funkcionality alebo súčasti vzorky nad rámec požadovanej špecifikácie nemajú vplyv na požadovanú funkcionalitu, nebude verejný obstarávateľ v zmysle § 47 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní na ne prihliadať. Verejný obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch deklaruje, že v zmysle § 47 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní neprijíma variantné riešenia.**

„**Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nadlimitnej verejnej súťaže na zákazku – Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu“**.

Opis obstarávania: Nemocničné lôžka rozdelené do 9 kategórií, vrátane doplnkovej výbavy, matracov, záručného servisu; Nočné stolíky tvoriace 1 kategóriu vrátane záručného servisu.

Viac je opísané **v súťažných podkladoch** – <https://josephine.proebiz.com/> alebo <https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/409620>

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku 142/2017 pod číslom: 10410–MST zo dňa: 20.7.2017.

Dobrý deň,

prijal som žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov dňa 21.8.2017 od záujemcu.

V súťažných podmienkach časť B2 článok VI, bod 6.6. a z odpovede zo dňa 15.8.2017 sa uvádza, že ide o opakované, resp. čiastkovo poskytované služby za predmet plnenia ( komplexná záruka). Poukazujeme na znenie §19, odsek 3, písmeno a) Zákona o DPH, podľa ktorého je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu inú ako v písmene b) za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za dodanú posledným dňom každého 12. kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru alebo služby neskončí,

Preto podľa nášho názoru nie je možné vystavovať faktúry podľa súťažných podkladov časť B2, článok VI, bod 6.6. zmluvy až po uplynutí 36 mesiacov, resp. až po uplynutí 60 mesiacov.

Citácia zákona:

§ 19 Zákona o DPH

Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby

(1) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník. Pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti je dňom dodania deň odovzdania nehnuteľnosti do užívania, ak je tento deň skorší ako deň zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Pri dodaní stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy je dňom dodania deň odovzdania stavby. Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 1 písm. c) je dňom dodania tovaru deň odovzdania tovaru nájomcovi.

(2) Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby.

(3) Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar alebo služba za dodanú najneskôr posledným dňom obdobia, na ktoré sa platba za opakovane alebo čiastkovo dodávaný tovar alebo službu vzťahuje s výnimkou podľa písmen a) až e). Za čiastkové dodanie tovaru alebo služby sa považuje také dodanie tovaru alebo služby, ktoré predstavuje časť celkového plnenia, na ktoré je uzavretá zmluva. Za opakované dodanie tovaru alebo služby sa považuje dodanie rovnakého druhu tovaru alebo služby v opakovaných dohodnutých lehotách. Ak

a) je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu inú ako v písmene b) za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa tovar alebo služba za dodanú posledným dňom každého 12. kalendárneho mesiaca, až kým sa dodanie tovaru alebo služby neskončí,

b) sa služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby, uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane počas obdobia dlhšieho ako 12 kalendárnych mesiacov a platba je dohodnutá za obdobie dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, považuje sa služba za dodanú posledným dňom každého kalendárneho roka, až kým sa dodanie služby neskončí,

ODPOVEĎ:

**Z podmienok verejnej zákazky a budúcej zmluvy vyplýva, že predmetom zmluvy je dodanie tovaru vrátane inštalácie priamo na mieste dodania u kupujúceho. Súčasne sa predávajúci zaväzuje zaškoliť personál a vykonať servis počas záručnej doby, t.j. k doplnkovým službám spojeným s hlavným plnením - dodaním tovaru.**

**Právo vystaviť faktúru je koncipované tak, že v rozsahu 90% kúpnej ceny vzniká záväzok vystavením faktúry do 15 dní od dodania tovaru, ďalších 5% do 15 dní po uplynutí 36 mesiacov od dodania tovaru, a ďalších 5% do 15 dní od uplynutia záruky. Splatnosť je vždy 60 dní od doručenia faktúry.**

**Pri rešpektovaní podmienok zmluvnej dohody je na predávajúcom, aby správne vyhodnotil právne aspekty zmluvy a na druhej strane dodržal tiež zákonné podmienky pre uplatnenie DPH a zaúčtovaní účtovného prípadu. V účtovníctve resp. hospodárskom výsledku je potom obvykle stanovený základ dane z príjmu.**

**Zo zmluvných podmienok vyplýva, že predávajúci je oprávnený po dodaní tovaru vystaviť faktúru na časť hodnoty kúpnej ceny vo výške 90%, následne vzniká kupujúcemu záväzok ju v lehote splatnosti zaplatiť. Vo všeobecnosti vzniká záväzok uhradiť celkovú kúpnu cenu, avšak splatnosť takého záväzku je daná dohodou v zmluve, ktorá možnosť vystaviť faktúru, od ktorej sa odvíja jej splatnosť, minimálne o 36 mesiacov, odkladá.**

**Pre uplatnenie DPH platí ustanovenie zákona o DPH, ktoré môžu klásť na platcu rozdielne požiadavky. Pri dodaní tovaru je zdaniteľné plnenie všeobecne považované za uskutočnené samotným dodaním tovaru, teda okamihom, kedy s ním kupujúci môže nakladať ako vlastník. V tejto súvislosti je zdaniteľné plnenie považované za uskutočnené. V súvislosti s uskutočnením zdaniteľného plnenia vzniká platcovi povinnosť priznať daň, rovnako vystaviť do 15 dní daňový doklad pre účely DPH a slúži druhému platcovi k preukázaniu zdaniteľného plnenia a možnosti uplatnenia nároku na odpočet dane.**

**V praxi je obvyklé, že daňové doklady vyhotovené platcom dane pri dodaní tovaru a poskytnutí služieb slúžia obvykle ako výzva k úhrade, všeobecne zhrnuté pod pojmom faktúra. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že požiadavky na vyhotovenie faktúry dané zmluvnými podmienkami sú v rozpore s povinnosťami platcu dane podľa zákona o DPH, a preto je nutné tieto doklady od seba oddeliť.**

**Základom dane je v prípade dodania tovaru 100% dohodnutej ceny. Základ dane a daň je povinný platca na daňovom doklade vyčísliť správne. Tento doklad poskytne kupujúcemu pre účely DPH. Podľa zmluvy vyhotoví doklad s označením faktúra a v ňom uvedie 90% dohodnutej ceny s príslušnou splatnosťou. V ďalšom období vyhotoví obdobný doklad – faktúru s uvedením 5% dohodnutej ceny, opäť s príslušnou splatnosťou.**

**Z účtovného hľadiska sa považuje dodanie tovaru a všeobecný vznik záväzku za moment účtovného prípadu, ku ktorému sa účtuje výnos vo výške 100% hodnoty tovaru a tiež o DPH. Obstarávacia cena tovaru je v tomto prípade výdavkom na dosiahnutie tohto príjmu.**

**Hospodársky výsledok, teda okamih účtovného prípadu, ku ktorému je účtovaný výnos vo výške 100% hodnoty tovaru a tiež o DPH. Obstarávacia cena tovaru je v tomto prípade výdavkom na dosiahnutie tohto príjmu. Hospodársky výsledok teda zahrnie v danom zúčtovacom období celý zisk z transakcie. Fakturácia následných 5+5% je len platobnou podmienkou. Vznik pohľadávky z obchodného styku je však iba vo výške 90% hodnoty tovaru, preto zvyšná časť výnosu bude zaúčtovaná na príjmoch nasledujúcich období. Toto časové rozlíšenie bude zaúčtované voči následným pohľadávkam vzniknutým na základe vyhotovených faktúr po 36 mesiacoch.**

**Z uvedeného zmluvného textu nevyplýva, že by malo dochádzať k zdaniteľnému plneniu postupne. Zmluva predpokladá odovzdanie a prijatie tovaru v jednom okamihu a vyhotovenie odovzdávacieho protokolu. V dotaze požadujúcom vysvetlenie ustanovenia vychádza žiadateľ z predpokladu, že daňový doklad podľa zákona o DPH a faktúra musia byť vždy jediným zhodným dokladom, a preto sa nechal ovplyvniť teóriou postupného plnenia.**