## Príloha č. 1 Kalkulácia ceny
Príloha č. 1 - Kalkulácia ceny (návrh na plnenie kritéria)
Názov predmetu zákazky: 2-rovinný angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRaZM
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena (za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | 2-rovinný angiografický prístroj vrátane príslušenstva | komplet | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0
Informatívny rozpis ceny prístroja vrátane príslušenstva
Por. č. | Názov položky | Merná jednotka (MJ) | Počet MJ | Obchodný názov ponúkaného tovaru | Názov výrobcu ponúkaného tovaru | Katalógové číslo | Kód ŠUKL | Jednotková cena (za 1 MJ |  |  |  | Celková cena za počet MJ
[8 empty] | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH | v EUR bez DPH | Sadzba DPH v % | Výška DPH v EUR | v EUR s DPH
1. | Vyšetrovací stôl | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | C-rameno -1. Rovina, zariadenie na podlahe | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | C-rameno -2. rovina, stropný záves | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | RTG generátor | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | RTG žiariče v oboch rovinách | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Clona | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Digitálny systém získania obrazu a jeho zobrazovanie | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Obrazové spracovanie | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Ovládanie systému, zobrazenie | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Vyhodnocovacia pracovná stanica softwarové vybavenie | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Štít z olovnatého skla s výrezom na pacienta upevnený na stropnom závese min. 1ks | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Ochrana spodnej časti tela upevnená na stole min. 1 ks | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Operačné svetlo na stropnom statíve typu LED s pohyblivým a otočným ramenom min. 1ks | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. | Obojsmerné dorozumievacie zariadenie INTERCOM min.1ks | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. | Dvojhlavový vysokotlakový injektor synchronizovaný s angiografickým prístrojom pre multifázový vstrek kontrastnej látky, s rozhraním WiFi a diaľkovým ovládacím pultom WiFi min. 1ks | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. | Záložný zdroj UPS na zálohovanie obrazového systému a núdzovej skiaskopie po dobu 10 minút min. 1 ks | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17. | Kovový držiak infúznych fliaš pripevniteľný k stolu min. 1ks | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18. | Katetrizačná podložka pod ruku rtg transparentná min. 1ks | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19. | Polohovacie podložky pod hlavu a kolená min. po 1 ks | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20. | Pacientský matrac s vyhrievaním pre úzku úložnú dosku pre neurointervenčné a ostatné intervenčné rádiologické výkony min. 1ks | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21. | Držiak hlavy pre neurointervenčné zákroky min. 1 ks | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22. | Ochranné sklo na min.55" monitor vo vyšetrovni min. 1ks | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23. | Dodanie technologického priestorového usporiadania dodávky | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24. | Dodanie technologického projektu k stavebným úpravám | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
poz.: | *uchádzač vkladá v rozpise ceny okrem cien aj MJ a počet ks. Ak niektorá z položiek uvedených v rozpise ceny je súčasťou prístroja a nie je JC za položku, uchádzač uvedie 0 a poznámku "v cene prístroja" | [10 empty] | 0 |  |  | 0
**celková cena v rozpise ceny musí byť totožná s cenou, ktorú uchádzač uvedie za dodanie kompletného 2-rovinového angiografického prístroja vrátane príslušenstva
Uchádzač:
Obchodné meno:
Sídlo: |  |  |  |  | podpis:
IČO:
DIČ: |  |  |  |  | meno:
IČ DPH: |  |  |  |  | pracovná pozícia:
pečiatka:
Platnosť cenovej ponuky: |  | min. 4 mesiace odo dňa predloženia ponuky
V............................., dňa......................
doplní uchádzač

## Príloha č. 2 Špecifikácia
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky: 2-rovinný angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre KRaZM
1.2 CPV:
33111000-1 - Röntgenové prístroje
33111721-1 - Digitálne angiografické prístroje
50421000-2 Opravy a údržba lekárskych zariadení
51410000-9 Inštalácia lekárskych zariadení
1.3 Druh:
tovar
1.4 Výzva:
Názov výzvy: "Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc"
Kód Výzvy: 11102-21-V11
Komponent: 11_Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť
Názov investície: 2_Nová sieť nemocníc-výstavba, rekonštrukcie a vybavenie
1.5 Financovanie
1.5.Schéma štátnej pomoci pre investície do nemocníc a hospicov, zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR.
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
2-rovinný angiografický prístroj pre Kliniku rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, pracovisko Tr. SNP 1 Košice s plnou digitalizáciou obrazu a vysokým rozlíšením obrazu určený hlavne pre neurointervenčné zákroky.
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky je nie je rozdelený na časti. Nerozdelením predmetu zákazky nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže nakoľko tak nedochádza k zníženiu počtu hospodárskych subjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku.
Zoznam položiek:
Poradové číslo | Názov položky predmetu zákazky | [5 empty] | MJ | počet MJ
1. | 2-rovinný angiografický prístroj vrátane príslušenstva pre potreby Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, | [5 empty] | ks | 1
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný tovar spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný tovar nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného tovaru) (v prípade, ak uchádzačom ponúkaný tovar spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedie okrem spĺňa aj presnú hodnotu ním ponúkaného tovaru a odkaz, kde v predloženom prospektovom doklade k ponúkanému tovaru sa informácia nachádza pre učely overenia verejným obstarávateľom)
[6 empty] | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného tovaru
parametre
|  | MJ | min. | max. | presne
Všeobecná charakteristika:
Minimálne medicínsko - technické požiadavky
1. | Dvojrovinný angiografický prístroj s plnou digitalizáciou obrazu s vysokým rozlíšením obrazu určený hlavne pre neurointervenčné zákroky. |  |  |  | požaduje sa
2. | Flexibilný dvojrovinný systém C- ramien so stropným závesom a podlahovým statívom umožňujúcim dostatok voľného priestoru zo všetkých strán stola, vyšetrovací stôl s plávajúcou doskou, excentricky uchytený k podlahe. |  |  |  | požaduje sa
3. | Akvizičný modul pre digitálnu rádiografiu, pulznú skiaskopiu, digitálnu subtrakčnú rotačnú angiografiu a digitálnu periférnu subtrakčnú angiografiu |  |  |  | požaduje sa
4. | Možnosť vykonávať rotačnú 3D angiografiu aj s 3D roadmappingom |  |  |  | požaduje sa
5. | Softvérové vybavenie pre 3D rekonštrukcie a CT zobrazenie, farebné kódovanie prietoku krvi |  |  |  | požaduje sa
6. | Vybavenie systémom na zníženie dávky RTG žiarenia pre pacienta (pulzná skiaskopia), inteligentný riadiaci softvér na minimalizovanie dávky žiarenia pri dodržaní princípu ALARA („As Low As Reasonably Achievable“) bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu. Musí obsahovať minimálne automatický pixel shift s kompenzáciou pohybu pacienta alebo pohybu stola počas subtrakčnej angiografie a funkcie roadmap bez nutnosti zásahu užívateľa v reálnom čase, potlačenie pohybových artefaktov v reálnom čase, zvýraznenie hrán vyšetrovaných objektov v reálnom čase, redukciu šumu v obraze a korekciu homogenity obrazu v reálnom čase, minimalizovanie radiačnej záťaže personálu pomocou radiačnej ochrany dolných končatín a oloveného skla na stropnom statíve. |  |  |  | požaduje sa
7. | Antikolízny systém pre pohyb C- ramien, automatický regulátor polohy systému |  |  |  | požaduje sa
8. | Vyhodnocovacia pracovná stanica – pre modality AG, CT a MRI s možnosťou fúzie obrazu |  |  |  | požaduje sa
9. | DICOM pripojenie k PACS a zapisovacia jednotka DVD/CD |  |  |  | požaduje sa
10. | Injektor na jódovú kontrastnú látku |  |  |  | požaduje sa
A. Vyšetrovací stôl
Minimálne medicínsko - technické požiadavky
1. | celková nosnosť stola (v kg) | kg | 340
2. | Katetrizačný stôl s plávajúcou úložnou doskou s možnosťou otáčania | °(stupne) | ± 90 °
3. | RTG transparentná úložná doska pre neurointervenčné zákroky |  |  |  | požaduje sa
4. | nastaviteľná výška stola v rozsahu |  | min. od 78cm - 110cm
5. | Pozdĺžny pohyb úložnej dosky pacientskeho stola | cm | 120
6. | Priečny pohyb dosky vyšetrovacieho stola celkovo | cm | 34
7. | Ovládanie všetkých funkcií C – ramena, stola a obrazového spracovania od vyšetrovacieho stola aj z ovládacej miestnosti. Ovládanie protokolov od vyšetrovacieho stola pomocou dotykovej obrazovky. Bezdrôtový nožný spínač expozície a skiaskopie do vyšetrovne pre obidve roviny. Prídavný nožný spínač do obsluhovne na spínanie skiaskopie a expozície. |  |  |  | požaduje sa
8. | Motorizovaný pohyb C-ramena alebo pacientskeho stola v krokoch pre účely periférnej angiografie |  |  |  | požaduje sa
B. C ramená
B1. C-rameno -1. Rovina, zariadenie na podlahe
Minimálne medicínsko - technické požiadavky
1 | flexibilné motoricky posuvné C rameno upevnené k podlahovému statívu s možnosťou vyšetrovania celého tela pacienta |  |  |  | požaduje sa
2 | Flexibilný systém C-ramena musí umožniť dostatok voľného priestoru zo všetkých strán stola počas prípravy pacienta |  |  |  | požaduje sa
3 | Počas zákrokov musí byť dostatočné miesto pri hlave pacienta na oboch stranách pre prístup anestéziológa |  |  |  | požaduje sa
4 | Možnosť motorického a/alebo manuálneho umiestnenia zariadenia do parkovacej polohy alebo vytočenia ramena mimo vyšetrovací stôl kvôli voľnému prístupu k pacientovi zo všetkých strán |  |  |  | požaduje sa
5 | Motoricky meniteľná vzdialenosť zdroja žiarenia a detektora |  | min.90cm-118cm
6 | Projekcia v pozícii pre vyšetrovanie hlavy:
6.1. | Rotácia C- ramena minimálne v rozsahu |  | 130° LAO až - 130° RAO
6.2. | Angulácia C- ramena minimálne v rozsahu |  | 55° CRAN až - 45° CAUD
7 | Projekcia v pozícii pre vyšetrenie tela:
7.1. | rotácia C- ramena |  | ± 45° LAO / RAO
7.2. | angulácia C- ramena |  | + 15°/– 45° CRAN/CAUD
8 | Najvyššia rýchlosť počas manuálnej angulácie (rotácie) medzi pozíciami LAO/RAO |  | min. 25 °/sec
9 | Najvyššia rýchlosť počas manuálnej angulácie medzi pozíciami CRAN/CAUD |  | min.18 °/sec
10 | Rýchlosť rotácie C-ramena pri rotačnej angiografii |  | min. 45°/sec
11 | Inteligentný antikolízny systém pre pohyby C-ramena |  |  |  | požaduje sa
12 | Polohy C-ramena sa musia dať ukladať spolu s obrazovými informáciami |  |  |  | požaduje sa
13 | Možnosť vizualizácie uhlov C-ramien na monitore vo vyšetrovacej miestnosti |  |  |  | požaduje sa
14 | Automatické otáčanie kolimačných clôn a detektorov v závislosti na okamžitej polohe C – ramena kvôli zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke. |  |  |  | požaduje sa
B. C ramená
B2. C-rameno -2. rovina, stropný záves
Minimálne medicínsko - technické požiadavky
1 | zariadenie montované na strope |  |  |  | požaduje sa
2 | Flexibilný systém C-ramena musí umožniť dostatok voľného priestoru zo všetkých strán stola počas prípravy pacienta |  |  |  | požaduje sa
3 | Počas zákrokov musí byť dostatočné miesto pri hlave pacienta na oboch stranách pre prístup anestéziológa |  |  |  | požaduje sa
4 | Možnosť motorického a/alebo manuálneho umiestnenia zariadenia do parkovacej polohy mimo vyšetrovacieho stola kvôli voľnému prístupu k pacientovi o všetkých strán |  |  |  | požaduje sa
5 | Motoricky meniteľná vzdialenosť zdroja žiarenia a detektora |  |  |  | požaduje sa
6 | Rotácia a angulácia C ramena na stropnom závese: |  |  |  | požaduje sa
6.1. | rotácia C- ramena |  | 0° až 120° LAO alebo 0° až 120° RAO
7 | Najvyššia rýchlosť počas manuálnej angulácie (rotácie) medzi pozíciami LAO/RAO |  | min. 10 °/sec
8 | Najvyššia rýchlosť počas manuálnej angulácie medzi pozíciami CRAN/CAUD |  | min. 10 °/sec
9 | Inteligentný antikolízny systém pre pohyby C-ramena |  |  |  | požaduje sa
10 | Polohy C-ramena sa musia dať ukladať spolu s obrazovými informáciami |  |  |  | požaduje sa
11 | Možnosť vizualizácie uhlov C-ramien na monitore vo vyšetrovacej miestnosti |  |  |  | požaduje sa
12 | Motorické posúvanie C-ramena v pozdĺžnom smere |  |  |  | požaduje sa
13 | Súčasná rotácia obidvoch rovín voči pacientovi pri zachovaní izocentra |  |  |  | požaduje sa
14 | Automatické otáčanie kolimačných clôn a detektorov v závislosti na okamžitej polohe C – ramena kvôli zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke. |  |  |  | požaduje sa
C. RTG generátor
Minimálne medicínsko - technické požiadavky
1 | Dva vysokofrekvenčné rtg generátory |  |  |  | požaduje sa
2 | Výkony generátov | kW | min.100
3 | Maximálny kontinuálny výkon časovo neobmedzený pri skiaskopickom režime | kW | min.3
4 | Automatická regulácia žiarenia pre snímkovanie a skiaskopiu s možnosťou variabilnej pulznej skiaskopie a pulznej skiagrafie |  |  |  | požaduje sa
5 | Rozsah frekvencií generátora pulznej skiaskopie v rozsahu |  | min. od 0,5 pulzov/s do min. 30pulzov/s
6 | Rozsah frekvencií generátora pulznej expozície v rozsahu |  | min. od 0,5 pulzov/s do 30pulzov/s
7 | Napájacie napätie anódy v rozsahu |  | min. 40-125kV
8 | Rozsah nastaviteľných mA |  | min. 15-1000mA
9 | Zariadenie musí mať integrovaný systém merania dávky. Dávka v intervenčnom bode a súčin kermy (dávky) a plochy musia byť kumulatívne zobrazované, správa o dávke musí byť uložená do pacientskej série vyšetrení v DICOM kompatibilnom štruktúrovanom reporte |  |  |  | požaduje sa
D . RTG žiariče v oboch rovinách
Minimálne medicínsko - technické požiadavky
1 | Rovnaké vysokovýkonné rtg žiariče v obidvoch rovinách |  | min.3 ohniska
2 | Tepelná kapacita anódy | MHU | min. 4
3 | Tepelná kapacita rtg žiariča | MHU | min. 4,5
4 | Veľkosť najmenšieho ohniska | mm | min. 0,3
5 | Veľkosť najväčšieho ohniska | mm |  | 1
6 | kontinuálny fluoroskopický výkon röntgenky pre čas |  | min.20minút- min.3kW
7 | Najväčší prúd RTG žiariča pri pulznej skiaskopii pre malé ohnisko |  | min.250mA
E . Clona
Minimálne medicínsko - technické požiadavky
1 | Automatická hĺbková clona |  |  |  | požaduje sa
2 | Kompaktná forma s elektricky nastaviteľnými pravouhlými s semitransparentnými clonami |  |  |  | požaduje sa
3 | Automatické otáčanie kolimačných clôn a detektorov v závislosti na okamžitej polohe C – ramena kvôli zobrazeniu vyšetrovaného objektu vždy vertikálne na obrazovke. |  |  |  | požaduje sa
4 | Polohovanie kolimátorov bez použitia žiarenia |  |  |  | požaduje sa
5 | Obsahuje inteligentný riadiaci softvér, ktorý pomáha minimalizovať dávku röntgenového žiarenia bez negatívnych vplyvov na kvalitu obrazu |  |  |  | požaduje sa
6 | Počet prídavných filtrov na zníženie radiačnej dávky | ks | 5
7 | Automatická voľba prídavnej spektrálnej filtrácie v reálnom čase v závislosti od útlmu vyšetřovaného objektu pre redukciu dávky s ekvivalentom Cu v rozsahu |  | min. od 0,2- do 0,9mm CU
8 | Obsahuje integrovanú komôrku na meranie dávky žiarenia (DAP meter) v oboch rovinách |  |  |  | požaduje sa
F. Digitálny systém získania obrazu a jeho zobrazovanie
Minimálne medicínsko - technické požiadavky
1 | Dvojica rovnakých digitálnych plochých detektorov v obidvoch rovinách umiestnených na C- ramenách |  |  |  | požaduje sa
2 | Digitálny detektor využívajúci technológiu a-SI scintilátor |  |  |  | požaduje sa
3 | Aktívna plocha detektorov v obidvoch rovinách | min. 380x290mm | min. 380x290mm
4 | Hĺbka digitalizácie detektorov | bit | 16
5 | Veľkosť pixelov detektorov | um(mikrometrov) |  | 154
6 | Rozlišovacia schopnosť detektorov v obidvoch rovinách |  | min. 3Lp/mm
7 | ntegrované komôrky na meranie dávky |  |  |  | požaduje sa
8 | Vyberateľné rastre na redukovanie dávky žiarenia |  |  |  | požaduje sa
9 | Počet elektronicky prepínateľných akvizičných obrazových formátov ZOOM |  | 5
10 | Rozlíšenie detektorov | bit | 16
11 | Možnosť ovládania rotácie detektora a pohybov C ramena na detektore aj na ovládacom paneli pri stole. |  |  |  | požaduje sa
12 | Počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii v matrici 1024 x 1024 v oboch rovinách súčasne |  | min. 0,5 až 30obr./s
13 | Počet obrazov/s pri digitálnej obrazovej akvizícii pre rotačnú angiografiu technológiou CBCT (Cone beam computed tomography) |  | min. 75obr./s
14 | Počet obrazov/s pulznej skiaskopie s možnosťou automatického uloženia posledných 30 sekúnd do pamäte |  | min. 30obr./s
G. Obrazové spracovanie
Minimálne medicínsko - technické požiadavky
1 | Matrica spracovania obrazu a archivácie |  | min. 1024x1024/12bit
2 | Obrazová záznamová kapacita pre matricu 1024x1024/12 bit |  | min. 100 000 obrazov
3 | DSA s kontinuálnym alebo krokovým posunom C ramena alebo posunom úložnej dosky v reálnom čase |  |  |  | požaduje sa
4 | DSA rotačná angiografia v reálnom čase |  |  |  | požaduje sa
5 | Dvojitý skiaskopický mód umožňujúci súčasné zobrazenie skiaskopického a substrahovaného obrazu, funkcia „roadmapping“ a „overlay“ (možnosť prekrytia živého obrazu s vybraným referenčným obrazom) |  |  |  | požaduje sa
6 | Software pre kvantitatívnu vaskulárnu analýzu (min. meranie priemeru ciev, meranie stenózy, automatická detekcia stenóz, kalibrácia) |  |  |  | požaduje sa
7 | Výstup videosignálu vo formáte DVI pre potreby prenosu živého obrazu mimo vyšetrovňu |  |  |  | požaduje sa
8 | DICOM obrazový interface (min.DICOM Store, Query/Retrieve, RDSR) |  |  |  | požaduje sa
9 | DICOM RIS interface (min.DICOM WLM, MPPS) |  |  |  | požaduje sa
10 | Zobrazenie v matrici min. 2k/12bit |  |  |  | požaduje sa
H. Ovládanie systému, zobrazenie
Minimálne medicínsko - technické požiadavky
1 | Moduly pre akvizíciu, ovládanie geometrie a obrazových parametrov vo vyšetrovni a obsluhovni |  |  |  | požaduje sa
2 | Medicínsky LCD HD farebný monitor so stropným závesom, |  | uhlopriečka minimálne 55 “, natívny formát minimálne 8 Mpix
3 | Matrica HD zobrazenia |  | 3840 x 2160
4 | Konfigurácia musí umožňovať paralelné zobrazenie min. osemnástich vstupov – aktuálny a referenčný rtg obraz, ultrazvukový obraz, 2x záznamový systém, 2x mapovací systém + 2x univerzálne vstupy (napr. 3D, prenosy, štúdie, hemodynamický systém, priemyselné kamery atď.) a súčasne min. štyri variabilné rozloženia vstupov na displeji (layout). |  |  |  | požaduje sa
5 | Modul na ovládania 3D rotačnej AG aj od vyšetrovacieho stola |  |  |  | požaduje sa
6 | Multimodalitné zobrazenie na dvoch diagnostických monitoroch v ovládacej miestnosti.s rozmerom uhlopriečky min. 30“, rozlíšením min. 2560 × 1600 px, s maximálnym jasom min. 500 cd/m2. Slúžia pre ovládaciu ako aj vyhodnocovaciu pracovnú stanicu, pre znázornenie živého a referenčného obrazu, súčasné vykonávanie 3D rekonštrukcií s možnosťou variabilného rozdelenia obrazovej plochy, tak aby sa dal sledovať aktuálny skiaskopický obraz, roadmap v oboch rovinách, ako a vykonávať 3D, VRT rekonštrukcie. Možnosť integrácie ďalších zdrojov / aplikácií v rámci tohoto multimodalitného zobrazenia a ovládania. |  |  |  | požaduje sa
7 | Modul pre ovládanie „Vyhodnocovacej pracovnej stanice“ priamo od vyšetrovacieho stola so zobrazením výstupu na LCD monitor |  |  |  | požaduje sa
I. Vyhodnocovacia pracovná stanica softwarové vybavenie
Minimálne medicínsko - technické požiadavky
1 | 2D postprocesing XA, analýza stenózy |  |  |  | požaduje sa
2 | 3D rotačná angiografia |  |  |  | požaduje sa
3 | Zobrazenie 3D-objemov s technológiou CBCT (Cone beam computed tomography) s vysokokontrastným rozlíšením, znázornenie obrazu v MPR, MIP, VRT |  |  |  | požaduje sa
4 | Vysokokontrastné znázornenie jemných štruktúr vo vysokom rozlíšení |  |  |  | požaduje sa
5 | 3D roadmaping, vrátane funkcie pre prekrytie živého a referenčného obrazu na jednom obrazovom zdroji spolu s možnosťou využitia iných obrazových zdrojov z CT a MR modalít |  |  |  | požaduje sa
6 | SW pre meranie a grafické vyhodnotenia meraní stenóz v 3D obraze |  |  |  | požaduje sa
7 | SW pre vizualizáciu perfúzie mozgu a tela |  |  |  | požaduje sa
8 | SW pre fúziu 2D/3D a 3D/3D obrazov z nezávislých obrazových zdrojov ako MR,CT,PET s 3D angio obrazom |  |  |  | požaduje sa
9 | SW pre duálnu vizualizáciu substrahovaného a 3D obrazu |  |  |  | požaduje sa
10 | SW pre redukciu kovových artefaktov v 3D obraze |  |  |  | požaduje sa
11 | SW pre kvantifikáciu veľkých ciev |  |  |  | požaduje sa
12 | SW pre 2D perfúziu s farebným zobrazením toku krvi a grafickou analýzou |  |  |  | požaduje sa
13 | SW pre automatické plánovanie a vkladanie segmentovanej stenózy do 3D obrazu, pre podporu pri zavádzaní stentu |  |  |  | požaduje sa
14 | SW umožňujúci dynamické zobrazenie nástreku kontrastnej látky v 4D |  |  |  | požaduje sa
15 | Software na prehrávanie a spracovanie angiografických záberov vrátane DSA obrazov |  |  |  | požaduje sa
16 | Export a import snímok, resp. slučiek a štúdií elektronicky po dátovej sieti z PACSu. Export snímok a rekonštrukcií do PACS-u z ovládacej a aj vyhodnocovacej konzoly |  |  |  | požaduje sa
17 | Pripojenie k počítačovej sieti a kompatibilita s PACS a NIS |  |  |  | požaduje sa
J. Doplnková výbava a príslušenstvo
Minimálne medicínsko - technické požiadavky
1. | Štít z olovnatého skla s výrezom na pacienta upevnený na stropnom závese min. 1ks |  |  |  | požaduje sa
2. | Ochrana spodnej časti tela upevnená na stole min. 1 ks |  |  |  | požaduje sa
3. | Operačné svetlo na stropnom statíve typu LED s pohyblivým a otočným ramenom min. 1ks |  |  |  | požaduje sa
4. | Obojsmerné dorozumievacie zariadenie INTERCOM min.1ks |  |  |  | požaduje sa
5. | Dvojhlavový vysokotlakový injektor synchronizovaný s angiografickým prístrojom pre multifázový vstrek kontrastnej látky, s rozhraním WiFi a diaľkovým ovládacím pultom WiFi min. 1ks |  |  |  | požaduje sa
.6. | Záložný zdroj UPS na zálohovanie obrazového systému a núdzovej skiaskopie po dobu 10 minút min. 1 ks |  |  |  | požaduje sa
.7. | Možnosť paralelného zobrazenia na monitore v RTG vyšetrovni |  |  |  | požaduje sa
8. | Kovový držiak infúznych fliaš pripevniteľný k stolu min. 1ks |  |  |  | požaduje sa
9. | Katetrizačná podložka pod ruku rtg transparentná min. 1ks |  |  |  | požaduje sa
10. | Polohovacie podložky pod hlavu a kolená min. po 1 ks |  |  |  | požaduje sa
11. | Pacientský matrac s vyhrievaním pre úzku úložnú dosku pre neurointervenčné a ostatné intervenčné rádiologické výkony min. 1ks |  |  |  | požaduje sa
12. | Držiak hlavy pre neurointervenčné zákroky min. 1 ks |  |  |  | požaduje sa
13. | Ochranné sklo na min.55" monitor vo vyšetrovni min. 1ks |  |  |  | požaduje sa
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Požaduje sa: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované min. zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
2. | Požaduje sa dodanie 2-rovinového angiografického prístroja vrátane príslušenstva (ďalej len "tovar" alebo "prístroj")
2.1 | do 90 kalendárnych dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.2 | v pracovných dňoch,
2.3 | v čase od 08:00 hod. do 14:30 hod.,
2.4 | do sídla objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko objednávateľa a zodpovedná osoba objednávateľa budú dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
2.5 | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení objednávateľa min. päť (5) pracovných dní vopred tak, aby objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
2.6 | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí , číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠUKL (ak je to relevantné a dodávateľ tento údaj vie udať). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EU (okrem SR), je dodávateľ povinný uviesť v dodacom liste, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód tovaru podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu tovaru (t.j. krajina kde bol tovar vyrobený).
3. | Objednávateľ zabezpečí za účelom prevzatia prístroja prístup pre osoby poverené dodávateľom na čas nevyhnutný na vyloženie, kompletizáciu, inštaláciu prístroja a zaškolenie personálu v nevyhnutnom rozsahu
3.1. | Pred dodaním prístroja a najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy dodávateľ doručí kompletný návrh priestorového usporiadania dodávky prístroja a technologický projekt k potrebným stavebným úpravám vypracovaný tak, aby objednávateľ na základe tohto dokumentu dokázal pripraviť miesto inštalácie prístroja
4. | Prevzatie dodaného prístroja je objednávateľ povinný dodávateľovi písomne potvrdiť na preberacom protokole. Jedna kópia preberacieho protokolu ostáva objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve dodávateľa až do doby, kým dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni objednávateľovi zariadenie riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo vždy až po zaplatení celej odplaty za plnenie dohodnutej v zmluve.
5. | Súčasťou záväzku dodávateľa podľa bodu 2. je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, nie však výlučne
5.1 | návod na použitie prístroja v slovenskom jazyku (resp. v českom jazyku),
5.2 | záručný list,
5.3 | preberací (akceptačný) protokol,
5.4 | inštalačný protokol,
5.5 | protokol o zaškolení zamestnancov objednávateľa s obsluhou prístroja
6. | Súčasťou dodania prístoja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť dodávateľa odovzdať objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
7. | Dodávateľ poskytuje po riadnom dodaní prístroja komplexnú záruku na dodaný prístroj, v trvaní min. dvadsiatichštyroch (24) mesiacov odo dňa, kedy je prístroj riadne uvedený do prevádzky . Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na dodacom liste (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. dodávateľ a objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať dodávateľ výlučne autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroji za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov, hodnôt a funkcionalít, uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby vyžiadať od dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
8.1 | oprava vád a porúch prístroja, t.j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,hodnotám a funkcionalitám
8.2 | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok, v prípade ich vady (poruchy prístroja), ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná dodávateľom na prístroj
8.3 | vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia dodávateľa a odsúhlasenia objednávateľom, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t.j. servisný update softwarového vybavenia prístroja (ak je to relevantné), zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
8.4 | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov,
8.5 | vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s perididicitou podľa odporučenia výrobcu a vykonanie upgradu softvérových funkcionalít prístroja
8.6 | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu k prístroju, min. však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky
8.7 | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
8.8 | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie resp, dodania prístroja, v rámci zabezpečenia záručného servisu,
8.9 | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
8.10 | technická telefonická podpora poskytovaná v pracovných dňoch a zároveň poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa, dvadsaťštyri (24) hodín denne a sedem (7) dní v týždni, pričom dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska.
9. | Servisný technik dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do dvadsiatichštyroch (24) hodín od nahlásenia vady na prístroji. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
9.1 | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika dodávateľa do miesta inštalácie resp. umiestnenia prístroja, je dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do dvanástich (12) hodín od nahlásenia vady na prístroji. Dni pracovného pokoja (t.j. sobota, nedeľa a sviatky) sa do tejto lehoty nezapočítavajú.
10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
10.1 | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do štyridsiatichôsmich (48) hodín,
10.2 | oprava vady s dodávkou náhradného dielu - po odsúhlasení objednávateľom do sedemdesiatdva (72) hodín odo dňa odsúhlasenia objednávateľom najneskôr však do stošesdesiatosem (168) hodín odo dňa odsúhlasenia náhradného dielu objednávateľom.
11. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť dodávateľovi prostredníctvom klientského pracoviska dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je emailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia odoslania emailu o vade objednávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment telefonického nahlásenia vady objednávateľom - vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
12. | Objednávateľ je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu prístroja tiež zaslaním emailovej správy na emailovú adresu dodávateľa.
13. | Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí objednávateľ neodbornou manipuláciou resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu prístroja. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.
14. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
15. | Požaduje sa poskytovať službu na pracovisku objednávateľa, pričom ak nie je možné službu na pracovisku vykonať, resp. je vhodnejšie realizovať ju na inom mieste (napr. na pracovisku dodávateľa), takáto činnosť sa vykoná na náklady dodávateľa na mieste určenom dodávateľom, ktoré však bude vopred oznámené objednávateľovi.
16. | Dodávateľ je povinný vykonávať služby záručnej starostlivosti v súlade so známymi a najnovšími technologickými poznatkami výrobcu prístroja.
17. | Dodávateľ je povinný vykonávať všetky činnosti na zariadení prostredníctvom osôb / servisných technikov s odborným vyškolením výrobcom prístroja.
18. | Dodávateľ garantuje objednávateľovi dodanie všetkých náhradných dielov pre dodaný prístroj počas min. 10 rokov odo dňa uvedenia prístroja do prevádzky na pracovisku objednávateľa.
19. | Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodaný prístroj , ktorý je predmetom zmluvy, v súlade s ustanovením § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), najneskôr však do piateho (5) pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k dodaniu zariadenia, podľa uzatvorenej zmluvy.
20. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej dodávateľom za riadne dodaný prístroj. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@unlp.sk . Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu dodávateľa.
21. | Kúpna cena zariadenia zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, najmä, nie však výlučne - náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním prístroja a/alebo poskytnutím služieb objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim (ak je to relevantné), prevodom vlastníctva k prístroju na objednávateľa, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie resp. dodania prístroja.
22. | Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti, Názov výzvy: "Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc", Kód Výzvy: 11102-21-V11
23. | Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/ v súvislosti s dodávaným prístrojom a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
24. | Predávajúci vyhlasuje, že v prípade, ak mu v súvislosti s uzatvorením zmluvy na dodanie tovaru vznikne povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), alebo jeho subdodávateľom, bude ku dňu uzavretiu zmluvy na dodanie prístroja platne zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
25. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné.
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
Požadované minimálne ostatné osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: | [5 empty] | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na časť I. predmetu zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
[6 empty] | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
1. | Ponúkaný tovar musí spĺňať technické požiadavky, ktoré sa na určený tovar vzťahujú v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného tovaru na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zároveň musí byť označený značkou CE, čím je deklarované, že vlastnosti daného tovaru (zariadenia/prístroja) spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na daný tovar kladené, a rovnako je tým deklarované, že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom. Požadovaný doklad uchádzač predkladá vo forme naskenovaného dokladu s názvom „Vyhlásenie o zhode“.
2. | Potvrdenie ŠÚKL - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie ku ponúkanému zariadeniu alebo čestné vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie presné webové linky na ŠUKL k ponúkanému prístroju. V prípade, ak v čase predkladania ponuky, tovar ponúkaný dodávateľom nemá registráciu prístroja na území SR, dodávateľ predloží čestné vyhlásenie v ponuke a v čase pred podpisom zmluvy resp. v deň podpisu zmluvy predloží doklad o platnej registrácií prístroja vystavený ŠUKL.
3. | Prospektový materiál /technický list/ produktový list/ návod na obsuhu resp. iný rovnocenný dokument, ktorý popisuje všetky parametre, hodnoty a vlastnosti ponúkaného prístroja. Uvedený dokument musí obsahovať všetky hodnoty, tak aby objednávateľ dokázal posúdiť všetky stanovené min. požiadavky na predmet zákazky
4. | Objednávateľ má právo, v prípade potreby požiadať dodávateľa aj o predloženie potvrdenia vystaveným a potvrdeným výrobcom prístroja k dodávateľom dekladovaným informáciám o prístroji (v prípade, ak o to požiada) a dodávateľ je povinný tento doklad predložiť (vyhotovený v slovensko resp. českom jazyku).
7. PRÍLOHY
Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 2 | Prospektový materiál/produktový list/návod na obsluhu k ponúkanému prístroju
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného zariadenia (resp. prístroja):
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedený prístroj v plnom rozsahu spĺňa funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedeného prístroja, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazke.
V: | [5 empty] | podpis:
Dňa: | [5 empty] | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka: