Príloha č. 2

Návrh na plnenie

Predmet zákazky: Magnetická rezonancia vrátane poskytnutia záručného servisu

Identifikácia zaradeného záujemcu:

Obchodný názov:

Sídlo:

IČO:

| Cenové kritérium | Ponúknutá hodnota |
| --- | --- |
| Celková cena za predmet zákazky | ................................. EUR bez DPH |

| Technická špecifikácia MRI prístroja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podkritérium Číslo | Atribút | Jednotka | Ponúknutá hodnota |
| 1 | maximálna dosiahnuteľná amplitúda v každej osi zvlášť | mT/m |  |
| 2 | maximálna dosiahnuteľná strmosť (T/m/s) v každej osi zvlásť | T/m/s |  |
| 3 | Počet nezávislých, súčasne aktívnych a snímajúcich prijímacích RF kanálov, z ktorých prístroj dokáže súčasne prijímať dáta v jednom scane a v jednom FOV (definovanom v podmienke "max. FOV v osiach XYZ"), pričom je požadované preukázať schopnosť prístroja splniť tento, alebo vyšší počet pomocou dodaného vybavenia prístroja (vlastnosti prístroja, výbava RF cievok) pri efektívnom vyšetrení (akékoľvek vyšetrenie, ktoré dokáže zobraziť časť alebo orgán ľudského tela a ktoré je uskutočniteľné v praxi na dodanom prístroji a dodaných RF cievkach) tak, že každý z požadovaného minimáneho počtu kanálov prispieva svojim parciálnym obrazom k celkovému obrazu. V prípade, že nie je možné explicitne preukázať schopnosť prístroja splniť akýkoľvek vyššie definovaný počet, potom sa tento maximálny počet určí implicitne z datasheetu prístroja, alebo cievky tak, že bude vyjadrený najvyšším počtom elementov konkrétnej jednej cievky, alebo riešenia uvedeného v datasheete (či už prístroja, alebo cievky) v jednom FOV (definovanom pre prístroj), samozrejme za podmienky, že táto cievka, alebo riešenie, je ponúkaná a bude dodaná v predmetnej súťaži. Takto implicitne preukázaný počet nebude závislý iba na počte elementov samotnej cievky, alebo riešenia, ale aj na tom, či je možné ich pri efektívnom vyšetrení umiestniť do rozmerov FOV daného prístroja. Zdrojom implicitne určeného počtu sú výlučne datasheety prístroja, respektíve cievky. Pre explicitne preukázaný počet platí definícia v prvej časti tejto špecifikácie. | počet |  |
| 4 | Počet elementov špecializovanej hlavovej alebo hlavovo-krčnej cievky na perfúziu, funkčné vyšetrenia a angio | Počet elementov cievky/počet elementov alokovaných na hlavu |  |
| 5 | Počet cievkových elementov chrbticovej cievky v rozsahu 120 cm v ose Z , berie sa do úvahy údaj z datasheetu | počet |  |
| 6 | Počet cievkových elementov v jednom FOV brušnej/hrudnej/anteriórnej cievky (kombinácia anteriórnej a posteriórnej časti) (pokiaľ cievka nepokrýva celý FOV v osi Z, potom je potrebné dodať dodatočnú cievku tak, aby tieto cievky v kombinácii pokrývali celý FOV v osi Z) | počet |  |
| 7 | Počet cievkových elementov dedikovanej zápästnej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na zápästie) | počet elementov cievky/je Tx/Rx? (áno/nie) |  |
| 8 | Počet cievkových elementov dedikovanej členkovej/chodidlovej cievky (skutočný počet elementov samotnej cievky, prioritne dedikovaná cievka na členok/chodidlo) | počet |  |
| 9 | Minimálne 1 flexibilná cievka s minimálnym počtom elementov 16 (nie je možné splniť abdominálnou cievkou, abdominálna cievka sa do tohto počtu flexibilných cievok neráta, aj keď je flexibilná) | Počet flexibilných cievok rôznych rozmerov podľa definície |  |
| 10 | Zaručená homogenita ppm 30cm | ppm |  |
| 11 | Zaručená homogenita ppm 20cm | ppm |  |

Vypracoval: ..........................................

V ...................................... dňa ..............................

.......................................................

Podpis zaradeného záujemcu