Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia (časť č. 2)

- Názov predmetu zákazky:  „Časť č. 2 – Laboratórne prístrojové vybavenie“

(ID zákazky 58439 – Prístrojové vybavenie)

Prístrojové vybavenie pre potreby modernizácie technického vybavenia Kontrolných chemických laboratórií CO.

- Hlavný kód CPV:

38433000-9	Spektometre

43414000-8	Drviče

38000000-5	Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie ( s výnimkou skiel)

60000000-8  	Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

- S tovarom sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania

- inštalácia zariadenia na všetkých pracoviskách

- zaškolenie obsluhy na pracoviskách

- návod v slovenskom alebo českom jazyku

- záruku najmenej 24 mesiacov a počas záručnej doby poskytovanie servisných služieb – technické prehliadky, údržbu a opravy

- telefonické konzultácie

- „vzdialenú“ diagnostiku pri problémoch s fungovaním prístroja.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar 24 mesačnú záruku, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Lehota plnenia je:

- Najneskôr do 20 týždňov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.

- Miesta dodania:

Kontrolné chemické laboratórium CO v Nitre, Plynárenská 25, 949 01  Nitra

Kontrolné chemické laboratórium CO v Slovenskej Ľupči, Príboj 559, 976 13  Slovenská Ľupča

Kontrolné chemické laboratórium CO v Jasove, Ku kachličkárni 653/9, 044 23  Jasov

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Táto detailná technická špecifikácia sa stane prílohou č. 1 zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.

Tabuľka č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Položka č. 1: Laboratórny kladivový mlyn s pripojeným priemyselným vysávačom a príslušenstvo k priemyselnému vysávaču |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvo: 3 zostavy |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  | DOPLNIŤ |  |
| Typové označenie |  |  | DOPLNIŤ |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného produktu |  |  | DOPLNIŤ |  |
| Jedna zostava Laboratórneho kladivového mlynu s pripojeným priemyselným vysávačom obsahuje nasledovné komponenty a príslušenstvo: |  |  |  |  |
| Názov komponentu / príslušenstva | Počet komponentov / príslušenstva na 1 zostavu | Požadovaný technický parameter |  |  |
| Kladivový mlyn | 1 ks | Veľkosť vstupného zrna do 30 mm | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Počet kladív min. 10 | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Otočné zavesenie kladív | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Materiál kladiva INOX, kalená oceľ | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Dosiahnuteľná zrnitosť vzorky 100 % po 0,1 mm | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Výmenné separačné sito | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Min. 3000 otáčok/min. | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Tempo spracovania vzorky min. 15 a max. 20 kg/hod. | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Napájanie 3x400V, 1,5-2 kW | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Aktívne odsávanie prachu pripojeným priemyselným vysávačom | N/A | Doplní uchádzač |
| Priemyselný vysávač | 1 ks | Priemyselný viacúčelový vysávač s príkonom min. 1300W. | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Sací výkon min. 200 2000 W | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Objem plastovej nádoby na vysávanie požadovaný objem nádoby (plast, nehrdzavejúca oceľe min. 30L - max. 50L. | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Použitie papierových vreciek na hrubé nečistoty | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Hlučnosť max. 72 db | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Filtrácia na jemný prach a nečistoty na výstupe pomocou skladaných filtrov kvôli účinnosti filtrácie | N/A | Doplní uchádzač |
| Príslušenstvo navyše | 20 ks | Náhradné papierové vrecká | Doplní uchádzač | N/A |
|  | 10 ks | Skladané filtre | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Položka č. 2: Gamaspektrometrická trasa s príslušenstvom |  |  |  |  |
| Množstvo: 3 zostavy |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  | DOPLNIŤ |  |
| Typové označenie |  |  | DOPLNIŤ |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného produktu |  |  | DOPLNIŤ |  |
| Jedna zostava Gamaspektometrickej trasy obsahuje nasledovné komponenty a príslušenstvo: |  |  |  |  |
| Názov komponentu / príslušenstva | Počet komponentov / príslušenstva na 1 zostavu | Požadovaný technický parameter |  |  |
| Polovodičový detektor | 1 ks | Polovodičový HPGe detektor zo superčistého germánia | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Relatívna účinnosť pre 1332 keV minimálne 35% | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Rozlíšenie FWHM pre 1332 keV 1,70 keV a max. 1,8 keV alebo lepšie 0,85 keV a max. 0,9keV alebo lepšie | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Rozlíšenie FWHM pre 122 keV 0,85 keV a max. 0,9keV alebo lepšie | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Pomer pík/Compton min. 60:1 max 70:1 alebo lepší | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Továrenská detailná charakterizácia detektora umožňujúca modelovanie účinnostnej krivky pre rôzne geometrie | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Požaduje sa kompatibilita s Genie 2000 Labsocs matematickým modelovacím balíkom | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Chladenie detektora kvapalným dusíkom v min.30 L a max 35 L Dewarovej nádobe | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Predzosilňovač typu SlimLine so zabudovaným testovacím pulzerom, digitálne nastavovanie, monitorovanie prúdu a teploty detektora, integrovaná pamäť na ukladanie parametrov a stavov s možnosťou diagnostiky cez rozhranie USB. Musí byť oddelený od zapúzdrenia detektora min. 10 cm tyčou s priemerom max. 2,5 cm | Doplní uchádzač | N/A |
| Mnohokanálový digitálny spektrometrický analyzátor | 1 ks | Založený na digitálnej technológii | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Min. dve skupiny po 32 000 kanáloch spektrálnej pamäte s možnosťou rýchleho vzájomného kopírovania | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Zabudovaný analógový a digitálny osciloskop | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Zabudovaný LCD displej pre zobrazovanie informácií o stave zariadenia- dožadované zobrazovane údaje na display: názov zariadenia, IP adresa zariadenia, aktuálny stav zariadenia, početnosť pulzov na vstupe, mŕtva doba, stav vysokého napätia, aktuálny dátum a čas. | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | LED indikátory pre napájanie, vysoké napájanie, naberanie spektra, komunikáciu a status zahltenia impulzami | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Multikanálový škálovací mód od min. 10ms do max 10s | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Trapezoid – nábeh v rozsahu min. 0,2 µs – max. 50 µs, priebeh v rozsahu min. 0 µs – max. 3 µs | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Časová značka | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Priepustnosť signálu min. 180 000 imp/s | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Činnosť v módoch : PHA (analýza výšky pulzu), dual LFC (bezstratové naberanie spektra) | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Antikoincidenčný vstup pre bránovanie signálov | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | 10/100/1000 Base-TxEthernet, USB (min. OTG) s TCP/IP protokolom | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Prístup aj cez web browser | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Kybernetická bezpečnosť (Linux a SSL/TSL protokoly) | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Možnosť externého ovládania pomocou digitálnych vstupov/výstupov-3 krát MCX konektor | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Minimálne tri rozsahy vysokonapäťového zdroja pre detektory s nízkym, stredným a vysokým napätím | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Nastaviteľné oneskorenie signálu | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Digitálna stabilizácia spektra | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Zobrazovanie spektra, riadenie naberania spektra, energetická kalibrácia a nastavovanie umožnené prostredníctvom zabudovaného web serveru | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Vyžaduje sa kompatibilita s prístrojovým a softvérovým vybavením centra RMS (radiačnou monitorovacou sieťou) SR | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Napájanie 230 VAC/50Hz | N/A | Doplní uchádzač |
| Spektrometrický program | 1 ks | Emulácia MCA, riadenie procesu merania spektier | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Vyhodnocovanie spektier – identifikácianuklidov, stanovenie plochy, odčítavanie pozadia, výpočet váženého priemeru aktivity, výpočet MDA | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Vyhodnocovanie spektier s korekciou na samoabsorpciu vo vzorke, na sumácie pravých koincidencií, bez potreby špeciálnych zdrojov a na dcérske rozpadové produkty, rozpletanie multipletov | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Vizuálna kontrola spektra s možnosťou manuálnej manipulácie operátorom – mazanie resp. pridávanie píkov | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Nastavovanie hraníc oblasti záujmu pre výpočet plochy a odčítania pozadia | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Možnosť manuálnej korekcie pri fitovanímultipletov | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Správa vzoriek a spektier | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Správa a editovanie vstavanej knižnice nuklidov | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Kontrola kvality gamaspektrometra dlhodobým sledovaním relevantných parametrov detektora (účinnosť pre vybraté energie, parametre energetickej kalibrácie, shift vybratých píkov atď.) | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Energetická a FWHM kalibrácia detektora | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Účinnostná kalibrácia matematickým výpočtom pomocou dodanej charakterizácie detektora metódou Labsocs umožňujúca výpočet pre bežné laboratórne kontajnery a filtre (cylindrické nádoby, Petriho misky, Marinelliho nádoby, disky), berúc do úvahy zloženie a hustotu vzorky | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Možnosť rýchlej kalibrácie pre nezvyčajné geometrie pre prípad radiačnej udalosti | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Nevyžaduje používanie zdrojov pre účinnostnú kalibráciu | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Korekcia účinnosti na pravé koincidencie vrátane koincidencií s anihilačnýmpíkom 511 keV | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Formát spektier ANSI N42.42 a CAM | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Vyžaduje sa kompatibilita s Genie 2000 | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Vyžaduje sa kompatibilita s prístrojovým a softvérovým vybavením centra RMS (radiačnej monitorovacej siete) SR | N/A | Doplní uchádzač |
| Kontrolný nízkoaktívny zmesný zdroj | 1 ks | Obsahujúci Na-22 a Eu-155 | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | S nízkou aktivitou zdroj vyňatý spod administratívnej kontroly | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Slúžiaci na kontrolu kvality meraní – stability, zosilnenia, účinnosti, FWHM a tvaru píku | N/A | Doplní uchádzač |
| Záložný zdroj UPS | 1 ks | Schopný vyrovnať výkyvy v napájaní a udržať krátkodobé výpadky napájania mnohokanálového analyzátora max. 30 minút | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Obsahuje min. 4 ks zásuviek | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Minimálne napájanie 650VA/360W | Doplní uchádzač | N/A |
| Personálny počítač | 1 ks | Stolný personálny počítač | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Operačný systém MS Windows 11, procesor Intel i5, disk SSD 512 GB, RAM 16 GB, wifi, BT, rozhranie: USB 3.2 Gen 1, LAN (RJ-45) 1 GB PS, HDMI, min. 3x USB 2.0, 3.5 mm Jack, DisplayPort, | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Klávesnica | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Vertikálna myš | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Monitor min 23´´ /8ms/3000:1/(1920x1080 s 60 Hz) 3YNBD | Doplní uchádzač | N/A |
| Tlačiareň | 1 ks | Farebná laserová A4 | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Min.16 strán za 1 minútu | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | USB 2.0 | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Ethernet WiFi | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Požadované funkcie – tlač, skenovanie a kopírovanie | N/A | Doplní uchádzač |
| Laboratórne olovené tienenie | 1 ks | Celková hrúbka tienenia min. 10 cm olova. Z toho vnútorná vrstva 2,5 cm nízkoaktívneho olova | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Aktivita vnútornej vrstvy olova max. 30 Bq/kg – požaduje sa certifikát | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Tieniaci uzáver okolo chladiacej tyče detektora | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Stolík pod tienenie pre umiestnenie Dewarovej nádoby s výškovo nastaviteľnými nohami stolíka | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Otváranie tienenia zhora | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Vnútorný priemer tienenia min. 15 cm, vnútorná výška nad detektorom min. 10 cm | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Výstelka z elektrolytickej medi a cínu | N/A | Doplní uchádzač |
| Plniace zariadenie | 1 ks | Slúžiace pre dopĺňanie kvapalného dusíka | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Plnenie bez použitia kompresora | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Monitorovanie úrovne kvapalného dusíka pomocou dodanej váhy | N/A | Doplní uchádzač |
| Digitálna váha | 1 ks | Digitálny displej | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Váživosť do 120 kg | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Presnosť na +0,05 kg | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Napájanie adaptérom | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Jednotka váženia : kg | N/A | Doplní uchádzač |
| Dewarová nádoba | 2 ks | Objem min. 30L max. 35L | Doplní uchádzač | N/A |
| Marinelliho nádoba | 20 ks | Objem min. 0,45 l až 0,5L (tu je dôležité, aby výrobca dodal presný typ marinelliho nádoby kompatibilný s daným detektorom). | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Uzatváranie pomocou šrubovacieho viečka | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Kompatibilita s dodaným detektorom a tienením | N/A | Doplní uchádzač |
| Ostatné |  | Od dodávateľa sa vyžaduje po dodaní a nainštalovaní systému na pracovisko, prvotné metrologické overenie gamaspektrometrickej trasy | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Dodávateľ detektora a analyzátora je autorizovaným zástupcom výrobcu pre dodávku a servis na území SR – požaduje sa predloženie potvrdenia výrobcu | Priložiť ako prílohu k ponuke |  |
|  |  | Súčasťou dodávky CE certifikát - potvrdenie výrobcu alebo dodávateľa že výrobok je v súlade s právnymi predpismi EU. Je dodávaný k danému typu zariadenia, je vydaný výrobcom alebo dodávateľom | Priložiť ako prílohu k ponuke |  |
|  |  | Po dodávke sa vyžaduje od dodávateľa vystavenie preberacieho protokolu s uvedenými parametrami účinnosti a rozlíšenia detektora, potrebných na overenie parametrov deklarovaných výrobcom : Relatívna účinnosť pre 1332 keV Rozlíšenie FWHM pre 1332 keV Rozlíšenie FWHM pre 122 keV | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Položka č. 3: Laboratórna sušiareň s prirodzenou cirkuláciou vzduchu v komore s príslušenstvom |  |  |  |  |
| Množstvo: 3 zostavy |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  | DOPLNIŤ |  |
| Typové označenie |  |  | DOPLNIŤ |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného produktu |  |  | DOPLNIŤ |  |
| Jedna zostava Laboratórnej sušiarne s prirodzenou cirkuláciou vzduchu v komore obsahuje nasledovné komponenty a príslušenstvo: |  |  |  |  |
| Názov komponentu / príslušenstva | Počet komponentov / príslušenstva na 1 zostavu | Požadovaný technický parameter |  |  |
| Laboratórna sušiareň | 1 ks | Prirodzené prúdenie vzduchu v komore | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Presný priebeh procesu | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Vnútorný objem min. 110 L až max. 120 L | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Vnútorná šírka v rozsahu min. 540 až max. 550 mm | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Teplotný rozsah od +5⁰C nad okolitou teplotou do max. 300⁰C | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Nábeh na 250⁰C za max. 1 hod. | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Vnútorná komora z nerezovej ocele DIN 1.4301 | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Vhodná na sušenie zemín, prípadne iných vzoriek | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Možnosť zatvárania dverí sušiarne lakťom | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Ovládací panel LCD displej min. 3´´ (7.6 cm) | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Intuitívne ovládanie | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Mikroprocesorové riadenie procesu | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | Akustický a vizuálny alarm | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | LED kontrolka funkčnosti prístroja | N/A | Doplní uchádzač |
|  |  | USB, min. 5 programov, 2 segmenty v každom programe | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Napájanie 230 VAC/50 Hz | N/A | Doplní uchádzač |
| Príslušenstvo k sušiarni | 4 ks | perforované police | Doplní uchádzač | N/A |
|  | 4 ks | nerezové nádoby na sušenie vzoriek, šírka 520-530 mm, výška steny 40 mm | Doplní uchádzač | N/A |
|  |  | Obrázok – žiadame uchádzača vložiť fotografiu ponúkaného predmetu zákazky |  |  |

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.